|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2017** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 |
| CRTG vyš. 2 | 109 | 3 | 45 | 16 | 19 | 26 | 109 | 0 | 30832 |  |
| CRTG vyš. 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4316 |  |
| CT1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8396 |  |
| CT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3476 |  |
| DK | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1318 |  |
| Onkologie | 44 | 4 | 30 | 0 | 8 | 2 | 44 | 0 | 8134 |  |
| Ortopedie | 26 | 2 | 15 | 0 | 1 | 8 | 26 | 0 | 10951 |  |
| Mamografie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **205** | **9** | **95** | **18** | **43** | **40** | **202** | **3** | **72499** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 4,4 | 46,3 | 8,8 | 21 | 19,5 | 98,5 | 1,5 |  | **0,28** |