- Informace LP č.11/2002

|  | Zpracovatel | Vydavatel |
| --- | --- | --- |
| Útvar | Oddělení klinických biochemických laboratoří | Úsek náměstka ředitele pro LP |
| Funkce | Vedoucí | Náměstek ředitele pro LP |
| Jméno | Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. | MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. |
| Datum | 2002-02-22 | 2002-02-22 |
| Podpis | Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc., v.r. | MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.,v.r. |

Účinnost ode dne 22.2.02

1.Vyšetřování  stopových prvků metodou AAS.

Od 18.2. 2002 dochází ke změně způsobu vyšetření olova (Pb) v krvi exponované (pracovní riziko) i neexponované populace z původní polarografické metody na stanovení metodou AAS (ETAAS).

V souvislosti se změnou metodik dochází k odlišnému způsobu odběru materiálu, změně referenčních hodnot (podstatné snížení tzv. environmentální expozice v minulých 15-20 letech) a tím i přísnějšímu hodnocení nálezu.

Odběr  nesrážlivé krve na stanovení Pb v krvi se nyní provádí do vakuet Greiner, preparovaných K3EDTA , objem 3 ml s fialovým víčkem. Žádanka OKBL speciální.

Referenční hodnoty  OKBL a hodnocení nálezu , odvozené od mediánů souborů SZÚ Praha z let 1996-2001 a doporučení WHO :

# Dospělí i děti bez environmentální expozice :    0.29 mol/l  ( do 60 g/l )

# Dospělí s běžnou  environmentální expozicí :    0.46 mol/l  ( do 95 g/l )

# Profesionálně exponovaná populace (dospělí), limit I - bez zdravotního rizika : 0.72 mol/l

( do 150 g/l )

limit II – zvýšené zdravotní riziko  : 1.21 mol/l

( hranice 250 g/l )

Nejvyšší přípustná hodnota u profesionálně exponované populace v ČR  :  1.93 mol/l

(odpovídá 400 g/l )

Četnost vyšetřování Pb v krvi bude závislá na počtu zaslaných vzorků, nejméně 1 x 14 dní.

Případný požadavek na vyšetření Pb v moči nutno konzultovat – způsob sběru moče, termín vyšetření i hodnocení nálezu ( OKBL, RNDr.J.Barbořík kl.4248 ).

2. Po vyhodnocení souboru vyšetření Cu a Zn v séru za období 2000-2001 upravujeme refer.   hodnoty OKBL pro oba kovy takto :

Cu v séru :    11.0 -  24.0  mol/l

## Zn v séru :    10.0 - 19.0  mol/l

Ref.hodnoty pro Cu a Zn v moči zůstávají v platnosti.