## endostaplery
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění "FN Motol - Endostaplery"
Endostaplery | SPLNĚNO
ANO/NE
Endostaplery jsou jednorázové, sterilní instrumenty, které současně řežou a sešívají tkáň.
Endostaplery musí být nabízeny s artikulací, která musí dosahovat až 45°.
Endostaplery jsou vybaveny tak, že umožňují násobné nabití a odpálení při jednom zákroku.
Nůž endostapleru je vyroben minimálně ze 440 nerezové oceli.
Endostaplery jsou nabízeny bez zásobníku, a to ve standardní a prodloužené délce.
K jednomu endostapleru musí být možnost nasadit všechny typy a velikosti zásobníků.
K endostaplerům lze dokoupit následující zásobníky: | xxx
- zásobník 30mm pro vaskulární tkáň, se zahnutou špičkou (zobáčkem)
- zásobník 45mm pro vaskulární tkáň
- zásobník 45mm pro středně silnou tkáň
- zásobník 45mm pro silnou tkáň
- zásobník 45mm pro vaskulární tkáň, se zahnutou špičkou (zobáčkem)
- zásobník 60mm pro vaskulární tkáň
- zásobník 60mm pro středně silnou tkáň
- zásobník 60mm pro silnou tkáň
- zásobník 60mm pro vaskulární tkáň, se zahnutou špičkou (zobáčkem)
Všechny typy zásobníků k endostapleru musí mít 2x3 řady střídavě uspořádaných svorek.
Každá řada svorek je různě vysoká, což snižuje tlak na tkáň, a tudíž i její poškození.
Svorky v zásobníku musí být vyrobeny ze slitiny titanu.
Všechny odpálené svorky musí být rovnoměrně uzavřené po celé délce sutury.
Žádná ze svorek nesmí v zásobníku chybět a nesmí během odpalu vypadnout z nástroje, aniž by se uzavřely v tkáni.
Pozice a přítomnost svorek v náboji je kontrolována automaticky, tzn., že operatér nemusí osobně kontrolovat, zda nějaké svorky nechybí.
Při transekci dochází k minimální malformaci svorek.
Zahnutá špička (zobáček) pomáhá k manipulaci s tkání, tupé disekci.
Na zahnutou špičku (zobáček) lze nasadit flexibilní zavaděč.
Endostapler je zabezpečen proti odpálení použitého náboje.
S endostaplery se dá snadno manipulovat.
Endostaplery zajišťují spolehlivou a bezpečnou suturu.
Endostapler musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku.
Endostaplery i zásobníky musí mít VZP kód.
Každý volný řádek specifikace musí být ve sloupci "Splněno ANO/NE" vyplněn.
V případě, že účastník vyplní "NE", bude toto zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a účastník bude ze zadávacího řízení vyloučen.