## Část 1
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 1 | TEP kyčle pro úrazové indikace u pacientů s malými pohybovými nároky
Femorální komponenta
Materiál | ocel
Designová specifikace a omezení, typ dříku | banánový dřík leštěný, opatřený límcem
Krček - konus | 12/14
Druh fixace | cement
Velikostní škála | min. 8 provedení v různých délkách a tloušťkách
Doplňující požadavky | zaměnitelná hlavice, včetně možnosti konverze na cervikokapitální nebo bipolární protézu
Acetabulární komponenta
Materiál | cross linked UHMWPE
Off-set | ne
Sterilizace | volná
Designová specifikace a omezení, typ jamky | 3/5 vrchlík, provedení pro hlavice 28,32,36
Druh fixace | cement
Velikostní škála | vnější průměr 44-66 mm po 2 mm
Doplňující požadavky
Hlavice
Materiál | ocel nebo keramika
Průměr | 28, 32, 36 a pro CKP nebo bipolární náhrady alespoň 6 velikostí
Délky krčku | minimálně 5 délek
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | kov - PE nebo keramika PE
Specifikace instrumentaria | kompatibilní s motorovým pohonem
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 1 kompletní sada jamek dříků a všech typů hlavic
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 1 sada
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ne
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 2
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 2 | Oválná monoblok. acetab. komp. pro pacienty se změněnými anatomickými poměry (dysplazie, poúraz.stavy, vroz vady)
Acetabulární komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ jamky | oválná jamka
Druh fixace | necementovaná , možnost přídatné fixace šrouby
Velikostní škála | kratší průměr 52-66mm
Vložka
Materiál | UHMWPE crosslinked
Off-set | ano
Sterilizace | etylenoxid nebo plasma
Velikostní škála - vnitřní průměr | 28 a 32 mm
Off-set | ano
Doplňující požadavky | asymetrická varianta vložky pro rekonstrukci centra rotace
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | x
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 1 sada
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 1 sada
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ano
Potnámka: | Nabídková cena musí zahrnovat 4 kusy fixačních šroubů
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 3
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 3 | Oválná modulární acetab. komp. pro pacienty se změněnými anatomickými poměry (dysplazie, poúraz.stavy, vroz vady)
Acetabulární komponenta
Materiál | trabekulární kov
Designová specifikace a omezení, typ jamky | sférická jamka s moduly
Druh fixace | necementovaná , možnost přídatné fixace šrouby
Velikostní škála | základní modul 44-66 , min. 3 výškové moduly
Vložka
Materiál | UHMWPE crosslinked, ev. keramika Delta
varianta offset | u UHMPW ano
Sterilizace | u UHMWPE etylenoxid nebo plasma
Velikostní škála - vnitřní průměr | 28, 32, 36 mm
Off-set | ano
Doplňující požadavky | úprava pro periacetabulární rozložení fixace
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | x
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 1 sada
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 1 sada
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ano
Potnámka: | Nabídková cena musí zahrnovat 4 kusy fixačních šroubů, jeden výškový modul a periacetabulární modul, pokud je oddělitelný od acetabulární komponenty
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 4
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 4 | TEP kyčelního kloubu povrchová náhrada
Femorální komponenta
Materiál | CoCr nebo ocel s čepem odpovídajícím velikosti hlavice
Druh fixace | cement
Velikostní škála | Minimálně 6 velikostí od průměru 50 mm do průměru 62 mm
Acetabulární komponenta
Materiál | Kov-slitina CoCr nebo ocel, konvexní strana musí mít aktivní nástřik
Druh fixace | Pressfit se sekundárním vrůstem
Velikostní škála | odpovídající hlavici, tzn v rozsahu od 50 mm do 62 mm
Instrumentarium a technické aspekty
Specifikace instrumentaria | Musí obsahovat cílící zařízení pro střed hlavice a vodící čep pro její opracování. Dále musí obsahovat lomenou frézu pro opravcování jamky.
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 1 sada
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 1 sada
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ano
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 5
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 5 | TEP kyčle pro pacienty s běžnými pohybovými nároky
Femorální komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ dříku | dřík se sférickým nebo oválným průřezem
Krček - konus | ´12/14
Druh fixace | necementovaná
Velikostní škála | min. 10 velikostí standardní a lateralizovaná varianta
Acetabulární komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ jamky | sferická jamka
Fixační otvory /zátka | ne, nebo primárně zaslepené
Druh fixace | necementovaná
Velikostní škála | 46-70 mm po 2 mm
Vložka
Materiál | UHMWPE crosslinked nebo keramika s možností peroperační záměny
varianta offset | u UHMPW ano
Sterilizace | u UHMWPE etylenoxid nebo plasma
Hlavice
Materiál | kov nebo keramika Delta
Průměr | min. 28,32,36
Délky krčku | minimálně 5 délek
Instrumentarium a technické aspekty | kompatibilní s motorovými nástroji
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 3
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 2 sady
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ano
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 6
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 6 | TEP kyčle šetřící prox. femur- krátké dříky pro biolog. mladé pacienty
Femorální komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ dříku | plochý nebo oválný metafyzární
Krček - konus | ´12/14
Druh fixace | necementovaná
Velikostní škála | minimálně 10 velikostí standardní a lateralizovaná varianta
Hlavice
Materiál | keramika Delta
Průměr | 28,32,36
Délky krčku | minimálně 5 délek
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | x
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 3 sady
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 3 sady
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ne
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 7
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 7 | TEP kyčelního kloubu pro neúrazové indikace pro pacienty s extrémními nároky na pohybovou aktivitu
Femorální komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ dříku | stranový anatomický dřík
Krček - konus | ´12/14
Druh fixace | mikroporézní povrch v metafyzární oblasti
Velikostní škála | minimálně 10 velikostí
Acetabulární komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina příp. trabekulární kov
Designová specifikace a omezení, typ jamky | sférická pressfitová jamka
Fixační otvory /zátka | primárně zaslepené
Druh fixace | mikroporézní povrch nebo trabekulární titan příp. tantal
Velikostní škála | 46-76 po 2 mm
Vložka
Materiál | keramika Delta
Způsob fixace - zámku | pressfit s centralizací keramické vložky
Velikostní škála - vnitřní průměr | 46-76 mm po 2 mm/28,32,36 mm
Hlavice
Materiál | keramika Delta
Průměr | 28,32,36 mm
Délky krčku | minimálně 5 délek
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | Keramika Delta-Keramika Delta
Specifikace instrumentaria | kompatibilní s motorovými nástroji
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | minimálně 2 sady
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | minimálně 2 sady
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ano
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 8
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 8 | Acetabulární komponenta kyčelního kloubu pro pacienty se zvýšeným rizikem luxace (obezita, nespolupracující pacienti)
Acetabulární komponenta
Materiál | CoCr nebo ocel
Designová specifikace a omezení, typ jamky | sferická jamka double mobility
Druh fixace | necementovaná a cementovaná varianta v jedné sadě
Velikostní škála | min. 44-64 mm po 2 mm
Vložka
Materiál | UHMWPE crosslinked
Způsob fixace - zámku | pohyblivá vložka double mobility
Sterilizace | etylenoxid nebo plasma
Velikostní škála - vnitřní průměr
Off-set | ne
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | Crosslink PE-kov
Specifikace instrumentaria | možnost motorového pohonu
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 1 sada
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 1 sada
Poznámka | cementovaná i bezcementová varianta za stejnou cenu
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 9
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 9 | TEP kyčle pro pacienty se změněnou kvalitou kosti (osteoporóza, systémové choroby, revma)
Femorální komponenta
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ dříku | oválný dřík s límcovou variantou
Krček - konus | 12/14
Druh fixace | mikroporézní povrch +hydroxyapatit v metafyzární oblasti
Velikostní škála | minimálně 10 velikostí
Acetabulární komponenta | Ti6AL4V
Materiál | pressfitová sferická jamka vždy možnost dodatečné fixace šrouby
Designová specifikace a omezení, typ jamky | ano
Druh fixace | bezcementová, mikroporézní povrch, hydroxyapatit
Velikostní škála | 48-66mm
Vložka
Materiál | UHMWPE cross linked nebo keramika Delta
Způsob fixace - zámku
Sterilizace | u UHMWPE etylenoxid nebo plasma
Velikostní škála - vnitřní průměr | pressfit
Off-set | ano
Doplňující požadavky | ne
Hlavice
Materiál | keramika Delta
Průměr | 28,32,36 mm
Délky krčku | minimálně 5 délek
Doplňující požadavky
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | Keramika - PE, Keramika-Keramika
Specifikace instrumentaria | rotační instrumentarium s možností motorového pohonu
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 2 sady
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 2 sady
Potnámka: | Nabídková cena musí zahrnovat 3 kusy fixačních šroubů
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 10
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 10 | Femorální dřík modulární pro pacienty s defektním proximálním femurem ( stavy po zlomeninách apod.)
Femorální komponenta proximální modul
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ dříku | plochý nebo oválný metafyzární
Krček - konus | ´12/14
Druh fixace | necementovaná
Velikostní škála | minimálně 6 velikostí v délkových variantách po 10 mm, standardní a lateralizovaná varianta
Femorální komponenta distální modul
Materiál | titan nebo titanová slitina
Designová specifikace a omezení, typ dříku | vertikálně stabilní konický typ dříku
Krček - konus | ´12/14
Druh fixace | necementovaná
Velikostní škála | minimálně 6 průměrových velikostí, minimálně 2 délkové varianty
Hlavice
Materiál | keramika Delta
Průměr | 28,32,36
Délky krčku | minimálně 5 délek
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | keramika Delta
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | 3 sady
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 3 sady
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

## Část 11
Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění
Část 11 | Femorální TEP kyčle-cementovaný titanový dřík
Femorální komponenta
Materiál | Ti6AL4V, povrch Ti O2
Designová specifikace a omezení, typ dříku | Titanový dřík s límcem
Krček - konus | ´12/14
Druh fixace | kostní cement
Velikostní škála | minimálně 6 standardních velikostí + varianta pro varozní a dysplastický proximální femur
Hlavice
Materiál | Ocel
Průměr | minimálně 28 a 32
Délky krčku | minimálně 5 délek
Instrumentarium a technické aspekty
Typ kontaktu artikulačních povrchů | kov-PE
Specifikace instrumentaria | Manuální, bez nutnosti použít motorový pohon
Konsignační sklad | ano
Počet sad implantátů k dispozici | Minimálně 1 kompletní sada všech dříků a hlavic
Počet instrumentariií k dispozici na bezplatnou výpůjčku | 1 sada
Kompatibilní revizní systém k dispozici | ne
Veškeré komponenty nabízených sestav musí být kompatibilní s vyšetřením pomocí MRI, v poli do síly 3 Tesla.
…………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka