## D2_8np
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
Jednotka NIP a DIOP v budově D2 |  |  |  |  | DPS
D.2.3 POTRUBNÍ POŠTA
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis prací |  |  |  |  | 09/2017
Vypracoval |  |  |  |  | Číslo
Ing. Petr Březina |  |  |  |  | D.2.3-S
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE
1 | Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným odesláním i příjmem) - (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej) | 1 | ks
2 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | 1 | ks
3 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks
4 | Čtečka čárového kódu napojená ke stanici včetně ovladače | 1 | ks
5 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks
6 | Kontrola dojezdu pouzder do stanice - licence | 1 | ks
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks
8 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl
9 | Značení komponentů | 1 | ks
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
10 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů) | 5 | ks
11 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (vnitřní délka 260mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 5 | ks
12 | Naprogramování přepravních pouzder a zavedení do databáze řídicího systému | 10 | ks
13 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 1000 | ks
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | 1 | ks
15 | Zásobníkový díl k výhybce - plastový | 2 | ks
16 | Komplet pro odvod vzduchu pro výhybku | 1 | ks
17 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl
18 | Značení komponentů | 1 | ks
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
19 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 5 | m
20 | Systémový kabel bezhalogenový pro napájení a přenos dat | 25 | m
21 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 10 | m
22 | Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu | 30 | m
23 | Zemnění trasy kovového potrubí k připravenému zemnícímu bodu | 10 | m
24 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl
JÍZDNÍ POTRUBÍ
25 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 5 | m
26 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 1 | ks
27 | Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek | 18 | m
28 | Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek | 3 | ks
29 | Vzduchový oblouk | 4 | ks
30 | Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic | 1 | ks
31 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | 3 | ks
32 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | 1 | kpl
33 | Montážní a instalační materiál pro uložení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, butylkaučuková těsnící páska pro přelepení spojů, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
34 | Protipožární manžety EI 120 | 1 | ks
35 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 1 | ks
36 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 1 | ks
37 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks
38 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | ks
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
39 | Parametrování a spuštění rozšířené části systému, naprogramování dle požadavků zákazníka, optimalizace nastavení | 1 | ks
40 | Odstavení stávající technologie, přeprogramování | 1 | ks
41 | Demontáž a likvidace stávajících prvků potrubní pošty v objektu D2 (trasy potrubí a související příslušenství) | 1 | ks
42 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | ks
43 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 1 | ks
44 | Doprava materiálu včetně manipulace | 1 | ks
45 | Doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | ks
46 | Manipulační technika - manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | ks
47 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | ks
48 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré
49 | Barevná 3D izometrie včetně laminování | 2 | ks
Cena celkem za technologii potrubní pošty bez stavební připravenosti a bez DPH
Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení, návody k obsluze, individuální vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, i když u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část .