## technické specifikace
Technická specifikace
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2ks operačních čelních světel pro KCHIR, včetně provedení zaškolení personálu. |  | čárka
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Operační LED čelní světlo, dále jen světlo.
Světlo musí být přenosné.
Světlo musí být napájeno pomocí Li-on baterií umístěných na těle operátora.
Světlo musí mít LCD displej s numerickou indikací stavu nabití baterie.
Světlo musí mít dálkový ovladač pro zapnutí/vypnutí zařízení a změny intenzity světla.
Světlo musí být kompatibilní s lupovými brýlemi značky "Designs for Vision" pro upevnění klipem.
Světlo musí mít min. 4 stupně svítivosti:
• 1.st. min. 13000 lux,
• 2.st. min. 24000 lux,
• 3.st. min. 32000 lux,
• 4.st. min. 43000 lux.
Doba svítivosti na nejvyšším stupni (4.st.) při plně nabitém akumulátoru min. 6 hodin.
Světlo musí mít velikost zorného pole min. ø74 mm.
Součást dodávky
Součást dodávky jsou baterii.
Součást dodávky jsou 2 ks pevné čelenky
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let