## technické specifikace
Technická specifikace
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks ultrazvukového přístroje pro KCHIR včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace
Tabletový diagnostický ultrazvukový přístroj
UZV musí mít barevný dotykový LED displej o velikosti min. 21,5“
Provoz UZV na baterii min. 2 hod
UZV musí mít rychlý start systému ze stand-by za max. 3 s
UZV musí mít frekvenční rozsah min. 1-23 Hz
UZV musí mít minimálně tyto módy: B, dual, M, color M, CFM, CD, DirPower, PW, Trapezoid
UZV musí mít THI, TSI, HPRF, duplexní i triplexní mód, lineární snímání pod určitým úhlem
UZV musí odstraňovat nelineární harmonické frekvence obraz bez interferencí
UZV musí mít automatické zvětšení obrázku přes celý displej
UZV musí ukládat v min. těchto formátech: JPG, BMP, TIFF, DCM, FRM, AVI, DCM, MP4, CIN
UZV musí mít české menu a reporty (formáty RTF a PDF)
UZV musí mít měření a popisy v uložených obrazcích
UZV musí mít rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (emergentní ID)
UZV musí mít automatické měření v PW, i v reálném čase (PI, RI, Vmax, Vmin a další)
UZV musí mít automatický výpočet Velocity Time Integral (CTI) a Cardiac Output (CO)
UZV musí mít automatické měření parametrů Inferior Vena Cava (IVC)
UZV musí mít automatické měření ejekční frakce
UZV musí mít SW pro automatické zvýraznění punkční jehly
UZV musí mít DICOM 3.0 a min. tyto funkce Verif/print/storage, WorkList
UZV musí mít SSD disk, min. 2x USB 3.0 a připojení LAN a WIFI
Součást dodávky
Součást dodávky je lineární sonda s programovatelnými tlačítky s frek. rozsahem min. 3 MHz. - 12,8 MHz
Součást dodávky je kardiologická sonda s frek. rozsahem min 1 - 5 MHz
Součástí dodávky je výškově nastavitelný stojan s 4 brzditelnými kolečky
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let