## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodání systémů pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie
• 10 ks systémů pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie pomocí aplikátoru vhodného pro dospělé osoby
• přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou
• přístroj musí mít nastavitelný generátor průtoku, kyslíkový směšovač (21% - 100% O2) a vyhřívaný zvlhčovač, které jsou integrované do jednoho přístroje
• přístroj musí mít integrované monitorování koncentrace kyslíku
• přístroj musí mít integrovaný záložní akumulátor
• přístroj musí mít digitální barevný displej pro nastavení průtoku, teplotu a FiO2
• přístroj musí mít nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l / minutu
• přístroj musí mít nastavitelný rozsah teploty 33 °C – 43 °C
• přístroj musí mít zvlhčování na molekulární bázi
• přístroj musí mít akustické i optické alarmy s automatickým nastavením, a to minimálně pro koncentraci O2 a teplotu
• přístroj musí mít aktivní vyhřívání pacientského okruhu
• přístroj musí mít hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny
• součástí přístroje musí být pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství a infuzním držákem na zásobník vody
• součástí dodávky musí být kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až třiceti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje
• součástí dodávky přístroje musí být přívodní tlakové hadice O2 a vzduchu s koncovkami dle ČSN
V rámci dodávky přístroje bude minimálně dodáno:
§ 1x pojízdný výškově nastavitelný stojan s košíkem, závěsnými háky na hadice a kabely
§ 10x sada připojovacích tlakových hadic O2/vzduch s rychlospojkami
§ 50x nasální aplikátor pro dospělé
§ 50x kompletní pacientská sada s přívodní hadicí, komorou, vysokoprůtokovou zvlhčovací patronou Vapotherm a vyhřívaným okruhem. Pro rozsah průtoku 8-40 l/min.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Dodání přístrojů do 7 dnů
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let