## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
| ano/ne | poznámky
Dodání 6 kusů průtokoměrů kyslíku na medilištu spolu s 6 kusy zvlhčovačů
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Technická specifikace průtokoměrů kyslíku:
• 6 ks plováčkových průtokoměrů kyslíku
• průtokoměr musí umožnit plynulou regulaci kyslíku dodávaného z centrálních rozvodů
• průtokoměr musí umožnit maximálním vstupní tlak 4,5 bar
• průtokoměr musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 15 litrů za minutu
• průtokoměr musí umožnit na výstupní přípojku G 1/4, G 3/8 a 9/16 UNF připojit zvlhčovací lahev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii *
• průtokoměr musí umožnit jednoduché a bezpečné čtení hodnot pomocí rovné plochy plováčku
• průtokoměr musí umožnit oxygenoterapii (frakci kyslíku) při napojení ke sterilnímu nebulizačnímu systému Aquapack
• průtokoměr musí být deklarován jako zdravotnický prostředek
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle doporučení výrobce (bude specifikováno v nabídce a případně uvedeno při dodání v identifikační kartě FNOL)
Technická specifikace zvlhčovačů k průtokoměrům kyslíku:
• 6 ks zvlhčovačů pro dlouhodobou kyslíkovou terapii k plováčkovým průtokoměrům kyslíku
• zvlhčovač musí být tvořen ze zvlhčovací láhve o minimálním objemu 200 ml a víčkem s přípojkou na výstup plováčkového průtokoměru kyslíku G 1/4, G 3/8 a 9/16 UNF *
• víčko zvlhčovací láhve musí mít výstup pro připojení nosní kanyly
• zvlhčovací láhev musí umožnit sterilizaci při teplotě až 134 °C
• zvlhčovač musí být deklarován jako zdravotnický prostředek
V rámci dodávky přístrojů bude minimálně dodáno:
§ 6x držáků na medilištu
§ 6x kyslíková hadice s ukončením do rychlospojky na rampě
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Dodání přístrojů do 7 dnů
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let