## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
| ano/ne | poznámky
Dodání 10 kusů průtokoměrů kyslíku spolu s 10 kusy zvlhčovačů
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Technická specifikace průtokoměrů kyslíku:
• 10 ks průtokoměrů kyslíku
• průtokoměr musí umožnit plynulou regulaci kyslíku dodávaného z centrálních rozvodů
• průtokoměr musí umožnit maximálním vstupní tlak 8 bar
• průtokoměr musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 25 litrů za minutu
• průtokoměr musí umožnit na výstupní přípojku G 3/8 UNF připojit zvlhčovací lahev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii *
• průtokoměr musí umožnit jednoduché a bezpečné čtení hodnot (např. přední a boční čtecí okénka usnadňují kontrolu nastavených hodnot průtoku)
• průtokoměr musí mít otočný průtočný výstup o 360° umožňující lepší připojení kanyly nebo masky
• průtokoměr musí být deklarován jako zdravotnický prostředek
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle doporučení výrobce (bude specifikováno v nabídce a případně uvedeno při dodání v identifikační kartě FNOL)
Technická specifikace zvlhčovačů k průtokoměrům kyslíku:
• 10 ks zvlhčovačů pro dlouhodobou kyslíkovou terapii
• zvlhčovač musí být tvořen ze zvlhčovací láhve o minimálním objemu 200 ml a víčkem s přípojkou na výstup plováčkového průtokoměru kyslíku G 3/8 UNF *
• víčko zvlhčovací láhve musí mít výstup pro připojení nosní kanyly
• zvlhčovací láhev musí umožnit sterilizaci při teplotě až 134 °C
• zvlhčovač musí být deklarován jako zdravotnický prostředek
Obecné požadavky
Dodání přístrojů do 7 dnů
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let