## Min.tech.podmínky - detektor
Technické parametry dodávaného přístroje
Minimální technické podmínky
DR retrofit s jedním bezdrátovým Wi-Fi detektorem
Záruka na akumulátory min. 1 rok
Charakteristika bezdrátového detektoru
· Velikost detektoru: min. 35×43 cm
· Typ konverzní vrstvy: CsI
· Rozteč pixelu: max. 150 µm
· Rychlý náhled na snímek: max. 3 s
· Plné rozlišení snímku: max. 7 s
· Hmotnost detektoru: max. 3,6 kg
· Maximální zatížitelnost detektoru: min. 150 kg
· Automatická detekce expozice (AED)
· Interní paměť detektoru pro možnost práce offline
· Výdrž akumulátoru: min. 200 snímků
Charakteristika akviziční stanice
· Pokročilý multifrekvenční postprocessing s automatickou analýzou a optimalizací každého snímku
· Připojení do RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi
· Podpora protokolů DICOM 3
· Automatický procesing bez nutnosti nastavení anatomického programu před zpracováním snímku
· Funkce editace pacientských dat přijatých z worklistu
· Nástroje pro vložení značek, textu, měření
· Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace)
· Nástroje kontroly kvality
Příslušenství digitálního detektoru
Akumulátory pro digitální detektor, min. 2 ks
Nabíječka akumulátorů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti zařízení
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců