## Min.tech.podmínky - část I.
Technické parametry dodávaného přístroje
Přístroj
Hmotnost: max. 100 kg
Zásobník na detektor/CR kazety
Napájení z běžné zásuvky
Charakteristika RTG zdroje
· Příkon: min. 3,2 kW
· Minimální rozsah kV: 40 – 100 kV
· Minimální rozsah mA: 25 - 60 mA
· Minimální rozsah mAs: 0,4 – 100 mAs
Charakteristika ramena rentgenky na pevném sloupu
· Maximální SID k podlaze: min. 1 800 mm
· Náklon rentgenky: min. -15°/+90°
· Manuální kolimátor
· DAP metr
Charakteristika rentgenky
· Velikosti ohniska: max. 2 mm
· Úhel náklonu anody: max. 20°
· Tepelná kapacita anody: min. 40 kHU
Charakteristika bezdrátového detektoru
· Velikost detektoru: min. 43×43 cm
· Typ konverzní vrstvy: CsI
· Rozteč pixelu: max. 150 µm
· Rozlišení: min. 3,5 LP/mm
· Rychlý náhled na snímek: max. 3 s
· Plné rozlišení snímku: max. 7 s
· Hmotnost detektoru vč. akumulátoru: max. 4,6 kg
· Maximální zatížitelnost detektoru: min. 150 kg
· Automatická detekce expozice (AED)
Charakteristika akviziční stanice
· Intuitivní uživatelské rozhraní v českém jazyce
· Barevný monitor: min. 14‘‘
· Pokročilý multifrekvenční postprocessing s automatickou analýzou a optimalizací každého snímku
· Připojení do RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi
· Podpora protokolů DICOM 3: Store & DICOM Store Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Print, MPPS
· Výstup na USB
· Orgánová automatika vč. možnosti přednastavení uživatelských anatomických programů
· Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS systému spolu se snímkem
· Funkce editace pacientských dat přijatých z worklistu
· Funkce přesunu snímků mezi studiemi (oprava nesprávné identifikace)
· Nástroje pro vložení značek, testu, měření
· Automatická detekce a ořez exponované oblasti s možností ruční úpravy (SW kolimace)
· Nástroje kontroly kvality
· Indikace expozičních hodnot mimo standardní interval
· Záznam a analýza smazaných snímků/ opakovaných expozic
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
Před uvedením do provozu musí být naplněny požadavky především zákona č. 263/2016, atomový zákon a vyhlášky č. 422/2016 o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů,
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců