## Monitory vitálních funkcí
Technické parametry dodávaného přístroje
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodání systémů pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie
• 10 ks systémů pro aplikaci vysokoprůtokové nasální dechové podpory a oxygenoterapie pomocí aplikátoru vhodného pro dospělé osoby | ANO
• přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou | ANO
• přístroj musí mít nastavitelný generátor průtoku, kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, které jsou integrované do jednoho přístroje | ANO
• přístroj musí mít digitální barevný displej pro nastavení průtoku, teplotu a FiO2 | ANO
• přístroj musí mít nastavitelný rozsah průtoku 15 – 50 l / minutu | ANO
• přístroj musí mít nastavitelný rozsah teploty od 30 °C – 37 °C | ANO
• přístroj musí mít akustické i optické alarmy s automatickým nastavením, a to minimálně pro koncentraci O2 a teplotu | ANO
• přístroj musí mít vyhřívaný okruh po celé délce až k pacientovi | ANO
• součástí přístroje musí být pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství a infuzním držákem na zásobník vody | ANO
V rámci dodávky bude minimálně dodáno:
§ 10x pojízdný výškově nastavitelný stojan s košíkem, závěsnými háky na hadice a kabely | ANO
§ 50x hygienická sada pro použití u 1 pacienta | ANO
§ 50x nasální kanyla pro dospělé pro použití u 1 pacienta | ANO
§ 30x bakteriální vzduchový filtr pro použití u 1 pacienta | ANO
§ 12x průtokový ventil vhodný pro rozsah průtoku 0-15l/min, a 8 ks 0-25 l/min. | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Dodání přístrojů do 7 dnů | ANO
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO