## sešit1
Charakteristika
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks intubačního fibrobronchoskopu pro Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).
Specifikace | ANO / NE | poznámky
1ks intubační fibrobronchoskop
bronchoskop musí mít úhel rozhledu minimálně 90°
bronchoskop musí mít hloubku zorného pole v rozsahu minimálně 3 - 50 mm
bronchoskop musí mít vnější průměr zaváděcího tubusu maximálně 3,5 mm
bronchoskop musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 1,31 mm
bronchoskop musí mít průměr distálního konce maximálně 3,4 mm
bronchoskop musí mít pohyb distálního konce nahoru/dolů minimálně 130°/130°
bronchoskop musí mít pracovní délku minimálně 600 mm
bronchoskop musí být vhodný pro připojní přenosného bateriového zdroje světla
Součást dodávky
součástí intubačního fibrobronchoskopu musí být 1 kus LED bateriového zdroje světla
zdroj světla musí být napájen běžnými typy baterií (např. typu AA, AAA, CR123)
součástí fibrobrochnoskopu musí být transportní obal formou kufru
součástí dodávky pak musí být sada čistících kartáčků a zkoušečka těsnosti
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma.
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní).
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje.
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let