## IPCHO
| ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky
Lineární dávkovač | 60 ks Compact Plus |  | 60 ks Space |  | AGILIA SP MC CZ
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky a zároveň musí každý přístroj mít držák | ANO |  | ANO | Dodáno zvlášť | ANO | držák součástí dodávky každého přístroje
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm(zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | NE |  | ANO | Dokovací stanice | ANO | MRI Guard dokovací stanice
napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | ANO | Stanice,Kabel | ANO | Stanice, adaptér | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 13 h při 5 ml/h
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
Krytí min IPx2 | ANO |  | ANO |  | ANO
dynamické sledování tlaku | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu) |  |  | ANO
sw v českém jazyce |  |  | ANO
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje |  |  | ANO
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu |  |  | ANO |  | ANO
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
Lineární dávkovač PCA | 15 ks |  | 15 ks |  | Agilia SP PCA
funkce běžného dávkovače | ANO |  | ANO |  | ANO
funkce PCA - pacientem dávkovaná analgezie, vybraným uživatelem programovatelná | NE |  | ANO |  | ANO
uživatelsky dostupná historie PCA (podaná analgezie a požadavky pacienta) | NE |  | ANO |  | ANO
plně krytá stříkačka | NE |  | ANO |  | ANO
mechanická blokace zámek+klíč | NE |  | ANO |  | ANO
generalizovaný klíč | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky a zároveň musí každý přístroj mít držák | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
pacientské tlačítko na robustním kabelu minimální délky 1,8m | NE |  | ANO |  | ANO
pacientské tlačítko min IPx7 | NE |  | není známo | tato informace není v tuto chvíli dostupná, bude řešeno s výrobcem. Pro běžné užívání není nezbytné | NE | IP27
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm(zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | ANO | Stanice,Kabel | ANO | Stanice, adaptér | ANO | kabel součástí dodávky každého přístroje
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 11 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
Krytí min IPx2 | ANO |  | ANO |  | ANO
dynamické sledování tlaku | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu |  |  | ANO |  | ANO
Světelné kontrolky ukazatele infuze
Infuzní pumpa | 70 ks |  | 70 ks |  | Agilia VP MC CZ
vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky a zároveň musí každý přístroj mít držák | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
set na minimálně 24 hodin | ANO |  | ANO |  | ANO
set vhodný pro dávkování lipidů, krevních derivátů, parenterální výživy | ANO |  | ANO |  | ANO | sety musí být zaregistrované na SUKLu
set musí být uveden v návodu a musí být zaregistrován jako zdravotnický prostředek v ČR
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 1- 20 ml/hod
Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO | nevím, zda je krycí membrána prokazatelně IPx2
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | NE |  | ANO |  | ANO | MRI Guard dokovací stanice
napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | ANO | Stanice,Kabel | ANO | Stanice, adaptér | ANO | součástí dodávky každého přístroje
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
minimální přesnost ±5 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 25 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 9 h při 25 ml/h
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání infuzní pumpy pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
dynamické sledování tlaku | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu) |  |  | ANO
sw v českém jazyce |  |  | ANO
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje |  |  | ANO
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
Báze | 20 ks |  | 20 ks
minimálně 8 pozic - 15x | ANO |  | ANO |  | ANO
4 - 6 pozic - 5x | ANO |  | ANO |  | ANO
alarmy na bázi min. 2 úrovnÍ - prealarm+alarm (vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
centrální napájecí síťový kabel | ANO |  | ANO |  | ANO
datové komunikační rozhraní pro dohledový software součástí každé stanice | ANO |  | ANO |  | ANO
zaměnitelné pozice v bázi, které se neovlivňují při manipulaci s přístrojem | ANO |  | ANO |  | ANO
záložní baterie pro případ výpadku el.energie
Všechny přístroje pro IPCHO musí být stohovatelné v dokovací stanici a zobrazitelné v monitorovacím SW pro infuzní techniku
Světelné kontrolky ukazatele infuze
Báze pro MR
1ks dodávka (nebo využití kusu v provozu RTG kliniky FNOL - výrobce B.Braun) báze pro MR nebo dlouhodobá zápůjčka | báze v nemocnici je pouze půjčená, inventární číslo: C011294 |  |  |  |  | znamená to pro nás půl mil.v minusu
v tom případě můžeme půjčit také
Další požadavky
možnost vyškolení techniků minimálně na provádění BTK |  |  | ANO
možnost vyškolení vybraného personálu pro provádění instruktáže |  |  | ANO
zadavatel si vymezuje právo 30 denního testování přístrojů pro ověření splnění všech bodů technické specifikace |  |  | ANO
do 5 pracovních dnů dodat přístroje pro odzkoušení na pracovištích |  |  | ANO
reference pro MRI kompatibilitu (minimálně 3 pracoviště) v ČR

## Dospávák
| ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | POZNÁMKY
Lineární dávkovač | 13 ks Compact Plus |  | 13 ks Space |  | AGILIA SP MC CZ
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO |  | ANO |  | ANO
alarmy min. 2 úrovně - prealarm + alarm (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | > 13 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
Krytí min IPx2 | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
sw v českém jazyce
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
Infuzní pumpa s univerzálním setem | 13 ks |  | 13 ks |  |  | ????
set na minimálně 24 hodin | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 1- 20 ml/hod
Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO
alarmy min. 2 úrovně - prealarm + alarm (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
minimální přesnost ±5 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 25 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 9 h při 25 ml/h
musí mít stand-by režim | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání infuzní pumpy pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
kapkové čidlo | ANO |  | ANO |  | ANO | nyní nepoužívají a nechybí jim
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
sw v českém jazyce
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
set musí být uveden v návodu a musí být zaregistrován jako zdravotnický prostředek v ČR
Další požadavky
možnost vyškolení techniků minimálně na provádění BTK |  |  | ANO
možnost vyškolení vybraného personálu pro provádění instruktáže |  |  | ANO
zadavatel si vymezuje právo 30 denního testování přístrojů pro ověření splnění všech bodů technické specifikace |  |  | ANO
do 5 pracovních dnů dodat přístroje pro odzkoušení na pracovištích |  |  | ANO
reference pro MRI kompatibilitu (minimálně 3 pracoviště) v ČR |  |  | ANO

## KARIM OS
| ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky
Lineární dávkovač | 74 ks+2 ks Compact Plus |  | 74 ks+2 ks Space |  | AGILIA SP MC CZ
poloautomatický píst nebo manuální krytý píst | ANO |  | ANO |  | ANO
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO |  | ANO |  | ANO
knihovna léčiv - kolik, instalace zdarma dle uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5ml/h | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | > 13 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 1MIN-24HOD
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
stohovatelné přístroje stejného typu (dávkovače) | ANO |  | ANO |  | ANO | STOHOVATELNOST S TIVA DÁVKOVAČI- současné použití na OS
vizuální kontrola těla stříkačky bez přerušení dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
možnost synchronizace dat z dávkovače s modulem Navigator anesteziologické věže AiSys |  |  |  |  | ANO
Lineární dávkovač TIVA | 6 ks |  | 6 ks |  | Agilia Tiva SP WIFI | Poznámka
poloautomatický píst nebo manuální krytý píst | NE |  | ANO |  | ANO | SPACE NEMÁ POLOAUTOMAT
funkce TIVA dávkování, TCI režimy | NE |  | ANO |  | ANO
Lineární dávkovač musí mít farmakokinetické modely pro: | NE |  | ANO |  | ANO
· Remifentanil – model brain i plasma conc. | NE |  | ANO |  | ANO
· Propofol 1% a 2% - model brain i plasma conc. | NE |  | ANO |  | ANO
· Sufentanil – model brain a plasma conc. | NE |  | ANO |  | ANO
· Afentanil | NE |  | NE |  | ANO
· Propofol – pediatrický model | NE |  | NE |  | ANO | ARO VYŽADUJE PEDIATRICKÝ REŽIM
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO
knihovna léčiv - kolik, instalace zdarma dle uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 13 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
grafická historie tlaku dávky a cíle/koncentrace | NE |  | ANO |  | ANO
stohovatelné přístroje stejného typu (dávkovače) bez použití dokovací stanice | ANO |  | ANO |  | ANO | STOHOVATELNOST S BĚŽNÝMI DÁVKOVAČI
vizuální kontrola těla stříkačky bez přerušení dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
možnost synchronizace dat z dávkovače s modulem Navigator anesteziologické věže AiSys |  |  | ANO |  | ANO
Infuzní pumpa | 40 ks+1 ks |  | 40 ks+1 ks |  | ???
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
set na minimálně 24 hodin | ANO |  | ANO |  | ANO
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 1- 20 ml/hod
Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO
knihovna léčiv - kolik, instalace zdarma dle uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
minimální přesnost ±5 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 25 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 9 h při 25 ml/h
musí mít stand-by režim | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání infuzní pumpy pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
set musí být uveden v návodu a musí být zaregistrován jako zdravotnický prostředek v ČR
Další požadavky
možnost vyškolení techniků minimálně na provádění BTK |  |  | ANO
možnost vyškolení vybraného personálu pro provádění instruktáže |  |  | ANO
zadavatel si vymezuje právo 30 denního testování přístrojů pro ověření splnění všech bodů technické specifikace |  |  | ANO
do 5 pracovních dnů dodat přístroje pro odzkoušení na pracovištích |  |  | ANO
reference pro MRI kompatibilitu (minimálně 3 pracoviště) v ČR |  |  | ANO

## KCHIR OS
| ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky
Lineární dávkovač TIVA | 6 ks Compact Plus |  | 6 ks Space |  | AGILIA Tiva SP Wifi
poloautomatický píst nebo manuální krytý píst | NE |  | ANO |  | ANO
funkce TIVA dávkování, TCI režimy | NE |  | ANO |  | ANO
Lineární dávkovač musí mít farmakokinetické modely pro: | NE |  | ANO |  | ANO
· Remifentanil – model brain i plasma conc. | NE |  | ANO |  | ANO
· Propofol 1% a 2% - model brain i plasma conc. | NE |  | ANO |  | ANO
· Sufentanil – model brain a plasma conc. | NE |  | ANO |  | ANO
· Afentanil | NE |  | NE |  | ANO
· Propofol – pediatrický model | NE |  | NE |  | ANO
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO
knihovna léčiv - kolik, instalace zdarma dle uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 13 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
grafická historie tlaku dávky a cíle/koncentrace | ANO |  | ANO |  | ANO | nutná- v praxi používaná funkce
stohovatelné přístroje stejného typu (dávkovače) bez použití dokovací stanice | ANO |  | ANO |  | ANO
stálá vizuální kontrola těla stříkačky bez přerušení dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
možnost synchronizace dat z dávkovače s modulem Navigator anesteziologické věže AiSys |  |  | ANO |  | ANO
Další požadavky
možnost vyškolení techniků minimálně na provádění BTK |  |  | ANO
možnost vyškolení vybraného personálu pro provádění instruktáže |  |  | ANO
zadavatel si vymezuje právo 30 denního testování přístrojů pro ověření splnění všech bodů technické specifikace |  |  | ANO
do 5 pracovních dnů dodat přístroje pro odzkoušení na pracovištích |  |  | ANO
reference pro MRI kompatibilitu (minimálně 3 pracoviště) v ČR |  |  | ANO

## DK
| ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky
Lineární dávkovač | 52 ks + 10 ks + 13 ks |  | 52 ks + 10 ks + 13 ks |  | AGILIA SP MC CZ
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 0,1- 5 ml
vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO | včetně 2 a 3 ml | ANO
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm(zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | NE |  | ANO |  | ANO | MRI Guard dokovací stanice
napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | ANO | Stanice,Kabel | ANO | Stanice, adaptér | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 13 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
Krytí min IPx2 | ANO |  | ANO |  | ANO
dynamické sledování tlaku | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
sw v českém jazyce
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
Infuzní pumpa | 64 ks + 18 ks + 16 ks |  | 64 ks + 18 ks + 16 ks |  | Agilia VP MC CZ
vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečnostní set se silikonovým segmentem (DHP free) na minimálně 72 hodin | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečnostní set vhodný pro dávkování lipidů, krevních derivátů (sety musí být registrované na SÚKL) | ANO |  | ANO |  | ANO | sety musí být zaregistrované na SUKLu
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 1- 20 ml/hod
Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO | nevím, zda je krycí membrána prokazatelně IPx2
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | NE |  | ANO |  | ANO | MRI Guard dokovací stanice
napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | ANO | Stanice,Kabel | ANO | Stanice, adaptér | ANO | součástí dodávky každého přístroje
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
minimální přesnost ±5 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 25 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 9 h při 25 ml/h
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání infuzní pumpy pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
dynamické sledování tlaku s funkcí autorestartu po úpravě tlaku | ANO |  | ANO |  | ANO
změna nastavení rychlosti během dávkování | ANO |  | ANO |  | ANO
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
sw v českém jazyce
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
set musí být uveden v návodu a musí být zaregistrován jako zdravotnický prostředek v ČR
Báze | 13 ks | 12 ks 8 pozic, 1 ks 12 pozic
minimálně 8 pozic 13 ks | ANO | 13 ks 8 pozic, 1 ks 4 pozice | ANO |  | ANO
4 - 6 pozic 1 ks | ANO |  | ANO |  | ANO
alarmy na bázi min. 2 úrovně - prealarm+alarm (vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
centrální napájecí síťový kabel | ANO |  | ANO |  | ANO
datové komunikační rozhraní pro dohledový software součástí každé stanice | ANO |  | ANO |  | ANO
zaměnitelné pozice v bázi, které se neovlivňují při manipulaci s přístrojem | ANO |  | ANO |  | ANO
záložní baterie pro případ výpadku el.energie |  |  |  |  | ANO
Všechny přístroje pro DK musí být stohovatelné v dokovací stanici a zobrazitelné v monitorovacím SW pro infuzní techniku
Světelné kontrolky ukazatele infuze
možnost dokoupení PCA dávkovače kompatibilního s bází a infuzní technikou
Další požadavky
možnost vyškolení techniků minimálně na provádění BTK |  |  | ANO
možnost vyškolení vybraného personálu pro provádění instruktáže |  |  | ANO
zadavatel si vymezuje právo 30 denního testování přístrojů pro ověření splnění všech bodů technické specifikace |  |  | ANO
do 5 pracovních dnů dodat přístroje pro odzkoušení na pracovištích |  |  | ANO
reference pro MRI kompatibilitu (minimálně 3 pracoviště) v ČR |  |  | ANO

## I.CHIR
| ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky | ANO/NE | Poznámky
Lineární dávkovač | 6 ks + 4 ks + 6 ks |  | 52 ks + 10 ks + 13 ks |  | AGILIA SP MC CZ
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | ANO |  | ANO |  | ANO
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | NE |  | ANO |  | ANO | MRI Guard dokovací stanice
bolus ruční + programovatelný | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
minimální přesnost ±2 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 13 h při 5 ml/h.
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO |  | ANO
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
sw v českém jazyce
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
Infuzní pumpa | 27 ks + 24 ks + 26 ks |  | 52 ks + 10 ks + 13 ks |  | Agilia VP MC CZ
funguje bez kapkového čidla | ANO |  | ANO |  | ANO
set na minimálně 24 hodin | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | ANO |  |  |  | ANO | součástí dodávky každého přístroje
KVO režim | ANO |  | ANO |  | ANO | 1- 20 ml/hod
Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje | ANO |  | ANO |  | ANO
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm (zvukové + vizuální) | ANO |  | ANO |  | ANO
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | NE |  | ANO |  | ANO | MRI Guard dokovací stanice
napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | ANO |  | ANO |  | ANO
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | ANO |  | ANO |  | ANO
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | ANO |  | ANO |  | ANO
minimální přesnost ±5 % | ANO |  | ANO |  | ANO
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 25 ml/h | ANO |  | ANO |  | ANO | > 9 h při 25 ml/h
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | ANO |  | ANO |  | ANO
ovládání infuzní pumpy pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ANO |  | ANO
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | ANO | 3000 léků | ANO | 1500 léků | ANO | 3800 léků
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
sw v českém jazyce
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
set musí být uveden v návodu a musí být zaregistrován jako zdravotnický prostředek v ČR
Další požadavky
možnost vyškolení techniků minimálně na provádění BTK |  |  | ANO
možnost vyškolení vybraného personálu pro provádění instruktáže |  |  | ANO
zadavatel si vymezuje právo 30 denního testování přístrojů pro ověření splnění všech bodů technické specifikace |  |  | ANO
do 5 pracovních dnů dodat přístroje pro odzkoušení na pracovištích |  |  | ANO
reference pro MRI kompatibilitu (minimálně 3 pracoviště) v ČR |  |  | ANO

## srovnání dávkovače
IPCHO | dospávák | KAR OS | DK | i.CHIR
Lineární dávkovač | Lineární dávkovač | Lineární dávkovač | Lineární dávkovač | Lineární dávkovač
KVO režim | KVO režim | poloautomatický píst nebo manuální krytý píst | KVO režim | KVO režim
vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky a zároveň musí každý přístroj mít držák | vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | KVO režim | vhodné k provozu v bázi v rámci dodávky | vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem)
vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | vhodné k provozu na polici, DIN liště a infuzním stojanu (uchycení je dodáno s každým přístrojem) | vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml
knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | alarmy min. 2 úrovně - prealarm + alarm (zvukové + vizuální) | vhodné typy kapacit stříkaček 5ml - 50ml | knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele
alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm(zvukové + vizuální) | bolus ruční + programovatelný | knihovna léčiv - kolik, instalace zdarma dle uživatele | alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm(zvukové + vizuální) | Krytí min IPx2 i pod dvířky přístroje
bolus ruční + programovatelný | bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | alarmy min. 2 úrovně (zvukové + vizuální) | bolus ruční + programovatelný | alarmy min. 2 úrovně - prealarm+alarm (zvukové + vizuální)
bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | bolus ruční + programovatelný | bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte
uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka | uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | bolus ruční + programovatelný
vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | minimální přesnost ±2 % | uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu | vhodné pro použití v MR prostředí, např. pomocí MR dokovací stanice - uveďte | bezpečné spuštění bolusu formou dvojkliku nebo přes 2 tlačítka
napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru | napájení pomocí dokovací stanice a síťového kabelu nebo adaptéru | uživatelsky nastavitelné změnění rychlosti bolusu
minimální přesnost ±2 % | musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | minimální přesnost ±2 % | minimální přesnost ±2 % | napájení pomocí síťového kabelu nebo adaptéru
akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5ml/h | akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h | minimální přesnost ±2 %
musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | Krytí min IPx2 | musí mít stand-by režim | musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod | akumulátor s kapacitou minimálně 5 hodin při rychlosti 5 ml/h
ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | změna nastavení rychlosti během dávkování | ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice | musí mít stand-by režim s nastavením doby nečinnosti 1min - 24hod
Krytí min IPx2 | knihovna léčiv - kolik (1000), instalace individualizované knihovny zdarma dle požadavků uživatele | stohovatelné přístroje stejného typu (dávkovače) | Krytí min IPx2 | ovládání dávkovače pomocí manuální tlačítkové klávesnice
dynamické sledování tlaku | regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu) | vizuální kontrola těla stříkačky bez přerušení dávkování | dynamické sledování tlaku | regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu)
změna nastavení rychlosti během dávkování | sw v českém jazyce | možnost synchronizace dat z dávkovače s modulem Navigator anesteziologické věže AiSys | změna nastavení rychlosti během dávkování | sw v českém jazyce
regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu) | možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje |  | regulace osvětlení displeje (snížení a zvýšení jasu) | možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje
sw v českém jazyce | Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu |  | sw v českém jazyce | Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu
možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje | Světelné kontrolky ukazatele infuze |  | možnost samostatného vzdáleného monitoringu přístroje | Světelné kontrolky ukazatele infuze
Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu | váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 % |  | Uzamčení přístroje pomocí PIN kódu | váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
Světelné kontrolky ukazatele infuze |  |  | Světelné kontrolky ukazatele infuze
váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 % |  |  | váha musí být do 2 kg s odchylkou +-10 %
IPCHO, DK
KAR OS