## technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Název veřejné zakázky: Intenzivní lůžka s váhou
Uveďte typ, výrobce: | postel ProCuity, Stryker
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | Za 9 Ks
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 11 kusů intenzivních lůžek s váhou a aktivními antidekubitními matracemi pro kliniku Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny včetně provedení zaškolení personálu. | ANO | 5.896.000,- bez DPH | 4824000
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Lůžko musí být elektricky polohovatelné, s pěti kolečky, určené pro moderní resuscitační a intenzivní péči o dospělé pacienty | ANO
Lůžko musí být pevné stabilní sloupové konstrukce s minimální nosností 220 kg | ANO
Lůžko musí mít minimálně čtyř segmentovou ložnou plochu, s individuálním nastavením každého segmentu, o minimální velikosti ložné plochy 200 x 85 cm | ANO
Lůžko musí mít maximální vnější rozměr bez prodloužení 222 x 105 cm | ANO
Lůžko musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování | ANO
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 45-80cm | ANO
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu | ANO
Lůžko musí mít elektricky nastavitelný zádový a stehenní díl s plynulým odsunutím a eliminací posuvných smykových sil | ANO
Lůžko musí mít elektricky nastavitelný laterální náklon s úhlem náklonu minimálně 20° | ANO
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou polohu kardiackého křesla | ANO
Lůžko musí obsahovat sesterský ovládací dotykový panel v obou hlavových postranicích, ovladače pro pacienty ve středových postranicích, hlavní ovladač pro sestry, ruční ovladač pro pacienty a nožní ovládání z obou stran lůžka | ANO
Lůžko musí umožnit z obou stran okamžité uvedení do CPR polohy nezávisle na vnějším elektrickém napájení | ANO
Lůžko musí mít RTG transparentní ložnou plochu | ANO
Lůžko musí mít integrované elektrické prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm | ANO
Lůžko musí být napájeno 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry | ANO
Lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií | ANO
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklopné postranice ovládatelné jednou rukou, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách | ANO
Lůžko musí obsahovat alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku a opuštění lůžka | ANO
Lůžko musí umožnit uzamknutí ovládacích funkcí | ANO
Lůžko musí mít odnímatelná plastová čela | ANO
Lůžko musí mít držák kyslíkové lahve, ne však na čele lůžka | ANO
Lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná dvojitá kolečka o minimální velikosti 15 cm | ANO
Lůžko musí být vybaveno pátým kolečkem pro lepší ovladatelnost lůžka umožňující aretaci v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem | ANO
Lůžko musí mít ochranné nárazové prvky v rozích lůžka | ANO
Lůžko musí mít po stranách lišty a háčky pro zavěšení příslušenství (pod úrovní ložné plochy) | ANO
Lůžko musí mít sklopný stolek umístěný na straně nohou pacienta | ANO
Lůžko musí mít hrazdu s automaticky navíjenou plastovou hrazdičkou pro pacienta | ANO
Lůžko musí mít nerezový teleskopický infuzní stojan | ANO
Lůžko musí mít vertikální tyč umožňující zavěšení přístrojů | ANO
Lůžko musí mít košík na močové lahve | ANO
Lůžko musí mít držák minimálně na 5 háčků na sáčky ke sběru moči | ANO
Lůžko musí mít integrovanou digitální metrologicky ověřitelnou váhu splňující parametry stanoveného měřidla, nezávislou na poloze lůžka s měřením aktuální hodnoty a relativní změny váhy | ANO
Lůžko musí mít odolný povrch pro každodenní mytí a běžné desinfekci | ANO
Lůžko musí být kompatibilními jak s pasivními, tak s aktivními antidekubitními matracemi
Specifikace aktivní antidekubitní matrace
Matrace musí být typu aktivní antidekubitní | ANO
Martace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše. | ANO
Matrace musí mít nosnost minimálně 180 kg | ANO
Matrace se musí nafouknout i s ležícím pacientem | ANO
Matrace musí mít minimálně 3 režimy provozu | ANO
Matrace musí mít zvukové alarmy | ANO
Matrace musí mít CPR ventil | ANO
Matrace musí poskytovat prevenci pro dekubity minimálně IV.stupně | ANO
Matrace musí mít oboustranně roztažný, jednoduše odnímatelný, omyvatelný potah na zip po celém obvodu matrace | ANO
Materiál potahu musí být odolný běžným dezinfekčním prostředkům a musí být pratelný při teplotě minimálně 70°C | ANO
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním párám | ANO
Povrch matrace musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | ANO
Příslušenství intenzivních lůžek
1 kus hrazdy s automaticky navíjenou plastovou hrazdičkou pro pacienta | ANO
1 kus nerezového infuzního stojanu k lůžku | ANO
1 kus vertikální nerezové tyče umožňující zavěšení přístrojů | ANO
1 kus držáku sáčků na sběr moči | ANO
1 kus košíku na močové lahve | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO