## průzkum trhu
PRŮZKUM TRHU
Název veřejné zakázky: Videolaryngoskop
Uveďte typ, výrobce: | Glidescope, Verathon, US - GPS Praha |  | C-MAC Karl Storz - Radix
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Předmět dodávky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks videolaryngoskopu společně s 4ks lžic (3x dospělé a 1x dětské) pro KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) včetně provedení zaškolení personálu
Specifikace
1ks přenosného videolaryngoskopického přístroje | ANO
Zobrazovací a řídící jednotka je součástí jednoho přístroje | ANO |  | Ano
Nízký profil lžíce pro umožnění obtížné intubace | ANO | 12mm | Ano
Tělo lžíce musí být z takového materiálu, aby byla zajištěna biokompatibilita | ANO | titan | Ano | Slitina kovů
Lžíce musí mít zvýšenou odolnost proti opotřebení včetně opakované sterilizace agresivními desinfekčními prostředky | ANO | titan | Ano
Zobrazovací jednotka musí mít barevný displej s velikostí minimálně 16cm | ANO |  | Ano
Přístroj musí umožňovat provoz na baterii po dobu min 1 hodinu | ANO |  | Ano
Lžíce videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti | ANO |  | Ano
Ve lžíci videolaryngoskopu musí být zabudované snímací zařízení (kamera) společně se zdrojem LED světla | ANO |  | Ano
Přístroj musí mít možnost ukládání videa a fotografií na interní paměť nebo na externí uložiště | ANO |  | Ano | Možnost ukládání videa (bez zvuku), obrázků na SD kartu nebo USB
Možnost intubace v neutrální pozici (výhodné při poranění / imobilizaci páteře), možnost intubace vsedě | ANO |  | Ano
Využití i pro intubaci pacientů od 1,5 kg (vyžaduje speciální konfiguraci s neonatálními lžícemi) | ANO | systém Spectrum + Smart kabel | Ano
HDMI výstup, spojovací videokabeláž | ANO |  | Ano
Externí napájecí adaptér | ANO |  | Ano
USB flash disk | ANO |  | Ano
Přenosné ochranné pouzdro pro přístroj a příslušenství | ANO |  | Ano
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství
V rámci dodávky musí být 3x dospělá lžíce | ANO |  | Ano | pro obtížnou intubaci? (speciální zakřivení lžíce)
V rámci dodávky musí být 1x dětská lžíce | ANO |  | ANO
V rámci dodávky musí být 2x rigidní zavaděč | ANO |  | Ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma | ANO |  | Ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) | ANO |  | Ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO | certifikovaný servis | Ano
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců | ANO |  | 24
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | Ano
Záruka za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 24 měsíců včetně povinných preventivních prohlídek | ANO |  | Ano
Nabídková cena bez DPH | 425.000,- |  | 448717
Nabídková cena včetně DPH | 514.250,- |  | 542947.57