## technická specifikace
Název veřejné zakázky: 4D echokardiografický přístroj
Uveďte typ, výrobce: | E-CUBE 15, ALPINION
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 4D echokardiografického ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy pro KCHIR kliniku včetně SW pro real time 3D/4D echokardiografii na TTE i TEE sondách. Včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Plně digitální ultrazvukový systém musí být určen pro kardio-vaskulární vyšetření (kardiologický a vaskulární balík včetně všech měření a kalkulací) | ANO
Ultrazvukový systém musí být mobilní s transportními kolečky | ANO
Ultrazvukový systém musí mít výškově a stranově stavitelný OLED/LED monitor umístěný na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně 22" | ANO
Ultrazvukový systém musí mít pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovku pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele o velikosti minimálně 12" | ANO
Ultrazvukový systém musí umožnit archivaci dat na interním uložišti s kapacitou minimálně 500 GB | ANO
Ultrazvukový systém musí mít interní DVD mechaniku pro kontinuální záznam (nahrávání) celého vyšetření na DVD | ANO
Ultrazvukový systém musí mít minimálně 4 aktivní porty pro připojení sond | ANO
Ultrazvukový systém musí mít snadné a intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pro různé druhy vyšetření | ANO
Ultrazvukový systém musí mít export dat z přístroje jak v běžných PC formátech, tak ve speciálním formátu pro zpětný import do UZV přístroje a v DICOM 3.0 formátu | ANO
Ultrazvukový systém musí mít minimálně 4 USB porty | ANO
Ultrazvukový systém musí mít SW pro real time 3D/4D echokardiografii | ANO
Ultrazvukový systém musí mít podporu sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelementů v několika řadách nad sebou) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít podpora 2D sond typu single crystal | ANO
Ultrazvukový systém musí mít výškově i stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves | ANO
Ultrazvukový systém musí mít HW textovou klávesnici, která je umístěná na ovládacím panelu | ANO
Ultrazvukový systém musí mít frekvenční rozsah minimálně 1 až 18 MHz | ANO
Ultrazvukový systém musí mít dynamický rozsah min 300 dB | ANO
Ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní | ANO
Ultrazvukový systém musí být při předání na náklady dodavatele (licence) obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0) | ANO
Zobrazení | ANO
Ultrazvukový systém musí mít 2D zobrazení (B – mód) na základních i harmonických frekvencích na všech sondách | ANO
Ultrazvukový systém musí mít vysoce kvalitní B – mód vytvářený širokopásmovým zpracováním signálu pracujícím na základních i harmonických frekvencích na všech sondách | ANO
Ultrazvukový systém musí mít M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód | ANO
Ultrazvukový systém musí mít PW - pulsní doppler | ANO
Ultrazvukový systém musí mít PW - pulsní doppler s vysokou opakovací frekvencí (HPRF) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | ANO
Ultrazvukový systém musí mít THI -(Tissue harmonic imaging) harmonické zobrazení na všech sondách | ANO
Ultrazvukový systém musí mít modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení minimálně ve čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ANO
Ultrazvukový systém musí mít CW - kontinuální doppler – na všech kardio sondách (detekce a měření toku především v povrchově uložených cévách) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít CFM (Colour Flow Mapping) - Barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve | ANO
Ultrazvukový systém musí mít PDI – (Power Doppler Imaging) - Energetický doppler (ED) [Power Doppler, Power Angio] barevné zobrazení pomocí energetického dopplerovského módu | ANO
Ultrazvukový systém musí mít DPD (Directional Power Doppler) - směrový energetický doppler . | ANO
Ultrazvukový systém musí mít TDI (Tissue Doppler Imaging), – Barevné dopplerovské zobrazení tkání (tkáňový doppler) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít dynamický tok (Dynamic Flow, HD Flow, e-Flow,)[B-tok])- Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí. Informace o cévní struktuře, perfuzi i typu leze je zobrazena s vysokým prostorovým, kontrastním i časovým rozlišením. (zobrazení skutečné cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn) není myšleno bi-direkcionální power doppler | ANO
Ultrazvukový systém musí mít duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CF) v reálném čase | ANO
Ultrazvukový systém musí mít triplexní zobrazení (2D + PW + CF) v reálném čase | ANO
Ultrazvukový systém musí mít triplexní režim u všech elektronických sond | ANO
Ultrazvukový systém musí mít simultánní duální zobrazení (twin view; color compare mode) s možností rozdělení monitoru na zobrazení B - Modu a B -Modu s CFM) v reálném čase | ANO
Ultrazvukový systém musí mít prostorové skládání obrazu z více přijímaných i vysílaných linií | ANO
Ultrazvukový systém musí mít SW pro spolupráci s matrixovou jícnovou 3D/4D sondou obsahující kalkulační a zobrazovací balík | ANO
Ultrazvukový systém musí mít komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice (délka, plocha, objem atd.), automatická 3D kvantifikace objemů obou komor a levé síně v 3D zobrazení, automatické stanovení globálního strainu obou komor a levé síně (speckle tracking) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít automatické měření (trasování) dopplerovských křivek vč. automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D apod | ANO
Postprocessing | ANO
Ultrazvukový systém musí mít měření v živém a zmrazeném obraze | ANO
Ultrazvukový systém musí mít zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů, včetně HD ZOOM - s vysokou citlivostí | ANO
Ultrazvukový systém musí mít automatickou dynamickou optimalizaci parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu ve 2D zobrazení | ANO
Ultrazvukový systém musí mít automatickou optimalizaci dopplerovských parametrů | ANO
Ultrazvukový systém musí mít paměťovou smyčku pro záznam a uložení snímků a videosekvencí (Interní paměťová smyčka vpřed i vzad) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí | ANO
Ultrazvukový systém musí mít možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu | ANO
Ultrazvukový systém musí mít nastavení TGC na ovládacím panelu - řízení s minimálně osmi HW posuvnými tlačítky | ANO
Ultrazvukový systém musí mít modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ANO
Ultrazvukový systém musí mít komplexní a přehledný vyšetřovací protokol | ANO
Ultrazvukový systém musí mít SW/HW pro Live 3D (real – time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové maticové sondy a TEE maticové sondy | ANO
Ultrazvukový systém musí mít archivaci hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW | ANO
Ultrazvukový systém musí mít SW pro spolupráci s matrixovou jícnovou 3D/4D sondou obsahující kalkulační a zobrazovací balík | ANO
Ultrazvukový systém musí mítSW pro kontrastní echokardiografii - Jednoduchá aktivace modu při podání kontrastní látky (SonoVue; LVOT) | ANO
Součást dodávky
V rámci dodávky musí být digitální termotiskárna | ANO
V rámci dodávky musí být bazén pro desinfekci TEE sond | ANO
V rámci dodávky musí být SW pro real time 3D/4D echokardiografii | ANO
V rámci dodávky musí být 1kus 2D/3D/4D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách – sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah minimálně 1,5-4 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu | ANO
V rámci dodávky musí být 1 kus 2D lineární sonda pro cévní aplikace rozsah cca 3-10 MHz; harmonické zobrazení | ANO
V rámci dodávky musí být 1 kus 2D/3D/4D TEE jícnová sektorová sonda, frekvenční rozsah minimálně 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 4200000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 5082000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 1900,-
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 900,-