## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: 4D echokardiografický přístroj
Uveďte typ, výrobce: | EPIQ, Philips Healthcare |  | Aplio i900, Canon
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 4D echokardiografického UZV přístroje nejvyšší třídy pro KCHR kliniku včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu | ANO |  | ANO
Přístroj musí obsahovat SW pro real time 3D/4D echokardiografii na TTE i TEE sondách | ANO |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Přístroj
Plně digitální ultrazvukový nový systém v kardio-vaskulární konfiguraci (kardiologický a vaskulární balík včetně všech měření a kalkulací) | ANO |  | ANO
Mobilní přístroj včetně podvozku s transportními kolečky | ANO |  | ANO
Pomocná barevná dotyková LCD obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace nabídky dle požadavků uživatele o velikosti minimálně 12" | ANO |  | ANO
4 aktivní porty pro připojení sond | ANO |  | ANO
Snadné a intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pro různé druhy vyšetření | ANO |  | ANO
Export dat z přístroje je umožněn jak v běžných PC formátech, tak ve speciálním formátu pro zpětný import do UZV přístroje a v DICOM 3.0 formátu | ANO |  | ANO
SW pro real time 3D/4D echokardiografii | ANO |  | ANO
Výškově a stranově stavitelný OLED monitor umístěný na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně 22" | ANO |  | ANO | LED (nikoliv OLED)
Podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelementů v několika řadách nad sebou) | ANO |  | ANO
Podpora 2D sond typu single crystal | ANO |  | ANO
Výškově i stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves | ANO |  | ANO
HW textová klávesnice umístěná na ovládacím panelu | ANO |  | ANO
Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 až 18 MHz | ANO |  | ANO
Dynamický rozsah min 300 dB | ANO |  | ANO
Zobrazení
2D zobrazení (B – mód) a základních i harmonických frekvencích na všech sondách | ANO |  | ANO
Vysoce kvalitní B – mód vytvářený širokopásmovým zpracováním signálu pracujícím na základních i harmonických frekvencích na všech sondách | ANO |  | ANO
M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód | ANO |  | ANO
PW - pulsní doppler | ANO |  | ANO
PW - pulsní doppler s vysokou opakovací frekvencí (HPRF) | ANO |  | ANO
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | ANO |  | ANO
THI -(Tissue harmonic imaging) harmonické zobrazení na všech sondách | ANO |  | ANO
Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení minimálně ve čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ANO |  | ANO
CW - kontinuální doppler – na všech kardio sondách (detekce a měření toku především v povrchově uložených cévách) | ANO |  | ANO
CFM (Colour Flow Mapping) - Barevné zobrazení (kódování) rychlosti toku krve | ANO |  | ANO
PDI – (Power Doppler Imaging) - Energetický doppler (ED) [Power Doppler, Power Angio] barevné zobrazení pomocí energetického dopplerovského módu | ANO |  | ANO
DPD (Directional Power Doppler) - směrový energetický doppler . | ANO |  | ANO
TDI (Tissue Doppler Imaging), – Barevné dopplerovské zobrazení tkání (tkáňový doppler) | ANO |  | ANO
Dynamický tok (Dynamic Flow, HD Flow, e-Flow,)[B-tok]) Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí. Informace o cévní struktuře, perfuzi i typu leze je zobrazena s vysokým prostorovým, kontrastním i časovým rozlišením. Vyšší obrazová frekvence zajišťuje nejen lepší časové rozlišení ale i lepší poměr signál/šum. (zobrazení skutečné cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn) není myšleno bi-direkcionální power doppler | ANO |  | ANO
Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CF) v reálném čase | ANO |  | ANO
Triplexní zobrazení (2D + PW + CF) v reálném čase | ANO |  | ANO
Triplexní režim u všech elektronických sond | ANO |  | ANO
Simultánní duální zobrazení (twin view; color compare mode) s možností rozdělení monitoru na zobrazení B - Modu a B -Modu s CFM) v reálném čase | ANO |  | ANO
prostorové skládání obrazu z více přijímaných i vysílaných linií, | ANO |  | ANO
SW pro spolupráci s matrixovou jícnovou 3D/4D sondou obsahující kalkulační a zobrazovací balík | ANO |  | ANO
Komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice (délka, plocha, objem atd.), automatická 3D kvantifikace objemů obou komor a levé síně v 3D zobrazení, automatické stanovení globálního strainu obou komor a levé síně (speckle tracking) | ANO |  | ANO
Automatické měření (trasování) dopplerovských křivek vč. automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D apod | ANO |  | ANO
Další SW vybavení
Možnost měření v živém a zmrazeném obraze | ANO |  | ANO
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností horizontálních a vertikálních posunů, včetně HD ZOOM - s vysokou citlivostí | ANO |  | ANO
Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu ve 2D zobrazení | ANO |  | ANO
Automatická optimalizace dopplerovských parametrů | ANO |  | ANO
Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí (Interní paměťová smyčka vpřed i vzad) | ANO |  | ANO
Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí | ANO |  | ANO
Možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu | ANO |  | ANO
Možnost časového záznamu zobrazení na paměťovém médiu | ANO |  | ANO
Nastavení TGC na ovládacím panelu - řízení s minimálně osmi HW posuvnými tlačítky | ANO |  | ANO
Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ANO |  | ANO
Komplexní a přehledný vyšetřovací protokol | ANO |  | ANO
SW/HW pro Live 3D (real – time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové maticové sondy a TEE maticové sondy | ANO |  | ANO
Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW | ANO |  | ANO
Export dat z přístroje je umožněn jak v běžných PC formátech, tak ve speciálním formátu pro zpětný import do UZV přístroje a v DICOM 3.0 formátu | ANO |  | ANO
SW pro spolupráci s matrixovou jícnovou 3D/4D sondou obsahující kalkulační a zobrazovací balík | ANO |  | ANO
SW pro kontrastní echokardiografii - Jednoduchá aktivace modu při podání kontrastní látky (SonoVue; LVOT) | ANO |  | ANO
Sondy
2D/3D/4D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách – sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah 1,5-4 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu | ANO |  | ANO
2D lineární sonda pro cévní aplikace rozsah cca 3-10 MHz; harmonické zobrazení | ANO |  | ANO
2D/3D/4D TEE jícnová sektorová sonda, frekvenční rozsah 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | ANO |  | ANO
Příslušenství
HDD minimálně (500 GB) pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí | ANO |  | ANO
Interní DVD mechanika pro kontinuální záznam (nahrávání) celého vyšetření na DVD | ANO |  | ANO
Digitální termotiskárna | ANO |  | ANO
USB výstup minimálně v počtu 4 ks | ANO |  | ANO
Bazén na desinfekci TEE sond | ANO |  | ANO
SW pro real time 3D/4D echokardiografii | ANO |  | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | 24 |  | 24
Životnost přístroje minimálně 8 let | 8 |  | 8
Nabídková cena v Kč bez DPH | 4129000 |  | 4160000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 4996090 |  | 5033600
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 4165960 |  | 4225600
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 5040811.6 |  | 5112976

## Philips
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 4129000 |  | 4996090
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 4129000 |  | 4996090
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 4200
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 25200 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 25200 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 690
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 520
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 7260 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 4500
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 4165960 | 0 | 5040811.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Canon
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | 4D Echokardiografický přístroj
Obchodní firma nebo název:
AURA medical s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Boris Kaleta |  | 604220684 |  | boris.kaleta@auramedical.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 4160000 |  | 5033600
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 4160000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) | [5 empty] | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 4500
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 36000 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 1000
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 36000 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1300
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 2400
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 29600 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 4225600 | 0 | 5112976
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.