## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Ultrazvukový systém
Uveďte typ, výrobce: | UZV přístroj Canon Viamo c100, výrobce Canon Japonsko
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu ultrazvukového systému pro KCHR včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace ultrazvukového systému
UZ systém musí mít dynamický rozsah minimálně 170 dB | ANO
UZ systém musí umožňovat provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení po dobu min. 45 minut | ANO
UZ systém musí umožnit archivaci dat na interním uložišti s kapacitou minimálně 500 GB | ANO
UZ systém musí umožňovat export dat v DICOM, AVI, JPEG formátu včetně anonymizace dat | ANO
UZ musí umožnit kardio-vaskulární vyšetření včetně všech měření | ANO
UZ musí být ovládán přes klasický ovládací panel s mechanickými obládacími prvky a tlačítky, včetně standardní numerické klávesnice | ANO
UZ systém musí mít ovládán přes standardní trackball | ANO
UZ musí mít přepínání připojených sond pomocí jednoho tlačítka | ANO
UZ systém umožnit připojení 3D/4D TEE sondy | ANO
Zobrazení
- B-mód s možností automatické optimalizace obrazu | ANO
- M-mód, anatomický M-mód | ANO
- Možnost porovnání aktivního B-módu a barevného i výkonového Dopplera | ANO
- Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace, možnost změny poměru zobrazení referenčního obrazu a spektra | ANO
- UZ systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle, | ANO
- Harmonické (THI) zobrazení na libovolné sondě | ANO
Postprocessing
UZ systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové artefakty nastavitelné v někoilika úrovních | ANO
UZ systém musí umožňovat compaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné ve více úrovních | ANO
UZ systém musí umožňit upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích | ANO
Součást dodávky
- transportní vozík pro uchycení a přepravu UZ systému, který | ANO
* musí umožňovat nastavení výšky | ANO
* musí obsahovat adaptér pro současné připojení tří sond a držák pro min. tří sondy | ANO
* má odkládací prostor pro spotřební materiál | ANO
* odpojení UZ systému od vozíku musí být možné bez použití jakýchkoliv nástrojů | ANO
- jedna sektorová monokrystalová sonda - v případě, že není kompatibilní s uz Affiniti - která splňuje: | ANO
* minimální frekvenční rozsah sondy je 1,5-5 MHz, | ANO
* velikost FOV sondy min. 90°, počet elementů min. 80 | ANO
- jedna lineární sonda , která splňuje: | ANO
* minimální frekvenční rozsah sondy je 4-12 MHz, | ANO
* počet elementů min. 160 | ANO
* velikost pracovné plochy min 38 mm | ANO
- systém musí umožnit připojení matrixové jícnové sondy pro 3D/4D zobrazení | ANO
* minimální frekvenční rozsah sondy je 2-7 MHz, | ANO
* velikost FOV sondy min. 90°, počet elementů min. 2500 | ANO
- minimální velkost monitoru ultrazvukového systému musí být 15" | ANO
- EKG kabel | ANO
- gumové držáky kabelů sond | ANO
- ultrazvukový gel | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO

## rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
AURA Medical s.r.o.
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Boris Kaleta | 604220684 |  | boris.kaleta@auramedical.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 2020000
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 4500
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma)
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 1000
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 0
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 1300
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 2400
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 22200 |  | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 22200 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.