## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Sternální pily
Uveďte typ, výrobce: | Acculan 4
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks sternálních pil včetně příslušenství pro centrální operační sály a kardiohirurgickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu. | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace sternální pily
sternální pily musí mít maximální výkon minimálně 250 W | ANO | 250W
sternální pila musí mít maximální rychlost minimálně 14000 oscilací/minutu | ANO | 15 000 osc/min
sternální pila musí mít plynulou regulaci rychlosti pohybu pilového listu | ANO
sternální pila musí být vybavena pojistkou proti samovolnému spuštění | ANO
sternální pila musí mít anatomicky tvarované tělo | ANO
sternální pila musí být vyrobena z materiálů odolných vůči mytí v automatické myčce a odolávající sterilizaci parou (autoklávovatelná) | ANO
sternální pila musí být napájena Li-Ion nebo NiMH akumulátorem | ANO | NIMH
sternální pila včetně baterie a pilového listu musí mít hmotnost maximálně 1,7kg | ANO | 1,54 kg
Součást dodávky
součástí každé sternální pily musí být minimálně 2 kusy Li-Ion nebo NiMH akumulátoru | ANO | NIMH
součástí každé sternální pily musí být 1 kus chrániče sterna | ANO
součástí každé sternální pily musí být 1 kus pilového listu | ANO
součástí každé sternální pily musí být 1 kus kontejneru ke sterilizaci | ANO
součástí dodávky musí být 1 kus dobíjecí stanice minimálně pro 4 akumulátory | ANO | 4 nabíjecí boxy
součástí každé sternální pily musí být příslušenství nutné pro ošetřování pil a jejich mytí a sterilizaci | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO | 8 let
V rámci nabídky požadujeme předvedení/zapůjčení funkčního vzorku v požadované výbavě | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 441895.2
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 534693.19
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 280680
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Sternální pily
Obchodní firma nebo název:
B.Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, Praha 4 148 00
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Petr Osička |  | 602447249 |  | petr.osicka@bbraun.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 130177.93 | 27337.37 | 157515.3
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 2 | 441895.2 | 92797.99 | 534693.19
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 23140 | 4859.4 | 27999.4
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 138840 | 29156.4 | 167996.4
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 500 | 105 | 605
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 3000 | 630 | 3630
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 283680 | 59572.8 | 343252.8
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1200 | 252 | 1452
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 765 | 160.65 | 925.65
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 11790 | 2475.9 | 14265.9
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 737365.2 | 154846.69 | 892211.89
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.