## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Sternální pily
Uveďte typ, výrobce: DBC-470, DeSoutter Medical Limited
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks sternálních pil včetně příslušenství pro centrální operační sály a kardiohirurgickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu. | Ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace sternální pily
sternální pily musí mít maximální výkon minimálně 250 W | Ano | 255
sternální pila musí mít maximální rychlost minimálně 14000 oscilací/minutu | Ano | 14000 osc./min.
sternální pila musí mít plynulou regulaci rychlosti pohybu pilového listu | Ano
sternální pila musí být vybavena pojistkou proti samovolnému spuštění | Ano
sternální pila musí mít anatomicky tvarované tělo | Ano
sternální pila musí být vyrobena z materiálů odolných vůči mytí v automatické myčce a odolávající sterilizaci parou (autoklávovatelná) | Ano | tělo z eloxovaného hliníku
sternální pila musí být napájena Li-Ion nebo NiMH akumulátorem | Ano
sternální pila včetně baterie a pilového listu musí mít hmotnost maximálně 1,7kg | Ano | 950 g
Součást dodávky
součástí každé sternální pily musí být minimálně 2 kusy Li-Ion nebo NiMH akumulátoru | Ano
součástí každé sternální pily musí být 1 kus chrániče sterna | Ano
součástí každé sternální pily musí být 1 kus pilového listu | Ano
součástí každé sternální pily musí být 1 kus kontejneru ke sterilizaci | Ano
součástí dodávky musí být 1 kus dobíjecí stanice minimálně pro 4 akumulátory | Ano
součástí každé sternální pily musí být příslušenství nutné pro ošetřování pil a jejich mytí a sterilizaci | Ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | Ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | Ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | Ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | Ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano
V rámci nabídky požadujeme předvedení/zapůjčení funkčního vzorku v požadované výbavě | Ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 665190
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 804880
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 52200
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 63162

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Sternální pily
Obchodní firma nebo název:
RADIXCZ s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ladislav Anderla, DiS. |  | 607093997 |  | anderla@radixcz.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 665190 | 139690 | 804880
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 665190 | 139690 | 804880
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 1450 | 304.5 | 1754.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 6 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 52200 | 10962 | 63162
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 52200 | 10962 | 63162
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 830 | 174.3 | 1004.3
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1483.5 | 311.535 | 1795.035
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 13881 | 2915.01 | 16796.01
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 731271 | 153567.01 | 884838.01
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.