## List1
Příloha č. 1
Technické požadavky k VZMR
"Sternální pily"
technické požadavky | firma | poznámky
1.1. Charakteristika sternálních pil:
Požadujeme 2 kusy přímočaré sternální pily na elektrický pohon pomocí nabíjecích akumulátorů včetně příslušenství určené pro Kardiochirurgickou kliniku
1.2. Technická specifikace sternálních pil:
• 2 kusy přímočarých sternálních pil s akumulátorovým napájením o nízkém napětí
• každá sternální pila musí mít minimální výkon 250 W
• sternální pily musí mít plynulou regulaci rychlosti pohybu pilového listu
• sternální pily musí být vybavena pojistkou proti samovolnému spuštění
• sternální pily musí mít anatomicky tvarované tělo
• sternální pily musí umožnit výměnu pilového listu bez nutnosti použití nástrojů
• sternální pily musí být konstruovány a vyrobeny z materiálů odolných vůči mytí v automatické myčce a odolávající sterilizaci parou (autoklávovatelné)
• každá sternální pila musí být napájena Li-Ion nebo NiMH akumulátorem
• maximální hmotnost sternální pily včetně baterie a pilového listu musí být 1,7 kg
• jednoduchá obsluha a údržba sternálních pil
• zajištění pravidelné PBTK jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
1.3. Příslušenství k sternálním pilám:
• součástí každé sternální pily musí být 1 kus Li-Ion nebo NiMH akumulátoru
• součástí každé sternální pily musí být 1 kus chrániče sterna
• součástí každé sternální pily musí být 1 kus pilového listu
• součástí každé sternální pily musí být 1 kus kontejneru ke sterilizaci
• součástí dodávky sternálních pil musí být 1 kus dobíjecí stanice akumulátorů
• součástí dodávky sternálních pil musí být příslušenství nutné ošetřování pil a jejich mytí a sterilizaci
• délka záruky
• nabídková cena vč.DPH