Technická specifikace  – Srdečně-plicní podpůrný system

- Male, lehké a přenosné odstředivé čerpadlo.

- Jednoduché ovládání pro všechny uživatele.

- Dotykový displej s automatickým zámkem možnosti zobrazení

- Otočný knoflík pro regulaci průtoku

- Zobrazení parametrů (viz technické údaje níže)

  - Senzor měření:

    - Tlaku

    - teploty

    - hladiny, průtoku, bublin

  - Monitoring žilní krve bez nutnosti kalibrace:

    - žilní sycení kyslíkem

    - hemoglobin

    - hematocrit

    - žilní teplota

- Vysoká bezpečnost intervenčního systému a alarmů.

- Integrovaný akumulátor back-up min.90min

- Numerický a  LED ukazatel rychlosti RPM.

- Nouzová ruční klika (manuální ruční klika s magnetickou spojkou a LED ukazatel rychlosti)

- Přístroj je certifikován pro transport (inter-a intra-nemocniční)

- Data komunikační porty (USB, Ethernet)

- Bezpečnostní prvky ( alarm, vibrační podložka)

Technické údaje:

Klasifikace: Třída II b 
Třída ochrany: IPX1 a IPX4  
Rozměry max(L x W x H): 420 x 250 x 290 mm 
Hmotnost: max 10 kg 
Displej 5,7 "TFT dotykový displej: 640 x 480 pixelů 

Čidla připojení:

4 x vnější vlivy 
3 x vnitřní tlaky 
2 x vnější teploty 
2 x vnitřní teploty 
1 x Průtokový čidlo s integrovaným snímačem bublin 
1 x Čidlo bublin 
1 x Čidlo průtoku

Žilní čidlo: 1 x žilní sycení kyslíkem 
1 x Hemoglobin
1 x hematokrit 
1 x žilní teplota

Otáčky (RPM): 0 ... 5000 ot / min 
Průtok: -9,99 ... 9,99 L / min 
Čidlo průtoku a bublin: ultrazvukové (bublinky> 5mm) 
Tlakové senzory: -500 ... 900 mmHg 
Teplotní senzory: 10,0 ... 45,0 ° C 
Měření žilních vzorků: optické a infračervené senzory 
Žilní sycení kyslíkem (SvO2): 40,0 ... 100,0% 
Hemoglobin (Hb): 5,0 ... 15,0 g / dl 
Hematokrit (HCT): 15,0 ... 50,0% 


Připojitelné rozhraní:

1 x USB port typu A 
1 x USB port typu B 
1 x připojení k výstupu alarmu (Ward call) 
Servisní rozhraní 
Externí disk 
Vzdálené rozhraní 
EKG signál 

Baterie provozní doba: min. 90 minut 
Typ baterie: 2 x lithium-Ion, 10,8 V / 6450 mAh 
Doba nabíjení: max. 5 h

spotřební materiál který lze použít na plicní nebo srdeční ( oběhovou )podporu:

- Složení HLS setu:

  - Soubor standardních hadic

  - VAD centrifugální čerpadlo

  - plynový výměník s difúzní membránou (PMP) a výměníkové vlákna

  - Integrovaný snímač pro měření:

    - 3 tlaky (žilní tlak, vnitřní tlak, arteriální tlak)

    - teplota (arteriální a žilní teplota)

    - žilní nasycení kyslíkem

    - hemoglobin

    - hematokrit

    - žilní teploty

- Set schválen na dobu 30 dnů užívání v provedení Bioline coating

- Set pro HIT pacienty bez heparinového coatingu certifikovám ba 5 dnů

- Certifikace pro transport (inter-a intra-nemocniční)

- Hadicový set bez DEHP

- Heparinový coating pro kompletní set

- Bezpečnostní odvzdušňovací funkce.

- Technické údaje:

  - Max. průtok krve: 0,5 - 7 l / min

  - Plocha výměníku plyn membrány: 1.8 m2

  - Rozloha výměnu tepla: 0.4 m2

  - Membrána: Difuzní membrána

Kanyly

- HLS kanyly - ECMO kanyly

- Venozní kanyly od velikosti 19 až 29 fr. V délce 38 a 55 cm

- Arteriální kanyly od velikosti 15 až 23 fr. V délce 15 a 23 cm

- Kanyly jsou certifikované na dobu použítí 30 dnů

- Mají stejný coating jako HLS set

- AVALON double lumen kanyla

- Double lumen kanyla s dobou použítí 30 dní