## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Mimotělní oběh
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace do systému a uvedení do provozu 2ks modulárního transportního perfuzního systému pro řízení a monitoraci mimotělní krevní cirkulace během kardiopulmonární perfuze na Kardiochirurgockou kliniku včetně školení personálu
Technická specifikace - Modulární perfuzní systém | ANO / NE | poznámky
Modulární perfuzní systém pro mimotělní oběh (dále jen Přístroj) musí mít 4 moduly. Ve 3 modulech musí být po jedné pumpě a jeden znich musí být modul složený ze 2 malých spřažených pump
Přístroj musí mít centrifugální pumpu s pohonnou jednotkou. Součásti centrifigální pumpy musí být autoklamp.
Přístroji musí mít čerpadla, ovládací panely a zobrazovací panely (alespoň 6ks) jednoduše vyměnitelné i za běhu přístroje.
Přístroj musí být vybaven integrovaným záložním zdrojem energie, který zajistí provoz pump po dobu minimálně 90 min a nebo provoz celého přístroje po dobu minimálně 20 min
Přístroj musí mít univerzální upínací systém pro hadicové sety
Přístroj musí mít 4-kanálový modul pro měření teploty
Přístroj musí mít 2-kanálový modul pro měření tlaku (rozsah minimálně -200 mmHg až + 800mmHg)
Přístroj musí mít 3x modul pro měření času (stopky)
Přístroj musí mít modul pro snímání hladiny, hlídač bublin a modul pro krevní kardioplegii
Přístroj musí mít mechanicky ovládanou venózní svorku
Přístroj musí mít osvětlovací lampu
Součásti konzole musí být nerezová police s AC výstupem a boxem pro ledovou tříšť
Přístroj musí mít polici pod elektronický směšovač plynů
Konstrukce přístroje musí být z materiálů (např. nerez) dlouhodobě odolných proti desinfekcím běžně používaných na operačních sálech
Součást přístroje | ANO / NE | poznámky
Součástí přístroje musí být Data management systém - hardware včetně kabeláže, softwaru (miniaturní PC a software musí být součástí modulárního perfuzního systému) a spolupracující software pro automatickou registraci dat z Data management systému. Zároveň musí být součásti dodávky aktualizace všech softwarových verzí Data management systémů na poslední verzi, která bude dodána s novým Data Management systémem (z důvodu vzájemné komunikace)
Součástí přístroje musí být držáky na infuzní roztoky, hadice, kabely, svorky na hadice, držák tlakového převodníku, kabel tlakového převodníku, teploměry pro měření arteriální, venózní a kardioplegické teploty.
Součásti přístroje musí být ohřívací a chladící jednotka se třemi výstupy (oxygenátor, kardioplegia, poduška pod pacienta) s možností ovládání z kontrolního panelu přístroje včetně hadic a konektorů
Součásti dodávky musí být mechanicky ovládaný směšovač plynůprůtokem do 10l/min s hadicemi a konektory (rychlospojky kompatibilní s centrálním rozvodem plynů ve FN Olomouc)
Součásti dodávky musí být VAVD (vacuum assisted venous drenage) s možností regulace a zobrazení hodnoty podtlaku. Rychlospojky musí být kompatibilní s centrálním rozvodem podtlaku ve FN Olomouc
Součásti dodávky musí být monitorovací zařízení pro kontinuální sledování základních tepenných a žilních laboratorních hodnot - analyzátor pro kontinuální sledování tepenných a žilních hodnot s (integrovanou tiskárnou pro tisk záznamu; arteriální a venózní modul; kalibrátor; modul pro měření průbežných hodnot nasycení kyslíku, hematorkitu a hemoglobinu). Analyzátor musí být upevnitelný na konzoli přístroje a musí mít možnost odesílání dat do DataManagement přístroje
Součásti dodávky musí být přístroj pro měření heparinizace během mimotělního oběhu (ACT). ACT musí mít rozsah měření v pásmu hodnot minimálně 0 - 2,5 ug/l resp. 2 - 6 ug/l
Součást přístroje - Pumpy | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí mít alespoň 4 pozice pro pumpy, přičemž musí jít o kombinaci single head a double head pump (varianta 3x single head a 1x double head)
Přístroj musí mít 1x centrifugální pumpu s parametry (zobrazení průtoku čerpadla, otáček, možnost ovládání hladinového čidla, detektor bublin, tlakového kanálu, elektrické emergentní svorky, nouzový pohon)
Pumpy musí mít nastavení okluze válečkových hlav po samojistících krocích
Pumpy musí mít funkci rotace ve směru i v protisměru hodinových ručiček
Pumpy musí nastavitelný průtok v rozsahu minimálně 1 - 3,5 l/min u single head pump v závislosti na průměru hadiček
Pumpy musí mít nastavitelný průtok minimálně 0 - 2,28 l/min u double head pump v závislosti na průměru hadiček
Pumpy musí mít průměr hlavy přesně 150 mm u single head pumpy a 85 mm u double head pumpy
Pumpy musí umožnit vložení a uzamčení hadicových setů minimálně v rozsahu velikostí 1/2" - 3/16"
Pumpy musí umožnot založení dvou hadic do jedné pumpy (kardioplegie)
Pumpy musí mít přímý pohon
Každá pumpa musí mít svou samostatnou obrazovku a musí zobrazovat průtok v l/min nebo otáčky/min (výběr z těchto možností musí být uživatelsky nastavitelný)
Pumpy musí mít ovládání pro hrubé i jemné nastavení otáček
Na podvozku přístroje musí být umístěn ovládací panel pro jednotlivé pumpy. Ovládací panel musí být uživatelsky konfigurovatelný. Ovládací panel musí obsahovat informace z chladící jednotky a umožnit její ovládání
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístrojů
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 36 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## průzkum trhu
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.