## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace do systému a uvedení do provozu 2ks modulárního perfuzního systému pro řízení a monitoraci mimotělní krevní cirkulace během kardiopulmonární perfuze na Kardiochirurgockou kliniku včetně školení personálu
Technická specifikace - Modulární perfuzní systém | ANO / NE | poznámky
Modulární perfuzní systém pro mimotělní oběh (dále jen Přístroj) musí mít 4 moduly, jeden znich musí být modul složený ze 2 malých spřažených pump
Přístroj musí mít centrifugální pumpu s pohonnou jednotkou. Tato pumpa musí být transportní, musí být možné ji oddělit a umístit seporátně mimo operační sál (například k lůžka na JIP). Součásti centrifigální pumpy musí být autoklamp.
Čerpadla, ovládací panely a zobrazovací panely musí být jednoduše vyměnitelné i za běhu přístroje.
Přístroj musí obsahovat monitorovací jednotku s minimálně 4 tlakovými moduly, 3 stopkami a 2 teploměry. Dále musí obsahovat hlídače hladiny, hlídače bublin, aktivní hlídač bublin k zapojení se systémem MINI bypass a modul pro krevní kardioplegii.
Součástí přístroje musí být software pro automatickou registraci dat z přístroje (DataManagement) na přenosném PC doporučeného výkonu s operačním systémem Windows 10Pro
Součástí přístroje musí být směšovač plynů s hadicemi a konektory
Součástí přístroje musí být monitorovací zařízení pro kontinuální sledování základních tepenných a žilních laboratorních hodnot
Součástí přístroje musí být držáky na infuzní roztoky, hadice, kabely, svorky na hadice a další standardní vybavení
Přístroj musí být kompatibilní s přístroji, které se v současné doby využívají na klinice - které přesně to mají být???
Přístroj musí být vybaven záložním zdrojem energie, který zajistí provoz pump po dobu minimálně 90 min nebo provoz celého systému po dobu minimálně 20 min
Součástí přístroje musí být tříokruhový výměník tepla s jedním separátním okruhem pro krevní kardioplegii s hadicemi i konektory
Součásti přístroje musí být ohřívací a chladící jednotka se třemi výstupy (oxygenátor, kardioplegia, poduška pod pacienta) s možností ovládání z kontrolního panelu přístroje
Součástí přístroje musí být monitorovací zařízení pro měření úrovně heparinizace během mimotělního oběhu (ACT), který je certifikován na měření v pásmu hodnot minimálně 0 - 2,5µg/l (resp 2 - 6µg/l)
Kompletní přístroje se vším příslušenstvím musí nastartovat a být připravne k provozu do 10s od zapnutí hlavního vypínače
Přístroj musí mít univerzální upínací systém pro hadicové sety
Přístroj musí mít 4-kanálový modul pro měření teploty
Přístroj musí mít 2-kanálový modul pro měření tlaku (rozsah minimálně -200 mmHg až + 800mmHg)
Přístroj musí mít 3x modul pro měření času (stopky)
Přístroj musí mít modul pro snímání hladiny
Přístroj musí mít modul pro detekci bublin s aktivním hlídačem (zapojení pro systém MINI bypass)
Přístroj musí mít mechanicky ovládaný směšovač plynů
Přístroj musí mít mechanicky ovládanou venózní svorku
Přístroj musí mít osvětlovací lampu
Prístroj musí mít držáky infuzních roztoků, hadic a kabelů
Součásti konzole musí být nerezová police s AC výstupem a boxem pro ledovou tříšť
Přístroj musí mít pod směšovačem plynů police pro umístění srdečního fibrilátoru
Přístroj musí mít srdeční fibrilátor
Přístroj musí mít VAVD (vacuum assisted venous drenage) s možností regulace a zobrazení hodnoty podtlaku, musí být připojitelný do centrálního rozvodu podtlaku
Přístroj musí mít analyzátor pro kontinuální sledování tepennych a žilních hodnot s (integrovanou tiskárnou pro tisk záznamu; arteriální a venózní modul; kalibrátor; modul pro měření průbežných hodnot nasycení kyslíku, hematorkitu a hemoglobinu upevnitelný na konzoli přístroje; možností odesílání dat do DataManagement přístroje)
- ´chápu to dobře že když mluvíme o přístroji který má mít 4-kanalový modul teploty, 2-kanálový modul pro měření tlaku atd, tak mluvíme právě o mimotělním oběhu jako o celku?
Součást přístroje - Pumpy | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí mít alespoň 4 pozice pro pumpy, přičemž musí jít o kombinaci single head a double head pump (minimálně varianta 3x single head a 1x double head)
Přístroj musí mít 1x centrifugální pumpu s parametry (zobrazení průtoku čerpadla, otáček, možnost ovládání hladinového čidla, detektor bublin, tlakového kanálu a elektrické emergentní svorky, nouzový pohon)
Pumpy musí mít precizní nastavení okluze válečkových hlav
Pumpy musí mít funkci rotace ve směru i v protisměru hodinových ručiček
Pumpy musí nastavitelný průtok minimálně 1-3,5 l/min u single head pump v závislosti na průměru hadiček
Pumpy musí mít nastavitelný průtok minimálně 0-2,28 l/min u double head pump v závislosti na průměru hadiček
Pumpy musí mít průměr hlavy (min, max, přesně, přibližně?) 150 mm u single head pumpy a 85 mm u double head pumpy - je to nutné???
Pumpy musí mít průměr okluzního válce (min, max, přesně, přibližně?) 30,5 mm u single head pumpy a 15 mm u double head pumpy - je to nutné????
Pumpy musí umožnit vložení a uzamčení hadicových setů minimálně o rozsahu velikostí 1/2" - 3/16"
Pumpy musí umožnot založení dvou hadic do jedné pumpy (kardioplegie)
Pumpy musí mít přímý pohon
Každá pumpa musí mít svou samostatnou obrazovku
Pumpy musí zobrazovat průtok v l/min nebo otáčky/min (uživatelsky nastavitelné)
Pumpy musí mít ovládání pro hrubé i jemné nastavení otáček
Na konzoli musí být umístěn ovládací panel pro jednotlivé pumpy, musí být uživatelsky konfigurovatelný, musí obsahovat informace z chladící jednotky a umožnit její ovládání
Součást přístroje - Displeje | ANO / NE | poznámky
Na displejích se musí zobrazovat minimálně:
- tlak v rozsahu minimálně -200mm/Hg až +800 mm/Hg v návaznosti na chodu pump
- 3 časovače, přičemž první musí mít rozsah minimálně 0 - 9min 59s nebo 0 - 9h 59min. Druhý a třetí musí mít rozsah minimálně 0 - 9h 59min
- teplota s rozsahem minimálně 0 - 50°C s krokem po maximálně 0,1°C
- kontrola výšky hladiny s rozsahem minimálně ±10 mm
- detekce bublin v závislosti na velikosti hadiček a spuštění alarmu při překročení velikosti bublin a to při otáčkách vyšších než 15rpm. Alarmy podle velikosti hadičky:
- velikost hadičky 1/2"-3/8", velikost bubliny 0,144cm³ -> velký objem vzduchu
- velikost hadičky 3/8", velikost bubliny 0,065cm³ -> střední objem vzduchu
- velikost hadičky 1/2"-3/8", velikost bubliny 0,034cm³ -> malý objem vzduchu
- velikost hadičky 1/4"-3/16", velikost bubliny 0,144cm³ -> 1/4 malý objem vzduchu
Součást přístroje - Pulzace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být možné nastavit na pulzaci minimálně v rozmezí 30-150 BPM
U přístroje musí být možné nastavit procentuální šířku pulzu (střídu) minimálně v rozsahu 30-80% po maximáně 1%
U přístroje musí být možné nastavit rozsah výchozího průtoku minimálně 30-100% v krocích po 1%
jaký přístroj - ?????????
Součást přístroje - Kardioplegie | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí mít kontrolu a řízení tlaku s přesností minimálně ±1 mmHg nastavené úrovně, rozsah měření musí být minimálně -200 mmHg až +800 mmHg
Přístroj musí mít kontrolu a řízení objemu roztoku, musí být zobrazen a musí jej být možné nastavit v rozmezí minimálně 0-9,99l s přesností minimálně ±10%
Přístroj musí mít kontrolu a řízení času v rozsahu minimálně 0 - 99min 59s
Přístroj musí mít kontrolu a řízení bublin (viz výše - detekce bublin)
jaký přístroj - ?????????
Součást přístroje - Gas monitor | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí měřit minimálně tyto parametry - vzduch, O2, CO2
Přístroj musí počítat minimálně tyto hodnoty - FIO2
Přístroj musí zobrazovat minimálně tyto hodnoty - celkový průtok (vzduch + O2), FIO2, CO2
Přístroj musí mít maximální tlak na vstupu konektoru 3 bary - kterého konektoru???
Přístroj musí mít rozsah namíchání minimálně 0-10 LPM, rozlišení musí být minimálně 0,1 LPM
Přístroj musí mít maximální chybu měření ±3%
jaký přístroj - ?????????
Součást přístroje - Gas blender | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí mít nastavení průtoku pro dospělého pacienta minimálně až do 10l/min, a to elektronicky i mechanicky
Přístroj musí mít vstupní přetlak na konektoru 3 - 8 barů - kterého konektoru???
Přístroj musí mít čas pro spuštění (zahřátí) 60 min
Přístroj musí mít maximální čas přenosu 30s
Přístroj musí mít tyto parametry s rozsahy minimálně:
- vzduch + O2, 0 - 10 l/min, 0 - 5 l/min, 0 - 2 l/min s přesností minimálně ±3% z maximálního průtoku
- FIO2, 0,21 - 1,00 s krokem maximálně 0,01
- průtok CO2, 0,00 - 1,00 l/min s přesností minimálně ±3% při z maximálního průtoku
jaký přístroj - ?????????
Součást přístroje - Data management system | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí mít minimálně 15-ti palcový dotykový monitor s pozorovacím úhlem minimálně 140°
Přístroj musí mít operační systém Windows 10Pro
Přístroj musí mít interní paměť minimálně s kapacitou 500GB, operační paměť minimálně 1GB
Přístroj musí mít minimálně 4x USB port (verze alespoň 2.0) pro přenos dat
Přístroj musí mít bezdrátové WiFi připojení pro přenos dat
jaký přístroj - ?????????
Součást dodávky
Součásti dodávky musí být upgrade současného systému k umožnění a zachování kompatibility s novým systémem KCHIR kliniky ?????????
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístrojů
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 36 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma