## technická specifikace
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace do systému a uvedení do provozu 2ks modulárního perfuzního systému pro řízení a monitoraci mimotělní krevní cirkulace během kardiopulmonární perfuze na Kardiochirurgockou kliniku včetně školení personálu
Technická specifikace - Modulární perfuzní systém | ANO / NE | poznámky
Modulární perfuzní systém pro mimotělní oběh (dále jen Přístroj) musí mít 4 moduly, jeden znich musí být modul složený ze 2 malých spřažených pump
Přístroj musí mít centrifugální pumpu s pohonnou jednotkou. Tato pumpa musí být transportní, musí být možné ji oddělit a umístit seporátně mimo operační sál (například k lůžka na JIP). Součásti centrifigální pumpy musí být autoklamp.
Čerpadla, ovládací panely a zobrazovací panely musí být jednoduše vyměnitelné i za běhu přístroje.
Přístroj musí obsahovat monitorovací jednotku s minimálně 4 tlakovými moduly, 3 stopkami a 2 teploměry. Dále musí obsahovat hlídače hladiny, hlídače bublin, aktivní hlídač bublin k zapojení se systémem MINI bypass a modul pro krevní kardioplegii.
Přístroj musí být vybaven záložním zdrojem energie, který zajistí provoz pump po dobu minimálně 90 min nebo provoz celého systému po dobu minimálně 20 min
Součástí přístroje musí být Data management systém (PC a software, PC musí být součástí modulárního perfuzního systému) a software pro automatickou registraci dat z Data management systému. Zároveň musí být součásti dodávky aktualizace (upgrade) dvou současných Data management systémů na stejnou verzi, která bude dodána s novým Data Management systémem (všechny systému musí být mezi sebou kompatibilní)
Součástí přístroje musí být směšovač plynů s hadicemi a konektory
Součástí přístroje musí být monitorovací zařízení pro kontinuální sledování základních tepenných a žilních laboratorních hodnot
Součástí přístroje musí být držáky na infuzní roztoky, hadice, kabely, svorky na hadice a další standardní vybavení
Součástí přístroje musí být tříokruhový výměník tepla s jedním separátním okruhem pro krevní kardioplegii s hadicemi i konektory
Součásti přístroje musí být ohřívací a chladící jednotka se třemi výstupy (oxygenátor, kardioplegia, poduška pod pacienta) s možností ovládání z kontrolního panelu přístroje
Přístroj musí mít univerzální upínací systém pro hadicové sety
Přístroj musí mít 4-kanálový modul pro měření teploty
Přístroj musí mít 2-kanálový modul pro měření tlaku (rozsah minimálně -200 mmHg až + 800mmHg)
Přístroj musí mít 3x modul pro měření času (stopky)
Přístroj musí mít modul pro snímání hladiny
Přístroj musí mít modul pro detekci bublin s aktivním hlídačem (zapojení pro systém MINI bypass)
Přístroj musí mít mechanicky ovládanou venózní svorku
Přístroj musí mít osvětlovací lampu
Prístroj musí mít držáky infuzních roztoků, hadic a kabelů
Součásti konzole musí být nerezová police s AC výstupem a boxem pro ledovou tříšť
Přístroj musí mít polici pod elektronický směšovač plynů
Součásti nabídky musí být požadované přístroje, které ovšem nejsou součástí modulárního perfuzního systému:
- mechanicky ovládaný směšovač plynů s průtokem do 10 l/min
- srdeční fibrilátor
- VAVD (vacuum assisted venous drenage) s možností regulace a zobrazení hodnoty podtlaku, musí být připojitelný do centrálního rozvodu podtlaku
- analyzátor pro kontinuální sledování tepenných a žilních hodnot s (integrovanou tiskárnou pro tisk záznamu; arteriální a venózní modul; kalibrátor; modul pro měření průbežných hodnot nasycení kyslíku, hematorkitu a hemoglobinu upevnitelný na konzoli přístroje; možností odesílání dat do DataManagement přístroje)
Součást přístroje - Pumpy | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí mít alespoň 4 pozice pro pumpy, přičemž musí jít o kombinaci single head a double head pump (minimálně varianta 3x single head a 1x double head)
Přístroj musí mít 1x centrifugální pumpu s parametry (zobrazení průtoku čerpadla, otáček, možnost ovládání hladinového čidla, detektor bublin, tlakového kanálu a elektrické emergentní svorky, nouzový pohon)
Pumpy musí mít precizní nastavení okluze válečkových hlav
Pumpy musí mít funkci rotace ve směru i v protisměru hodinových ručiček
Pumpy musí nastavitelný průtok minimálně 1-3,5 l/min u single head pump v závislosti na průměru hadiček
Pumpy musí mít nastavitelný průtok minimálně 0-2,28 l/min u double head pump v závislosti na průměru hadiček
Pumpy musí mít průměr hlavy přesně 150 mm u single head pumpy a 85 mm u double head pumpy
Pumpy musí umožnit vložení a uzamčení hadicových setů minimálně o rozsahu velikostí 1/2" - 3/16"
Pumpy musí umožnot založení dvou hadic do jedné pumpy (kardioplegie)
Pumpy musí mít přímý pohon
Každá pumpa musí mít svou samostatnou obrazovku
Pumpy musí zobrazovat průtok v l/min nebo otáčky/min (uživatelsky nastavitelné)
Pumpy musí mít ovládání pro hrubé i jemné nastavení otáček
Na konzoli musí být umístěn ovládací panel pro jednotlivé pumpy, musí být uživatelsky konfigurovatelný, musí obsahovat informace z chladící jednotky a umožnit její ovládání
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístrojů
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 36 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma