## List1
PRŮZKUM TRHU
Uveďte typ, výrobce:
technické podmínky | ano/ne | poznámky
Předmět dodávky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu operačního mikroskopu včetně fluorescenčních modulů pro Neurochirurgickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace
Předmětem zakázky je operační mikroskop pro neurochirurgické výkony (dále jen mikroskop)
Mikroskop musí mít robotické řízení rotace stativu, ramen a optiky mikroskopu v min. 6 osách
Mikroskop musí mít podlahový stativ s kolečky pro lehkou manipulaci ve všech směrech s centrální brzdou
Kolečka mikroskopu musí být konstruována tak, aby byla zajištěna ochrana proti přejetí kabelů
Konstrukce mikroskopu musí být provedena jako uzavřená a kompaktní s plně integrovanými kabely a světlovodiči
Mikroskop musí disponovat integrovaným optickým děličem pro boční pozici
Mikroskop musí disponovat integrovaným optickým děličem pro pozici face-to-face
Mikroskop musí být vybaven binokulárními tubusy s naklápěním v rozsahu min. 0 – 180º a zároveň polohováním v horizontální i vertikální rovině pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o 50%
Binokuláry musí obsahovat širokoúhlé okuláry s dioptrickou korekcí
Mikroskop musí disponovat integrovanou elektronicky kontrolovanou clonou pro zlepšení hloubky ostrosti
Mikroskop musí disponovat variabilní pracovní vzdáleností nastavitelnou manuálně, motoricky nebo pomocí autofokusu v rozsahu min. 200 – 625 mm
Autofokus mikroskopu musí fungovat na základě laserové technologie a musí fungovat v celém rozsahu pracovní vzdálenosti
Mikroskop musí mít funkci automatické úpravy rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení (tzn. jemnější ostření při větším zvětšení a naopak)
Mikroskop musí mít funkci automatické úpravy intenzity světla v závislosti na aktuálním zvětšení
Mikroskop musí disponovat motorizovaným zaostřením s nastavitelnou rychlostí a motorizovaným posunem v horizontální rovině ovládaným na držadlech a z nožního ovladače
Mikroskop musí mít funkci zapamatování pozice ohniska včetně zapamatovaní pracovní vzdálenosti, zvětšení a směru všech os mikroskopu a stativu a funkci automatického návratu do zapamatované pozice
Uživatel musí mít možnost výběru uložení pozice ohniska buď z rukojeti nebo nožního ovladače a přesouvat mikroskop automaticky do zvolené pozice
Mikroskop musí disponovat integrovanou osvětlovací lampou včetně záložní s výkonem min. 2 x 300 W (pro xenon nebo ekvivalentní výkon pomocí jiných technologií) s možností rychlé výměny v případě poruchy
Mikroskop musí mít funkci zobrazení zbývající doby životnosti aktuálně používané lampy a funkci automatická indikace vadné lampy
Mikroskop musí mít funkci monitorování a výstrahy systému při překročení individuálně zadané intenzity osvětlení
Mikroskop musí disponovat integrovaným přídatným osvětlením pro eliminaci stínů v úzkých kanálech
Mikroskop musí být vybaven nastavitelnými ergonomickými držadly, symetrickými nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro ovládání funkcí mikroskopu (min. 5 funkcí)
K mikroskopu musí být dodáno bezdrátové multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači
Mikroskop musí disponovat funkcí automatického vyvážení ve všech osách stisknutím jediného tlačítka s celkovou dobou vyvážení celého mikroskopu do max. 60 sekund, nezávislé na pozici a příslušenství
Mikroskop musí disponovat vakuum systémem pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků
Mikroskop musí mít možnost individuálního nastavení pro jednotlivé uživatele a procedury
Mikroskop musí být vybaven min. FullHD videokamerou integrovanou do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu
Mikroskop musí být osazen dotykovým min. 24“ LCD monitorem s rozlišením min. fullHD umožňují ovládání funkcí mikroskopu a stativu a zobrazení operačního procesu
Dotykový LCD monitor musí disponovat horizontální rotací rozsahu min. ±125°
Mikroskop musí obsahovat digitální rekordér (integrovaný do stativu mikroskopu) s možností pořízení snímků nebo videozáznamu během operačního výkonu
Nahrávání videozáznamu musí být v kvalitě min. fullHD
Mikroskop musí disponovat správou dat pacienta s automatickou archivací obrázků a videí z průběhu operace
Mikroskop musí disponovat funkcí integrované barevné projekce až do obou okulárů operatéra k zobrazení dat z neuronavigace, CT, MRI, endoskopu apod., s možností ovládání zobrazení dat z rukojetí při zachování sterility systému
Mikroskop musí umožňovat propojení s neuronavigačními systémy Medtronic (StealthStation S7 a S8) ve smyslu promítání aktuálně zaostřeného bodu mikroskopu do obrazu neuronavigace
Mikroskop musí mít integrovaný LAN interface, integrovaný DICOM interface a integrovaný konektor pro připojení neuronavigace
Mikroskop musí disponovat servisním modulem pro vzdálenou diagnostiku a správu
Uživatelské rozhraní musí být v českém jazyce
Mikroskop musí umožňovat export dat (video a snímků) na USB
Mikroskop musí disponovat funkcí stereoasistenta z pravé nebo levé strany s binokulárním tubusem a fixní pozicí asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru
Mikroskop musí disponovat funkcí pro fluorescenční detekci tumoru bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu
Mikroskop musí disponovat funkcí pro intraoperační angiografickou diagnostiku bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu
Mikroskop musí disponovat funkcí pro dynamickou analýzu angiografického nálezu
Mikroskop musí disponovat funkcí pro intraoperativní vizualizaci fluorescenčních oblastí v rozsahu vlnových délek 540 – 690 nm bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu
Další požadavky a příslušenství
V rámci dodávky musí být dodán ruční rigidní endoskop sloužící pro endogenní vizualizaci tkáně mimo viditelnost mikroskopu s následujícími specifikacemi - pracovní vzdálenost v rozsahu min. 5 – 30 mm; resterilizovatelné provedení umožňující opakované použití, rozlišení obrazu min. FullHD, možnost přímého připojení na mikroskop
V rámci dodávky musí být dodán propojovací kabel pro propojení mikroskopu a neuronavigačního systému umožňující funkci promítání aktuálně zaostřeného bodu mikroskopu do obrazu neuronavigace
V rámci dodávky musí být dodán referenční prvek/rámeček pro umožnění spolupráce mikroskopu s optickou neuronavigací
V rámci dodávky musí být dodán video kabel pro propojení mikroskopu s HDMI externí obrazovkou s délkou min. 10m
V rámci dodávky musí být dodáno 1 balení sterilních návleků
Záruka za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 24 měsíců včetně povinných preventivních prohlídek
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma