Příloha č. 1

Technické specifikace

Projekt:

Obnova přístroje – Operační mikroskop

Přístroj:

Operační mikroskop

pro Neurochirurgickou kliniku FN Olomouc

Operační mikroskop pro neurochirurgické výkony
Robotické řízení rotace stativu, ramen a optiky mikroskopu v 6 osách
Podlahový stativ s kolečky (včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) pro lehkou manipulaci ve všech směrech s centrální brzdou
Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči
Integrovaný optický dělič pro boční pozici
Integrovaný optický dělič pro pozici face-to-face
Binokulární tubusy, naklápění v rozsahu min. 0-180º a zároveň polohování v horizontální i vertikální rovině pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o 50%
Širokoúhlé okuláry s dioptrickou korekcí
Integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pro zlepšení hloubky ostrosti
Variabilní pracovní vzdálenost nastavitelná manuálně, motoricky nebo pomocí autofokusu, rozsah min. 200 mm až 625 mm
Laserový autofokus v celém rozsahu pracovní vzdálenosti
Automatická úprava rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení
Automatická úprava intenzity světla v závislosti na aktuálním zvětšení
Motorizované zaostření s nastavitelnou rychlostí
Motorizovaný X-Y posun ovládaný na držadlech a z nožního ovladače
Funkce zapamatování pozice ohniska (zapamatované pozice musí zahrnovat ohnisko, pracovní vzdálenost, zvětšení a směr všech os mikroskopu a stativu)
Uživatel musí mít možnost výběru uložení pozice ohniska buď z rukojeti nebo nožního ovladače a přesouvat mikroskop automaticky do zvolené pozice
Integrované xenonové osvětlení včetně zálohy, min. 2 x 300 W, rychlá výměna
Zobrazení zbývající doby životnosti aktuálně používané lampy
Automatická indikace vadné lampy
Monitorování a výstraha systému při překročení individuálně zadané intenzity osvětlení
Integrované přídatné osvětlení pro eliminaci stínů v úzkých kanálech
Nastavitelná ergonomická držadla, symetrická nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro ovládání funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy, XY posun atd.) – min. 5 funkcí
Bezdrátové multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači
Automatické vyvážení mikroskopu ve všech osách stisknutím jednoho tlačítka s celkovou dobou vyvážení celého mikroskopu do 1 minuty, nezávislé na pozici a příslušenství
Vakuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků
Identifikace sterilního návleku pomocí RFID
Individuální nastavení pro jednotlivé uživatel / procedury
Full HD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu
Ovládání funkcí mikroskopu a stativu a zobrazení operačního procesu pomocí dotykového min. 24“ LCD monitoru, rozlišení min. full HD
Rotace dotykového LCD monitoru v rozsahu min. ±125°
Integrovaný digitální rekordér do stativu mikroskopu s možností zhotovení snímků nebo videozáznamu
Nahrávání videozáznamu min. full HD
Správa dat pacienta s automatickou archivací pro obrázky a videodokumentaci z průběhu operace
Integrovaná barevná projekce do obou okulárů operatéra k zobrazení dat z navigace, CT, MRI, endoskopu atd. s funkcí superimpozice, s možností ovládání zobrazení dat z rukojetí při zachování sterility systému
Integrovaný LAN interface
Integrovaný DICOM interface
Integrovaný konektor pro připojení navigace
Servisní modul pro vzdálenou diagnostiku
Uživatelské rozhraní v českém jazyce
Možnost exportu dat (video a snímků) přes LAN
Možnost exportu dat (video a snímků) přes USB
Druhý integrovaný min. 24“ LCD monitor v symetrické poloze s hlavním monitorem. Rotace monitoru v rozsahu min. ±125°
Systém musí obsahovat mikro-pozorovací nástroj, který slouží na endogenní vizualizaci tkáně mimo viditelnost mikroskopu
Rozlišení integrovaného mikro-pozorovacího nástroje min. full HD kvalitě
Pracovní vzdálenost mikro-pozorovacího nástroje v rozsahu min. 5 mm až 30 mm
Mikro-pozorovací nástroj s možností re-sterilizace
Centrální řídící jednotka, záznamové zařízení, uživatelské rozhraní a monitor mikro-pozorovacího nástroje musí být integrované do systému
Stereoasistent z P nebo L strany s binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru
Plně integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumoru bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu
Plně integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu
Plně integrovaný softwarový modul pro dynamickou analýzu angiografického nálezu bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu
Plně integrovaný modul pro intraoperativní vizualizaci fluorescenčních oblastí v rozsahu vlnových délek 540 – 690 nm bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu