## List1
Průzkum trhu - operační mikroskop pro Neurochirurgickou kliniku FN Olomouc
| B.Braun |  | Carl Zeiss
technické podmínky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Operační mikroskop pro neurochirurgické výkony | Ano |  | ano
Robotické řízení rotace stativu, ramen a optiky mikroskopu v 6 osách | Ano |  | ano
Podlahový stativ s kolečky (včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) pro lehkou manipulaci ve všech směrech s centrální brzdou | Ano |  | ano
Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči | Ano |  | ano
Integrovaný optický dělič pro boční pozici | Ne | Naše technické řešení nevyžaduje tuto funkcionalitu, operatét používá LCD monitor v kombinaci s 3D brýle | ano
Integrovaný optický dělič pro pozici face-to-face | Ne | Naše technické řešení nevyžaduje tuto funkcionalitu, operatét používá LCD monitor v kombinaci s 3D brýle | ano
Binokulární tubusy, naklápění v rozsahu min. 0-180º a zároveň polohování v horizontální i vertikální rovině pro operatéra i asistenta s centrálním nastavením PD a s přímým zvětšením o 50% | Ne | Naše technické řešení nevyžaduje tuto funkcionalitu, operatét používá LCD monitor v kombinaci s 3D brýle | ano
Širokoúhlé okuláry s dioptrickou korekcí | Ne | Naše technické řešení nevyžaduje tuto funkcionalitu, operatét používá LCD monitor v kombinaci s 3D brýle | ano
Integrovaná elektronicky kontrolovaná clona pro zlepšení hloubky ostrosti | Ano |  | ano
Variabilní pracovní vzdálenost nastavitelná manuálně, motoricky nebo pomocí autofokusu, rozsah min. 200 mm až 625 mm | Ano |  | ano
Laserový autofokus v celém rozsahu pracovní vzdálenosti | Ano |  | ano
Automatická úprava rychlosti zaostření v závislosti na aktuálním zvětšení | Ano |  | ano
Automatická úprava intenzity světla v závislosti na aktuálním zvětšení | Ano |  | ano
Motorizované zaostření s nastavitelnou rychlostí | Ano |  | ano
Motorizovaný X-Y posun ovládaný na držadlech a z nožního ovladače | Ano |  | ano
Funkce zapamatování pozice ohniska (zapamatované pozice musí zahrnovat ohnisko, pracovní vzdálenost, zvětšení a směr všech os mikroskopu a stativu) | Ano |  | ano
Uživatel musí mít možnost výběru uložení pozice ohniska buď z rukojeti nebo nožního ovladače a přesouvat mikroskop automaticky do zvolené pozice | Ano |  | ano
Integrované xenonové osvětlení včetně zálohy, min. 2 x 300 W, rychlá výměna | Ne | Naše technické řešení používá osvětlení pomocí LED, která má neomezenou životnost a neprodukuje zbytkové teplo, nehrozí ohoržení popálení pacienta | ano
Zobrazení zbývající doby životnosti aktuálně používané lampy | Ne | Naše technické řešení používá osvětlení pomocí LED, která má neomezenou životnost a neprodukuje zbytkové teplo, nehrozí ohoržení popálení pacienta | ano
Automatická indikace vadné lampy | Ne | Naše technické řešení používá osvětlení pomocí LED, která má neomezenou životnost a neprodukuje zbytkové teplo, nehrozí ohoržení popálení pacienta | ano
Monitorování a výstraha systému při překročení individuálně zadané intenzity osvětlení | Ne | Naše technické řešení používá osvětlení pomocí LED, která má neomezenou životnost a neprodukuje zbytkové teplo, nehrozí ohoržení popálení pacienta | ano
Integrované přídatné osvětlení pro eliminaci stínů v úzkých kanálech | Ne | Naše technické řešení používá osvětlení pomocí LED, která má neomezenou životnost a neprodukuje zbytkové teplo, nehrozí ohoržení popálení pacienta | ano
Nastavitelná ergonomická držadla, symetrická nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro ovládání funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy, XY posun atd.) – min. 5 funkcí | Ano |  | ano
Bezdrátové multifunkční nožní ovládání s programovatelnými spínači | Ano |  | ano
Automatické vyvážení mikroskopu ve všech osách stisknutím jednoho tlačítka s celkovou dobou vyvážení celého mikroskopu do 1 minuty, nezávislé na pozici a příslušenství | Ano |  | ano
Vakuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků | Ne | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem | ano
Identifikace sterilního návleku pomocí RFID | Ne | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem | ano
Individuální nastavení pro jednotlivé uživatel / procedury | Ano |  | ano
Full HD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu | Ano |  | ano
Ovládání funkcí mikroskopu a stativu a zobrazení operačního procesu pomocí dotykového min. 24“ LCD monitoru, rozlišení min. full HD | Ano |  | ano
Rotace dotykového LCD monitoru v rozsahu min. ±125° | Ano |  | ano
Integrovaný digitální rekordér do stativu mikroskopu s možností zhotovení snímků nebo videozáznamu | Ano |  | ano
Nahrávání videozáznamu min. full HD | Ano |  | ano
Správa dat pacienta s automatickou archivací pro obrázky a videodokumentaci z průběhu operace | Ano |  | ano
Integrovaná barevná projekce do obou okulárů operatéra k zobrazení dat z navigace, CT, MRI, endoskopu atd. s funkcí superimpozice, s možností ovládání zobrazení dat z rukojetí při zachování sterility systému | Ne | Fůze dat z jiných zdrojů a plé propojení dalších zdrojů jako je CT, navigace, Mri. Data jsou zobrazována na operačním LCD monitoru, nikoliv v okuláru | ano
Integrovaný LAN interface | Ano |  | ano
Integrovaný DICOM interface | Ano |  | ano
Integrovaný konektor pro připojení navigace | Ano |  | ano
Servisní modul pro vzdálenou diagnostiku | Ne |  | ano
Uživatelské rozhraní v českém jazyce | Ano |  | ano
Možnost exportu dat (video a snímků) přes LAN | Ano |  | ano
Možnost exportu dat (video a snímků) přes USB | Ano |  | ano
Druhý integrovaný min. 24“ LCD monitor v symetrické poloze s hlavním monitorem. Rotace monitoru v rozsahu min. ±125° | Ano |  | ano
Systém musí obsahovat mikro-pozorovací nástroj, který slouží na endogenní vizualizaci tkáně mimo viditelnost mikroskopu | Ano | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem. Jedná se o neuroendoskop, který v rámci ceny dodáváme jako samostatné řešení, které díky tomu lze samostatně využít při dalších operacích jako klasický neuroendoskop ve FullHD rozlišení, toto poptávaná specifikace neumožňuje | ano | 150 resterilizačních cyklů, repase řešena výměnným způsobem za úhradu
Rozlišení integrovaného mikro-pozorovacího nástroje min. full HD kvalitě | Ano | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem. Jedná se o neuroendoskop, který v rámci ceny dodáváme jako samostatné řešení, které díky tomu lze samostatně využít při dalších operacích jako klasický neuroendoskop ve FullHD rozlišení, toto poptávaná specifikace neumožňuje | ano
Pracovní vzdálenost mikro-pozorovacího nástroje v rozsahu min. 5 mm až 30 mm | Ano | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem. Jedná se o neuroendoskop, který v rámci ceny dodáváme jako samostatné řešení, které díky tomu lze samostatně využít při dalších operacích jako klasický neuroendoskop ve FullHD rozlišení, toto poptávaná specifikace neumožňuje | ano
Mikro-pozorovací nástroj s možností re-sterilizace | Ano | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem. Jedná se o neuroendoskop, který v rámci ceny dodáváme jako samostatné řešení, které díky tomu lze samostatně využít při dalších operacích jako klasický neuroendoskop ve FullHD rozlišení, toto poptávaná specifikace neumožňuje | ano
Centrální řídící jednotka, záznamové zařízení, uživatelské rozhraní a monitor mikro-pozorovacího nástroje musí být integrované do systému | Ne, popsáno výše | Toto je diskriminační položka, dodávaná pouze jediným výrobcem. Jedná se o neuroendoskop, který v rámci ceny dodáváme jako samostatné řešení, které díky tomu lze samostatně využít při dalších operacích jako klasický neuroendoskop ve FullHD rozlišení, toto poptávaná specifikace neumožňuje | ano
Stereoasistent z P nebo L strany s binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru | Ne | Naše technické řešení nevyžaduje tuto funkcionalitu, operatét používá LCD monitor v kombinaci s 3D brýle | ano
Plně integrovaný modul pro fluorescenční detekci tumoru bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Ano |  | ano
Plně integrovaný modul pro intraoperativní angiografickou diagnostiku bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Ano |  | ano
Plně integrovaný softwarový modul pro dynamickou analýzu angiografického nálezu bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Ano |  | ano
Plně integrovaný modul pro intraoperativní vizualizaci fluorescenčních oblastí v rozsahu vlnových délek 540 – 690 nm bez zvětšení celkového rozměru hlavy mikroskopu | Ano |  | ano
Délka záruky min. 24 měsíců | Ano |  | 24 měsíců
Nabídková cena bez DPH | 11.060,000,- |  | 12 800 000,-Kč
Nabídková cena včetně DPH | 14.000,000,- |  | 15 488 000,-Kč
Nabídková cena na spotřební materiál na jedno vyšetření dle typu výkonu v Kč včetně DPH | 1089,- |  | 907,50,-Kč
Nabídková cena na spotřební materiál na jedno vyšetření dle typu výkonu v Kč bez DPH | 900,- |  | 750,-Kč | SmartDrape - sterilní návlek
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 270 000,-Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 326 700,-Kč
Ceny za položky:
Dvě HD videokamery, rozlišení 4K integrované do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu | Tato položka je nedílnou součástí přístroje, její cena je tedy zahrnuta v nabídkové ceně celého přístroje |  |  | nelze nacenit individuálně
Druhý integrovaný min. 24“ LCD monitor na 3D zobrazování v symetrické poloze s hlavním monitorem. Rotace monitoru v rozsahu min. ±125° | Tato položka je nedílnou součástí přístroje, její cena je tedy zahrnuta v nabídkové ceně celého přístroje |  |  | nelze nacenit individuálně
Nahrávání videozáznamu v 3D a v rozlišení min. full HD | Tato položka je nedílnou součástí přístroje, její cena je tedy zahrnuta v nabídkové ceně celého přístroje |  |  | nelze nacenit individuálně
Nabídková cena bez DPH |  |  | 1 490 900,-Kč
Nabídková cena včetně DPH |  |  | 1 802 900,-Kč
Externí 3D monitor, velikost min. 55“, rozlišení min. 4K | Tato položka je nedílnou součástí přístroje, její cena je tedy zahrnuta v nabídkové ceně celého přístroje |  |  | včetně pojízdného stojanu
Nabídková cena bez DPH |  |  | 960 000,-Kč
Nabídková cena včetně DPH |  |  | 1 161 600,-Kč