## Část A - specifikace
Název veřejné zakázky: Bateriová vrtačka a vzduchem poháněné jednotky
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu na vrtačku s elektrickým akumulátorovým pohonem určenou k velkým výkonům včetně příslušenství na kliniku Traumatologie, vzduchem poháněnou vrtací jednotku včetně příslušenství pro Centrální operační sály a vzduchem poháněnou pilovou jednotku včetně příslušenství pro Ortopedickou kliniku.
Zakázka se skládá z více samostatných částí - Část A: 1ks vrtačky s elektrickým akumulátorovým pohonem určenou k velkým výkonům včetně příslušenství na kliniku Traumatologie, Část B: 2ks vzduchem poháněných vrtacích/pilových jednotek včetně příslušenství pro Centrální operační sály a Ortopedickou kliniku.
Část A: 1ks vrtačky s elektrickým akumulátorovým pohonem určenou k velkým výkonům včetně příslušenství na kliniku Traumatologie
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace akumulátorové vrtačky pro velké výkony v traumatologii
akumulátorová vrtačka musí mít minimálně 1350 ot/min
akumulátorová vrtačka musí mít výkon minimálně 250W
akumulátorová vrtačka musí mít maximální hmotnost 1600g včetně akumulátoru a nástavce
akumulátorová vrtačka musí mít maximální krouticí moment u vrtání minimálně 3,5Nm
akumulátorová vrtačka musí mít celkovou kanylaci do průměru 4mm včetně.
akumulátorová vrtačka musí mít snadno omyvatelný povrch
akumulátorová vrtačka musí být autoklavovatelná na 134°C
akumulátorová vrtačka musí mít spoušť a bezpečnostní pojistku samospuštění
akumulátorová vrtačka musí mít ovládání směru otáček (zpětný chod)
nabíjecí stanice musí být dobít vybitý akumulátor maximálně do 60 minut
nabíjecí stanice musí mít funkci udržování nabité baterie (baterie není nutné po dobití vyndávat)
akumulátorová vrtačka musí mít možnost budoucího rozšíření o reciproční nástavec
Součást dodávky pro část A
součástí dodávky k akumulátorovým vrtačkám musí být 1ks nabíjecí stanice akumulátorů včetně síťového kabelu. V případě kompatibility se stávající nabíječkou (DePuy Synthes, BBraun-Acculan) nebude vyžadováno.
součástí akumulátorové vrtačky musí být 1 kus dobíjecího akumulátoru
součástí akumulátorové vrtačky musí být vrtací nástavec Jacobs
součástí akumulátorové vrtačky musí být nástavec pro K-dráty
součástí akumulátorové vrtačky musí být frézovací nástavec pro frézování dřeňové dutiny (pro frézy DePuy Synthes)
součástí akumulátorové vrtačky musí být vrtací nástavec AO
součástí akumulátorové vrtačky musí být nástavec pilový oscilační
součástí akumulátorové vrtačky musí být sada 10ks pilových listů. V případě kompatibility s používanými listy DePuy Synthes nebude vyžadováno
součástí akumulátorové vrtačky musí být adaptér DHS/DCS
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## Část B - specifikace
Uveďte typ, výrobce:
Část B: 2ks vzduchem poháněných vrtacích/pilových jednotek včetně příslušenství pro Centrální operační sály a Ortopedickou kliniku
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace vzduchem poháněné vrtací/pilové jednotky
Pohonná jednotka musí být vhodná pro traumatologii, ortopedii a páteřní chirurgii
Sestava musí být poháněná stlačemým vzduchem
Sestava musí být připojitelná (např. přes redukční ventil) na rozvod stlačeného vzduchu používaný ve FNOL (6-8 barů)
Jednotka musí mít váhu maximálně 800g
Jednotku musí být možno sterilizovat na 134°C
Systém musí umožňovat plynulé nasavení otáček v minimálním rozmezí 0-900 otáček za minutu
Jednotka musí jít ovládat ručním spínačem
Jednotka musí mít dopředný i zpětný chod
Jednotka ve verzi pro Ortopedickou kliniku musí umožňovat připojení pilového oscilačního nástavce
Součást dodávky pro Centrální operační sály
Součást dodávky musí být 1ks oleje v lahvičce k uživatelské údržbě jednotky
Jednotka musí být buď kompatibilní se stávajícím příslušenstvím pracoviště CAD DePuy Synthes (nemusí být součástí dodávky) anebo musí být součástí dodávky vlastní kompletní příslušentsví (adaptéry, nástavce na K dráty, AO koncovka, pilové nástavce - oscilační a reciproční+sada pilových listů(90 x 25,4 x 1,27mm, 90 x 25,4 x 1,0mm, 90 x 19 x 1,0mm tolerance rozměrů je 0,4mm), sklíčidlo+ klíč, rychlospojka pro DHS/DCS vrtáky, dvoucestná vzduchová hadice pro zapojení do centálního rozvodu vzduchu minimální délky 3m zakončená nástavcem, který musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firem Daniševský a MZ Liberec.
Součást dodávky pro Ortopedickou kliniku
Součást dodávky musí být 1ks oleje v lahvičce k uživatelské údržbě jednotky
Součást dodávky musí bý dvoucestná vzduchová hadice pro zapojení do centálního rozvodu vzduchu minimální délky 5m zakončená nástavcem, který musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firem Daniševský a MZ Liberec.
Součástí dodávky musí být nástavec pilový oscilační
Součástí dodávky musí být sada pilových listů (90 x 25,4 x 1,27mm, 90 x 25,4 x 1,0mm, 90 x 19 x 1,0mm) tolerance rozměrů je 0,4mm,
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let