## TechSpec
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: | SLE6000 + AIRcon, SLE + Wilamed (LHL s.r.o.) |  | Fabian HFO (Dartin) |  | Löwenstein Medical GmbH & Co. KG, Leoni Plus (Saegeling Medizintechnik)
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, zaškolení personálu na 1ks vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a malé děti pro Dětskou kliniku. | ano |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Specifikace vysokofrekvenčního ventilátoru
Ventilátor k účinné vysokofrekvenční oscilační ventilaci | ano |  | ANO |  | ANO
Určen pro donošené novorozence a předčasně narozené děti | ano |  | ANO |  | ANO
Určen pro děti minimálně do váhy 30kg | ano | do 30kg | ANO |  | ANO
Nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního kontinuálního průtoku | ano |  | ANO |  | ANO
Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger) | ano |  | ANO |  | ANO | průtokový a tlakový trigger
Maximální rozměry 50 x 50 x 50 cm | ano |  | ANO |  | ANO | 30,5 x 38,5 x 39 cm
Ventilace s objemovým limitem | ano |  | ANO |  | ANO
Umožnění aktivního exspiria | ano |  | ANO |  | ANO
Režim HFOV (High Frequency Oscillatory Ventilation) | ano |  | ANO |  | ANO
HFOV - minimálně do váhy 12 kg | ano | efektivita oscilace klesá se vzrůstající hmotností pacienta | ANO | maximální efektivita HFO klesá s hmotností pacienta | NE | do 12 kg
HFOV - frekvence v minimálním rozsahu od 5 do 20 Hz | ano | 3 - 20Hz | ANO |  | ANO
HFOV - Amplituda v rozsahu alespoň 5 - 100 cm H2O se středním tlakem nastavitelným alespoň od 5 do 30 cm H2O | ano | 4-183cmH2O, MAP 0-45cmH2O | ANO |  | ANO | Pmean 0-40 cmH2O
Manuální dech možný v každém režimu včetně HFVO s nastavitelnou maximální délkou | ano |  | ANO |  | ANO
Režim Hi-Flow nebo režim O2 terapie pro Hi-Flow | ano | High Flow Oxygen Therapy | ANO |  | ANO
Režim S/IMV | ano |  | ANO |  | ANO
Režim SIPPV | ano |  | ANO |  | ANO
Režim PSV | ano |  | ANO |  | ANO
Režim PSV SIMV | ano |  | ANO |  | ANO
Režim CPAP | ano |  | ANO |  | ANO
Režim nCPAP, kompatibilní s aplikátory obecně známými jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow | ano | lze Infant Flow, Inspire a nFlow | ANO |  | ANO
Režim IPPV | ano |  | ANO |  | ANO
Kapnometrie Microstream metodou Sidestream (etCO2) s minimálním rozsahem měření do 150 dechů/min. | ano | rozsah do 150 dechů/min. | ANO |  | ANO | externí
Grafické zobrazení ventilace včetně trendů (paměť trendu minimálně 3 dny) | ano | až 14 dnů | ANO |  | ANO
Dotykový displej, uhlopříčka minimálně 10,4'' | ano | 12,1" | ANO |  | ANO | 12"
Minimální alarmy: nízký stav akumulátoru a zdroje plynu, překročení nastavených parametrů | ano |  | ANO |  | ANO
Napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) | ano |  | ANO |  | ANO
Napájení baterií s výdrží minimálně 2,5 hodiny (1 hod při HFOV) | ano | 3 hodiny | ANO |  | ANO
Specifikace zvlhčovače
Dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty | ano |  | ANO |  | ANO
Zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením | ano |  | ANO |  | ANO
Kompatibilní s komorami s kruhovým tvarem | ano |  | ANO |  | ANO
Barevný displej zobrazující všechny parametry | ano |  | ANO |  | ANO
Přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů | ano |  | ANO |  | ANO
Vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu | ano |  | ANO |  | ANO
Plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) | ano |  | ANO |  | ANO
Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu minimálně ve třech úrovních | ano | 3 úrovně | ANO |  | ANO
Automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody | ano |  | ANO |  | ANO
Separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu | ano |  | ANO | důležité zejména při HFO ventilaci | ANO
Uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení | ano |  | ANO |  | ANO
Alarmy teplot | ano |  | ANO |  | ANO
Příslušenství a spotřební materiál
pacientské okruhy vhodné pro konvenční i HFO ventilaci bez potřeby přepojování minimálně pro 10 pacientů | ano |  | ANO |  | ANO
jednorázové průtokové sezory minimálně pro 10 pacientů | ano |  | ANO |  | ANO
příslušenství pro etCO2 minimálně pro 10 pacientů | ano |  | ANO |  | ANO
veškeré příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace minimálně pro 10 pacientů | ano |  | ANO |  | ANO
Pojízdný stojan nebo vozík s brzdou s držákem zvlhčovače, stojan s háky pro hadice a kabely, koš nebo polička na materiál | ano | dolní košík | ANO |  | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano |  | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano |  | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano |  | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | 24 |  | ANO |  | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | 8 |  | ANO |  | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 1.265.030 |  | 1094795 |  | 1153500 | Aircon 69 000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1.530.686,30 |  | 1324701.95 |  | 1395735 | 83490
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 167.904 |  |  |  | 18300
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 203.163,84 |  |  |  | 22143

## LHL
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
LHL s.r.o
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Martin Liška | 602448783 |  | liska@lhl.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 1265030 | 265656.3 | 1530686.3
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 1265030 | 265656.3 | 1530686.3
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 18476 | 3879.96 | 22355.96
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 110856 | 23279.76 | 134135.76
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 38032 | 7986.72 | 46018.72
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  | 0.25 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 57048 | 11980.08 | 69028.08
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 167904 | 35259.84 | 203163.84
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 1200 | 252 | 1452
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 1164 | 244.44 | 1408.44
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 2741 | 575.61 | 3316.61
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 23430 | 4920.3 | 28350.3
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 1457564 | 306088.44 | 1763652.44
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Dartin
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Dartin spol. s r.o.
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Luboš Štěpek | 603447647 |  | l.stepek@dartin.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 1094795 | 229906.95 | 1324701.95
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 1094795 | 229906.95 | 1324701.95
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 16327 | 3428.67 | 19755.67
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 97962 | 20572.02 | 118534.02
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 46456 | 9755.76 | 56211.76
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  | 0.168 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 46827.648 | 9833.8061 | 56661.4541
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 144789.648 | 30405.8261 | 175195.4741
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 1391 | 292.11 | 1683.11
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 2545 | 534.45 | 3079.45
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 23616 | 4959.36 | 28575.36
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 1391 | 292.11 | 1683.11
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 1264591.648 | 265564.2461 | 1530155.8941
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Saegeling
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | neonatální ventilátor Leoni Plus s HFO modulem + NeoJet + CLAC + HiFlow
Obchodní firma nebo název:
Saegeling Medizintechnik
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Karel Rakovský |  | 732540341 |  | karel.rakovsky@saegeling-mt.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 1153500 | 242235 | 1395735
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 1153500 | 242235 | 1395735
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 7000 | 1470 | 8470
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 42000 | 8820 | 50820
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 42000 | 8820 | 50820
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 890 | 186.9 | 1076.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1350 | 283.5 | 1633.5
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 13440 | 2822.4 | 16262.4
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 1208940 | 253877.4 | 1462817.4
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.