## TechSpec
PRŮZKUM TRHU
Uveďte typ, výrobce: | Leoni plus, PHILIPS |  | HAMILTON C6, Hamilton Medical |  | FABIAN HFO, Dartin |  | BABYLOG VN500, Dräger |  | SOPHIE, Medisap |  | Dohromady
technické podmínky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Předmět dodávky
Dodávka vysokofrekvenčního ventilátoru pro novorozence a malé děti | ANO |  | NE | Neumožňuje vysokofrekvenční ventilaci | ANO |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Specifikace
Maximální rozměry 50 x 50 x 50 cm | ANO |  | ANO | 25 x 36 x 39,4 cm | ano | 30x37x40cm | ANO |  | ANO | 470 x 342 x 332 mm | ANO
Maximální váha bez připojených okruhů a podvozku 25 kg | ANO |  | ANO | 20,5 kg vč. obrazovky | ano | 20kg | ano | bez podvozku ANO, zpodvozkem cca 60 kg | NE | 26 / 42 kg (bez/na pojízdném stativu) | NE
Vhodný pro donošené novorozence | ANO |  | ANO |  | ano |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Vhodný pro předčasně narozené děti | ANO |  | ANO |  | ano |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Vhodný pro děti do váhy 30kg | ANO |  | ANO |  | ano | Konv. Ventilace do 30kg, HFO do 20kg | ANO |  | NE | do 25kg | NE
Ventilace s objemovým limitem | ANO |  | ANO |  | ano | VLV i VG | ANO |  | ANO |  | ANO
Umožnění aktivního exspiria | ANO |  | ANO |  | ano | membrána o průměru 15cm | ANO |  | ANO |  | ANO
Režim HFOV - High Frequency Oscilometry Ventilation | ANO |  | NE |  | ano |  | ano |  | ANO |  | ANO
HFOV na principu dvojité membrány (aktivní inspirium a exspirium) | ANO |  | NE |  | ano | včetně HFO + VG | NE | jedna oscilující membrána | NE | HFOV na principu ventilového pístu | NE
HFOV - dítě o váze až 12 kg | ANO |  | NE |  | ano | do 20kg | ANO |  | ANO |  | ANO
HFOV - frekvence v rozsahu alespoň od 5 do 20 Hz | ANO |  | NE |  | ano |  | ANO |  | NE | od 5 do 15 Hz | NE
HFOV - Amplituda v rozsahu alespoň 5 - 100 cm H2O se středním tlakem nastavitelným alespoň od 5 do 40 cm H2O | ANO |  | ??? |  | ano | amplituda HFOV mezi 5 a 100 cm H2O se středním tlakem nastavitelným od 5 do 50 cm H2O. | ano | 5-90 cm H2O | NE | HFOV - Amplituda v rozsahu alespoň 5 - 100%; MAP 0-30cm H2O | NE
Režim Hi-Flo | ANO |  | ANO | Režim HiFlow | ano | Vysokoprůtokový režim O2 terapie s průtokem 0-30l/min | NE |  | NE |  | NE
Režim S/IMV | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | SIMV | ANO | PC-CMV, PC-MMV,PC-APRV, VG, PC-SIMV | ANO |  | ANO
Režim SIPPV | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | SIPPV | ANO | PC-AC | ANO |  | ANO
Režim PSV | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | PSV | ANO | PC-PSV | ANO |  | ANO
Režim PSV SIMV | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | SIMV+PSV | ne |  | ANO |  | NE
Režim CPAP | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | CPAP | ANO | SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP/VS, SPN-PPS | ANO |  | ANO
Režim nCPAP | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | nCPAP | ne |  | ANO |  | NE
Režim IPPV | ANO |  | ANO | Pod jinými názvy | ano | IPPV, CMV | ne |  | ANO | (ekvivalent CMP) | NE
Režim HFOV | ANO |  | NE |  | ano | HFO | ANO | HFO/VG, PC-HFO | ANO |  | ANO
Dotykový displej | ANO |  | ANO |  | ano |  | ANO |  | NE | výběr a potvrzením otočným kolečkem | NE
Úhlopříčka displeje alespoň 10,4'' | ANO |  | ANO | 17" | ano | 10.4“ | ANO |  | ano | 10,4" | ANO
Záložní apnoe ventilace | ANO |  | ANO |  | ano |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Vizualizace plicní mechaniky | ANO |  | ANO |  | ano | smyčky, vlnové průběhy | ANO |  | ANO |  | ANO
Přizpůsobení ventilačních parametrů na základě SpO2 | ANO |  | NE | Pouze monitorace SpO2 | ANO | CLAC je od H+L a upravuje pouze FiO2 a ne ventilační parametry. Acutronic má PRICO se stejnými funkcemi. | NE |  | ANO |  | NE
Napájení baterií s výdrží alespoň 2,5 hodiny (1 hod při HFOV) | ANO |  | ANO | 3 hod | ano | konv. Ventilace 2,5hod, při HFO 1hod. | ne | interní baterie cca 30min., externí baterie 360 min. | ANO | (ekvivalent SPOC) | NE
Chlazení uzpůsobené provozu v nevětrané místnosti při okolní teplotě 30°C | ANO |  | ANO |  | ano | provoz trvale při 10 - 40°C | ANO |  | NE |  | NE
Záruka za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 24 měsíců včetně povinných preventivních prohlídek | ANO |  | ANO |  | ano |  | ANO |  | ANO |  | ANO
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
zjistit spotřebák zda se odlišuje od normálního
Note on G18: Autor: Podle doktorů nesplňují, 20kg nemá nikdo

## Referenční pracoviště
FN Královské Vinohrady | Nemá HFOV
FN Brno | CHEIRÓN - SENSORMEDICS
FN Motol | CHEIRÓN - SENSORMEDICS DARTIN - FABIÁN
FN Plzeň | DRÄGER - BABYLOG VN500 a 8000 DARTIN - FABIÁN
Třebíč | Nemá HFOV
Břeclav | Nemá HFOV
České Budějovice | DARTIN - FABIÁN