## TechSpec
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, zaškolení personálu na 1ks vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a malé děti pro Dětskou kliniku.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace vysokofrekvenčního ventilátoru
Ventilátor k účinné vysokofrekvenční oscilační ventilaci
Určen pro donošené novorozence a předčasně narozené děti
Určen pro děti minimálně do váhy 30kg
Nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního kontinuálního průtoku
Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger)
Maximální rozměry 50 x 50 x 50 cm
Ventilace s objemovým limitem
Umožnění aktivního exspiria
Režim HFOV (High Frequency Oscilometry Ventilation)
HFOV - dítě o minimální váze 20 kg
HFOV - frekvence v minimálním rozsahu od 5 do 20 Hz
HFOV - Amplituda v rozsahu alespoň 5 - 100 cm H2O se středním tlakem nastavitelným alespoň od 5 do 30 cm H2O
Manuální dech možný v každém režimu včetně HFVO s nastavitelnou maximální délkou
Režim Hi-Flow nebo režim O2 terapie pro Hi-Flow
Režim S/IMV
Režim SIPPV
Režim PSV
Režim PSV SIMV
Režim CPAP
Režim nCPAP
Režim IPPV
Kapnometrie Microstream metodou Sidestream (etCO2)
Grafické zobrazení ventilace včetně trendů (paměť trendu minimálně 3 dny)
Dotykový displej, uhlopříčka minimálně 10,4''
Minimální alarmy: nízký stav akumulátoru a zdroje plynu, překročení nastavených parametrů
Hluk při režimu HFOV uváděný v dB |  | uveďte hodnotu
Napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz)
Napájení baterií s výdrží minimálně 2,5 hodiny (1 hod při HFOV)
Specifikace zvlhčovače
Dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty
Zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením
Kompatibilní s komorami s kruhovým tvarem
Barevný displej zobrazující všechny parametry
Přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů
Vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu
Plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska)
Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu minimálně ve třech úrovních
Automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody
Uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení
Alarmy teplot
Příslušenství a spotřební materiál
pacientské okruhy vhodné pro konvenční i HFO ventilaci bez potřeby přepojování minimálně pro 10 pacientů
jednorázové průtokové sezory minimálně pro 10 pacientů
příslušenství pro etCO2 minimálně pro 10 pacientů
veškeré příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace minimálně pro 10 pacientů
Pojízdný stojan nebo vozík s brzdou s držákem zvlhčovače, stojan s háky pro hadice a kabely, koš nebo polička na materiál
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma