## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: | Atlan 300XL, Vista 120, TOF Scan |  | Typ CS 650 s monitorem B650 GE Healthcare
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 7 kusů anesteziologického přístroje včetně monitoru vitálních funkcí pro kliniku KARIM včetně provedení zaškolení personálu. | ANO |  | ANO
Sofistikovaný narkotizační přístroj k vedení anestezie pacientů všech věkových kategorií i neonatálních. Přístroj obsahuje barevný monitor vitálních funkcí, plynové analýzy, spirometrie, ventilační režimy, vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů se zpětnovazebným řízením s regulací udržení hodnot plynů a anestetik. Přístroj je uzpůsoben k provozu s centrálním přívodem plynů i s tlakovými lahvemi umístěnými na přístroji. Přístroj je uzpůsoben na mobilní provoz. Přístroj podporuje elektronickou komunikaci přístrojů. | ANO |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Specifikace anesteziologického přístroje
umožňuje podat celkovou anestezii jakékoli délky (minimální doba 30 dní v zapnutém stavu) | ANO |  | ANO
pracovní plocha minimálně o velikosti A3 s možností rozšíření | ANO |  | ANO
úložný prostor ve formou minimálně dvou zásuvek | ANO |  | ANO
pojízdný přístroj s centrální brzdou kol podvozku | ANO |  | ANO
Kola je možné brzdit i jednotlivě minimálně na dvou kolech | ANO |  | ANO
modulární koncepce | ANO |  | ANO
průtokoměry plynů řízené a snímané elektronicky s mechanickým ovládáním | ANO |  | ANO
směšování čerstvé směsi s grafickým zobrazením volitelně všech plynů | ANO |  | ANO
vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů (low flow, minimal flow) s návratem měřeného vzorku plynů zpět do uzavřeného pacientského okruhu | ANO |  | ANO
automatické dávkování plynů zabraňující podání hypoxické směsi | ANO |  | ANO
nastavitelný průtok čerstvé směsi plynů “fresh gas flow” minimálně: 0,2 až 15 l/min, O2 proplach alespoň 35l/min | ANO |  | ANO
zastavení průtoku plynů při rozpojení uzavřeného okruhu v době intubace nebo polohování pacienta | ANO |  | ANO
obkročný ventil pro kyslík | ANO |  | ANO
možnost souběžného umístění 2 odpařovačů (sevofluran, desfluran, isofluran) s ekologickým plněním (odpařovače nejsou předmětem dodávky) | ANO |  | ANO
blokování současného použití dvou odpařovačů | ANO |  | ANO
odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu) včetně hadice a koncovky do odsávání na pracovišti uživatele | ANO |  | ANO
autoklávovatelná opakovaně použitelná a rychle vyměnitelná nádoba absorbéru CO2 s náplní minimálně 1 litr (výměna nádoby je možná i během anestezie např. za jednorázovou nádobu s vápnem) |  | výměna absorbéru během operace je možná pouze při používání jednorázových nádob. | ANO
možnost připojení jednocestných systémů | ANO |  | ANO
funkce kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu | ANO |  | ANO
malý objem pacientského okruhu včetně CO2 absorbéru pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi (max. objem 3 l). | ANO |  | ANO
ovládání ventilátoru pomocí dotykové obrazovky a otočným ovladačem | ANO |  | ANO
integrovaná odsávačka sekretů | ANO |  | ANO
uzpůsoben k provozu s centrálním přívodem plynů i s tlakovými lahvemi umístěných na přístroji | ANO |  | ANO
po obou bocích přístroje po celé výšce montážní lišta pro upevnění dalších zařízení | ANO |  | ANO
držák na 2 ks 10 l tlakových lahví | ANO |  | ANO
připojení na standardní rozvody medicinálních plynů – vzduch, O2, N2O s přípojnými hadicemi minim. 4 m a kompatibilními koncovkami s rozvody na pracovišti uživatele | ANO |  | ANO
integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy | ANO |  | ANO
záznam trendů alespoň 24 hodin | ANO |  | ANO
uživatelské nastavení individuálních pohledů na displeji + možnost uložení s uchováním i po vypnutí přístroje, bez nutnosti přítomnosti technika | ANO |  | ANO
vytváření uživatelských profilů nebo defaultních hodnot + možnost uložení s uchováním i po vypnutí přístroje, bez nutnosti přítomnosti technika | ANO |  | ANO
monitor vitálních funkcí je na výklopném rameni (monitor ventilátoru je buď integrovaný nebo na výklopném rameni) | ANO |  | ANO
napájení typicky 230 V/50 Hz | ANO |  | ANO
uživatelské pracovní prostředí na displeji monitoru s možností uživatelsky - individuálního nastavení rozložení údajů | ANO |  | ANO
mimo čelní stranu přístroje jsou minim. 2 integrované výstupní elektrické zásuvky s vlastním jističem | ANO |  | ANO
komunikuje v českém jazyce | ANO |  | ANO
případné změny SW výrobce instalovat bezplatně po celou dobu životnosti přístroje | ANO |  | ANO
bateriový provoz minimálně 30 minut (nová plně nabitá baterie) | ANO |  | ANO
ovládání a informace z ventilátoru a monitoru vit. funkcí musí být zobrazené a dostupné odděleně na více než 1 displeji | ANO |  | ANO
síťová komunikace přístroje s NIS (nemocniční informační systém) na komunikačním standardu HL7 | ANO |  | ANO
možnost připojení na systém elektronického vedení anesteziologického záznamu - anesteziologický informační systém | ANO |  | ANO
umožnit logování událostí do paměti přístroje nebo formou výstupu dat z přístroje, např. elektronický záznam spotřeby medicinálních plynů, anestetik se zobrazením po každé anestézii | ANO |  | ANO
Specifikace anesteziologického monitoru a ventilační jednotky
elektronický, možnost použití pro všechny věkové skupiny | ANO |  | ANO
dotyková obrazovka alespoň 15“ LCD s grafickým zobrazením a s možností individuálního nastavení zobrazovaných hodnot uživatelem (trvale), s okamžitou reakcí na dotyk i v ochranných jednorázových rukavicích | ANO |  | ANO
ventilační režimy: |  |  | ANO
manuální (vakem) a spontánní ventilace | ANO |  | ANO
řízená objemová ventilace (VCV) | ANO |  | ANO
tlakově řízená ventilace (PCV) | ANO |  | ANO
synchronizovaná ventilace zástupová objemová i tlaková | ANO |  | ANO
spontánní ventilace s tlakovou podporou | ANO |  | ANO
tlakově řízená ventilace - garantovaný objem (PCV - VG) |  | nebo adekvátní VC s autoregulací tlaku | ANO
dechový objem (TV) : minimálně v rozsahu 20 - 1500 ml, maximální Pin minimálně 60 cm H20 | ANO |  | ANO
dechová frekvence v rozsahu 5 - 100 dechů/min | ANO |  | ANO
poměr I : E minimálně: 2:1 až 1:8 | ANO |  | ANO
inspirační plató s měnitelnou délkou inspiria v % | ANO |  | ANO
kontrola funkce a těsnosti systému (např. systém měchu ve válci) (vizuální nebo pomocí dýchacího vaku) | ANO |  | ANO
elektronické nastavení PEEP minimálně: 4–30 cm H2O s možností vypnutí funkce | ANO |  | ANO
akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti | ANO |  | ANO
elektronické stopky | ANO |  | ANO
režim "stand-by" | ANO |  | ANO
rychlé spuštění autotest (nejdéle do 30 s) | ANO |  | ANO
test těsnosti a ostatních funkcí s možností přerušení a přeskočení testu | ANO |  | ANO
ukazatel minimální koncentrace O2 v uzavřeném okruhu, záznam spotřeby mediplynů a anestetik | ANO |  | ANO
zobrazení potřebného průtoku kyslíku pro zamezení vzniku hypoxické směsi při uzavřeném okruhu | ANO |  | ANO
okamžité spuštění ventilátoru v případě nutnosti | ANO |  | ANO
Specifikace monitoru vitálních funkcí
LCD monitor vitálních funkcí, dotyková barevná obrazovka nejméně 15“ s možností individuálního nastavení zobrazovaných hodnot několika uživateli trvale i po vypnutí přístroje, s okamžitou reakcí na dotyk i v ochranných jednorázových rukavicích | ANO |  | ANO
monitorování EKG (minimálně 3 kanály s analýzou ST úseku a arytmií), možnost nastavení 2 svodů na obrazovce souběžně | ANO |  | ANO
monitorování pulsní oxymetrie SpO2 (prstové a ušní čidlo) včetně pletysmografické křivky s automatickým nastavením citlivosti, prstové čidlo pro novorozence a děti | ANO |  | ANO
monitorování neinvazivního krevního tlaku, s manžetami a hadicemi pro všechny velikosti pacientů včetně nezralých novorozenců, spotřební materiál i pro monitorování bariatrických pacientů | ANO |  | ANO
monitorování dvou invazivních tlaků | ANO |  | ANO
vestavěný analyzátor nejčastěji používaných anestetik (desfluran, sevofluran, isofluran…) s automatickou analýzou anestetika, včetně monitorace směsi anestetik na monitoru nebo ventilátoru | ANO | na ventilátoru | ANO | izofluran už pro humánní medicínu není
monitorování dvou tělesných teplot s příslušnými čidly (axilární, jícnové), včetně možnosti měření u novorozenců | ANO |  | ANO
každý přístroj obsahuje moduly/funkce pro monitorování hloubky svalové relaxace, hloubky anestézie | ANO | možnost ext.přístroje | ANO
možnost doplnění přístrojů o funkci semiinvazivního monitorování hemodynamiky (modul nebo samostatný přístroj) | ANO |  | ANO
monitor ventilačních plynů pro CO2, O2 paramagneticky, N2O, volatilní anestetika – koncentrace v inspiriu a exspiriu, na monitoru nebo ventilátoru s aktualizací v každém dechovém cyklu | ANO | na ventilátoru | ANO
výpočet a zobrazení MAC a MAC/věk s korekcí podle věku na monitoru nebo ventilátoru | ANO | na ventilátoru | ANO
pacientská spirometrie pro dospělé a děti, výpočet compliance, resistance, spirometrické smyčky (tlakově-objemová, průtokově-objemová), pediatrický sensor včetně spirometrické hadičky pro monitorování všech parametrů ventilace, na monitoru nebo ventilátoru |  | spirometrie se měří přímo v dých.systému u ventilátoru, bez potřeby ped. či jiného sensoru. | ANO
kromě základní sady příslušenství pro dospělé i příslušenství pro všechny věkové skupiny nemocných. | ANO |  | ANO
monitor vitálních funkcí musí umět zobrazit hemodynamické parametry (min. PPV) u ventilovaných pacientů | ANO |  | ANO
monitor životních funkcí a anesteziologický monitor od jednoho výrobce | ANO |  | ANO
Součást dodávky
2 hadicové okruhy pro dospělé i děti včetně manuální ventilace | ANO |  | ANO
2 sady hadicových okruhů včetně konektorů o průměru 15 mm, minim. délky 1200 mm, s Y spojkou | ANO |  | ANO
2 sady hadicových okruhů včetně konektorů o průměru 10 mm, minim. délky 1200 mm, s Y spojkou | ANO |  | ANO
vak 0,5, 1,0, 1,5 a 2,0 l | ANO |  | ANO
1 sada svodů, tlakových manžet, kabeláže a čidel EKG, SpO2, NIBP, IBP, teplot, … |  |  | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO |  | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | Ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 1220000 |  | 9170000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1476200 |  | 11095700
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 546000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 660660

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU | [5 empty] | DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace | [5 empty] | Tržní konzultace
K zakázce: | [5 empty] | K zakázce:
Obchodní firma nebo název: | [5 empty] | Obchodní firma nebo název:
Drager Medical s.r.o. | [5 empty] | medisap s.r.o
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu |  |  | Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
ing.Gražyna Grimová | 703369716 |  | grazyna.grimova@draeger.com |  |  | Ing. Josef Zákravský | 602475470 |  | josef.zakravsky@medisap.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství | [5 empty] | Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | 1220000 | 256200 | 1476200 |  | Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 1310000 | 275100 | 1585100
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 7 | 8540000 | 1793400 | 10333400 |  | Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 7 | 9170000 | 1925700 | 11095700
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let | Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [5 empty] | Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  | 12 |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 13800 | 2898 | 16698 |  | Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 13000 | 2730 | 15730
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok | Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 82800 | 17388 | 100188 |  | Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 104000 | 21840 | 125840
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly | [5 empty] | Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok | Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 0 | 0 | 0 |  | Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok | Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 579600 | 121716 | 701316 |  | Celkové pravidelné servisní náklady |  | 728000 | 152880 | 880880
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let | [5 empty] | Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika | [5 empty] | Hodinová sazba servisního technika |  | 1290 | 270.9 | 1560.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 3500 | 735 | 4235 |  | Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 620 | 130.2 | 750.2
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 21000 | 4410 | 25410 |  | Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 15280 | 3208.8 | 18488.8
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb. | [5 empty] | Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 9140600 | 1919526 | 11060126 |  | Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 9913280 | 2081788.8 | 11995068.8
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [5 empty] | Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [5 empty] | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5 | [5 empty] | Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [5 empty] | Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. | [5 empty] | V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [5 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [5 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.