## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2 kusů ultrazvukového přístroje na vozíku včetně sond pro kliniku KARIM včetně provedení zaškolení personálu
Uveďte typ, výrobce: | Versana Active, výrobce: GE Healthcare |  | Samsung HM70EVO
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2 kusů ultrazvukového přístroje na vozíku včetně sond pro kliniku KARIM včetně provedení zaškolení personálu. | ANO |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Ultrazvukový systém musí být v ruce přenosný (typu notebook) | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít maximální hmotnost včetně baterie 5kg | ANO |  | NE | 6kg
Ultrazvukový systém musí mít integorvané madlo pro bezpečný transport systému | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí umožňovat provoz z integrované baterie i z elektrické sítě. Minimální doba práce v případě provozu na baterii je 30 minut | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít ovládání přes ovládací panel s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně omyvatelné alfanumerické klávesnice a trackballu | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém se musí spustit do plného provozu za maximálně 120s z vypnutého stavu. V případě Standby (sleep) módu musí být start do 30s. V případě absence standby režimu musí přístroj spustit do plného provozu z vypnutého stavu do 30s | ANO | Stand-by mode do 2 sec., start do 90 sec. | ANO
Ultrazvukový systém musí mít integrovaný LCD monitor velikosti minimálně 15" | ANO | Širokoúhlá 15,6" obrazovka | ANO
Ultrazvukový systém musí mít manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně šesti ovladačů | ANO | minimálně 8 hardwarových ovládačů | ANO
Ultrazvukový systém musí mít vlastní přednastavení (presety) určené pro KARIM a zároveň uživatelsky nastavitelné presety | ANO | Ortopedie, Urologie, Gynekologie, Pordnictví, Small Parts, Musculoskeletal, Abdomen, Kardio, Pediatrie, Thorax - plíce, PICC a Midline katery, Nerves, … | ANO
Ultrazvukový systém musí mít integrovaný SSD s minimální kapacitou 256 GB pro archivaci dat | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít funkci zvětšení (zoom) plynule nastavitelnou v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze a s možností celkového náhledu na scanovanou oblast | ANO | plynule nastavitelná v min. 19 krocích | ANO
Ultrazvukový přístroj musí podporovat Wi-Fi přenos dat – možnost bezdrátového připojení k síti | ANO |  | ANO
Ultrazvukový přístroj umožňuje export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | ANO |  | ANO
ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní | ANO |  | ANO
ultrazvukový přístroj musí být při předání na náklady dodavatele obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0) | ANO |  | ANO
Zobrazení
Ultrazvukový systém musí mít M-mód, barevný M-mód | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít B-mód, barevný směrový Doppler, výkonový Doppler, spektrální PW Doppler, CW (kontinuální) Doppler | ANO | pouze B-mode a PW a CW Doppler s automatickou kontinuální dynamickou optimalizací obrazu (všechny s možností automatické optimalizace obrazu) | ANO
Ultrazvukový systém musí mít funkci porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít harmonické zobrazení na všech sondách | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle nastavitelné minimálně v pěti úrovních | ANO | nastavitelné až v 8 úrovních, dále se doporučuje mít na systému modul compaudnáho zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné až ve 4 úrovních - zvyšuje prostorové rozlišení obrazu! | ANO
Ultrazvukový systém musí mít funkci pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D | ANO | výhodné vlastnosti funkce (ne jen prosté on/off): změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | ANO
Postprocessing
Ultrazvukový systém musí mít standardní výpočty a měření vzdáleností, ploch a úhlů | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa | ANO
Ultrazvukový systém musí umožňovat programovatelné kalkulace | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí mít interní integrovanou pacientskou databázi s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí umožnit upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | ANO |  | ANO
Ultrazvukový systém musí plně podporovat DICOM 3.0 | ANO |  | ANO
Součást dodávky přenosného ultrazvukového systému
Součástí každého ultrazvuku musí být lineární, břišní a kardiální sonda (prosím specifikovat technické parametry) | ANO |  | ANO
lineární multifrekvenční sonda, min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači | ANO |  | ANO
konvexní (břišní) multifrekvenční sonda, min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači | ANO |  | ANO
sektorová (kardiální) multifrekvenční sonda 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly | ANO |  | ANO
Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači | ANO |  | NE | 6-15MHz
Součástí každého ultrazvuku musí být mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy | ANO | výškově stavitelný originální mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství | ANO
Součástí každého ultrazvuku musí být aktivní přepínač pro minimálně 3 sondy | ANO |  | ANO
| ANO | EKG modul pro systém, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, natavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | 24 měsíců | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 1296000 |  | 750000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1568160 |  | 907500
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 36000 |  | 2500
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 43560 |  | 3025

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU | [6 empty] | DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace | [6 empty] | Tržní konzultace
K zakázce: | Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2 kusů ultrazvukového přístroje na vozíku včetně sond pro kliniku KARIM včetně provedení zaškolení personálu | [5 empty] | K zakázce:
Obchodní firma nebo název: | [6 empty] | Obchodní firma nebo název:
Electric Medical Service, s.r.o. | [6 empty] | Nimotech, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu |  |  | Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Jaroslav Haluzík |  | 543524381 |  | haluzik@emsbrno.com |  |  | Ing. Bogdan Szpyrc | 724538703 |  | szpyrc@nimotech.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství | [6 empty] | Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 648000 | 136080 | 784080 |  | Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 750000 | 157500 | 907500
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 2 | 1296000 | 272160 | 1568160 |  | Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 2 | 1500000 | 315000 | 1815000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let | Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 3000 | 630 | 3630 |  | Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 2500 | 525 | 3025
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok | Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 18000 | 3780 | 21780 |  | Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 7500 | 1575 | 9075
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok | Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok | Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 36000 | 7560 | 43560 |  | Celkové pravidelné servisní náklady |  | 15000 | 3150 | 18150
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 900 | 189 | 1089 |  | Hodinová sazba servisního technika |  | 980 | 205.8 | 1185.8
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1920 | 403.2 | 2323.2 |  | Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 1500 | 315 | 1815
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 16920 | 3553.2 | 20473.2 |  | Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 14880 | 3124.8 | 18004.8
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb. | [6 empty] | Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 1000 | 210 | 1210 |  | Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 1349920 | 283483.2 | 1633403.2 |  | Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 1529880 | 321274.8 | 1851154.8
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5 | [6 empty] | Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. | [6 empty] | V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.