## technická specifikace
Název veřejné zakázky :
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2 kusů ultrazvukového přístroje na vozíku včetně sond pro kliniku KARIM včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Ultrazvukový systém musí být v ruce přenosný (typu notebook)
Ultrazvukový přístroj musí mít maximální hmotnost včetně baterie 6kg
Ultrazvukový systém musí mít integorvané madlo pro bezpečný transport systému
Ultrazvukový systém musí umožňovat provoz z integrované baterie i z elektrické sítě. Minimální doba práce v případě provozu na baterii je 30 minut
Ultrazvukový systém musí mít ovládání přes ovládací panel s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně omyvatelné alfanumerické klávesnice a trackballu
Ultrazvukový systém se musí spustit do plného provozu za maximálně 120s z vypnutého stavu. V případě Standby (sleep) módu musí být start do 30s. V případě absence standby režimu musí přístroj spustit do plného provozu z vypnutého stavu do 30s
Ultrazvukový systém musí mít integrovaný LCD monitor velikosti minimálně 15"
Ultrazvukový systém musí mít manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně šesti ovladačů
Ultrazvukový systém musí mít vlastní přednastavení (presety) určené pro KARIM a zároveň uživatelsky nastavitelné presety
Ultrazvukový systém musí mít integrovaný SSD s minimální kapacitou 256 GB pro archivaci dat
Ultrazvukový systém musí mít funkci zvětšení (zoom) plynule nastavitelnou v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze a s možností celkového náhledu na scanovanou oblast
Ultrazvukový přístroj musí podporovat Wi-Fi přenos dat – možnost bezdrátového připojení k síti
Ultrazvukový přístroj umožňuje export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní
ultrazvukový přístroj musí být při předání na náklady dodavatele obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0)
Zobrazení
Ultrazvukový systém musí mít M-mód, barevný M-mód
Ultrazvukový systém musí mít B-mód, barevný směrový Doppler, výkonový Doppler, spektrální PW Doppler, CW (kontinuální) Doppler. (B-mode a PW a CW Doppler musí mít automatickou kontinuální dynamickou optimalizací obrazu)
Ultrazvukový systém musí mít funkci porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera
Ultrazvukový systém musí mít harmonické zobrazení na všech sondách
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle nastavitelné minimálně v pěti úrovních
Ultrazvukový systém musí mít funkci pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D
Postprocessing
Ultrazvukový systém musí mít standardní výpočty a měření vzdáleností, ploch a úhlů
Ultrazvukový systém musí umožňovat programovatelné kalkulace
Ultrazvukový systém musí mít interní integrovanou pacientskou databázi s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze
Ultrazvukový systém musí umožnit upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
Ultrazvukový systém musí plně podporovat DICOM 3.0
Součást dodávky přenosného ultrazvukového systému
Součástí každého ultrazvuku musí být lineární, břišní a kardiální sonda (prosím specifikovat technické parametry)
lineární multifrekvenční sonda, min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači
konvexní (břišní) multifrekvenční sonda, min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači
sektorová (kardiální) multifrekvenční sonda 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly
Dostupná a v budoucnu rozšiřitelná lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 15 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači
Součástí každého ultrazvuku musí být mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy
Součástí každého ultrazvuku musí být aktivní přepínač pro minimálně 3 sondy
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let