## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Mobilní ultrazvukový systém včetně lineární a konvexní sondy, včetně EKG navigace, mobilní vozík s přepínačem sond
Uveďte typ, výrobce: | Samsung Medison HM70A
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Základní vlastnosti systému:
maximálně přenosný ultrazvukový systém typu notebook | ANO
hmotnost systému včetně baterie max. 5 kg | NE | 6,1kg
integrované madlo pro bezpečný transport systému | ANO
start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s | NE | 60s/15s
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | ANO
kompletní podsvětlená omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu | ANO | kryt klávesnice pro sterilizaci
snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | ANO
možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | ANO
práce systému na baterie min. 30 min. | ANO
budoucí možnost rozšíření práce systému na baterie při umístění ve vozíku min. na 90 min | ANO
integrovaný širokoúhlý min. 15,6" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem | NE | 15"
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | ANO
možnost výměny sond za provozu | ANO
minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI | ANO
min. 3 uživatelská tlačítka, funkce nastavitelná uživatelem | ANO
Základní funkce systému:
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | ANO
kontinuální automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler | ANO
archivace pacientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB | ANO
do budoucna rozšiřitelná kapacita interního SSD HD až na 1 TB | ANO
interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | ANO
možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | ANO | bez TGC
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v min. 19 krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | ANO
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | ANO
možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | ANO
interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků | ANO
maximálně jednoduchá obsluha | ANO
podpora Wi-Fi přenosu dat – možnost bezdrátového připojení k síti LAN | ANO
podpora bezdrátového Bluetooth přenosu dat | NE
možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | ANO
kompletní DICOM 3.0 | ANO
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | NE
výuková ultrazvuková aplikace s aktuálním ultrazvukovým zobrazením | ANO
aktivní TCD mód | ANO
Kalkulace:
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | ANO
možno provést min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze | ANO
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ANO
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ANO
volitelné horké klávesy pro nastavená měření | ANO
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | ANO
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ANO
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ANO
automatické měření objemu močového měchýře s automatickou detekcí orgánu a automatickým výpočtem jeho objemu bez nutnosti manuálního nakládání kaliperů | NE
Zobrazovací módy:
velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | ANO
M-mód, barevný M-mód | ANO
budoucí možnost rozšíření o anatomický M-mód | ANO
barevný směrový rychlostní Doppler | ANO
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku | ANO
možnost současného porovnání aktivního B-módu a duálního zobrazení s barevným (výkonovým) Dopplerem vedle sebe | ANO
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | ANO
harmonické zobrazení na všech sondách | ANO
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | ANO
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | ANO
budoucí možnost rozšíření o panaromatické zobrazení | ANO
nutná funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | ANO
možnost budoucího rozšíření o kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace | ANO
možnost budoucího rozšíření o tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) | ANO
možnost budoucího rozšíření o nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením | ANO
možnost budoucího rozšíření o 3D zobrazení | ANO
možnost budoucího rozšíření o elastografii | ANO
možnost budoucího rozšíření o funkce přesného porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění | ANO
Sondy:
lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači | ANO
konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači | ANO
bioptický nástavec pro konvexní sondu | ANO
dostupná a v budoucnu rozšiřitelná lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači | NE | 5-16MHz
podpora dalších typů sond, min.: mikrokonvexní, endokavitální (rektální/vaginální), sektorové vč. vysokofrekvenční sektorové sondy | ANO
výškově stavitelný originální mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství | ANO
hardwarový přepínač pro min. 3 současně připojení sondy | ANO
EKG modul pro systém, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, nastavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu | ANO
digitální USB termotiskárna (dostupná jako option) | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 704002.1543
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 851842.6067
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 7500
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 9075

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
NIMOTECH
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Bogdan Szpyec | 724538703 |  |  | szpyrc@nimotech.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 704002.1543 | 704002.1543 | 147840.4524 | 851842.6067
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 704002.1543 |  | 147840.4524 | 851842.6067
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 2500 |  | 525 | 3025
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 7500 |  | 1575 | 9075
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0 |  | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 0 |  | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 7500 |  | 1575 | 9075
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 980 |  | 205.8 | 1185.8
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 1500 |  | 315 | 1815
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 14880 |  | 3124.8 | 18004.8
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 2000 |  | 420 | 2420
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 728382.1543 |  | 152960.2524 | 881342.4067
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.