## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: | Venue, výrobce GE Healthcare |  | Venue výrobce GE Healthcare |  | Systém Venue, výrobce GE Healthcare
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks ultrazvukového systému pro oddělení urgentního příjmu včetně provedení zaškolení personálu. | ANO |  | Ano |  | ANO
Základní vlastnosti | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
1ks mobilního ultrazvukového systému pro oddělení urgentního příjmu včetně vozíku s brzdou, na kterém bude systém umístěn | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí být plně funkční do 100 vteřin (ze sleep módu musí být plně funkční do 20 vteřin) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí být ovládán přes dotyková ovládací panel s uhlopříčkou minimálně 19 palců. Rameno na kterém bude monitor umístěn musí být všesměrové. Monitor musí být možné zaaretovat, kvůli bezpečnému transportu. | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít sondy umístěné na takovém místě, aby se zabránilo nechtěnému přejetí kabeláže sond | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí být schopen kontinuálního provozu na baterii minimálně 4 hodiny | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít možnost výměny sond za provozu | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít možnost připojení minimálně 4 sond současně | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít minimálně tyto výstupy (2x USB minimálně 2.0, 1x LAN a 1x HDMI) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít funkci pro uživatelsky nastavitelné presety | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít automatickou opratimalizaci obrazu pro B-mód, PW a CW doppler | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít interní uložiště o velikosti minimálně 100GB | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít integrovanou pacienstkou databázi s možnosti vyhledávání, ukládání snímků a smyček do této databáze | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít funknci exportu dat do standardních formátů (např. AVI, JPEG, atd.) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít podporu Wi-Fi přenosu dat, musí mít možnost rozšíření o termotiskárnu, musí mít možnost rozšíření o modul pro intervenční zákroky vedené z libovolného směru s prezentací na diagnostickém obraze a musí mít možnost rozšíření o kompletní DICOM 3.0 | ANO |  | Ano |  | ANO
Kalkulace
Přístroj musí mít standardní výpočty, měření vzdálenosti, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít automatické online i offline trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty (min. hodnoty S, D, S/D, PI, RI, HR) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví (min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL a EFW) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít funkci pro vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít plně automatický výpočet pro VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání VLOT (left ventricular outflow tract) a dále automatický výpočet CO (cardiac output) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít záznam trendu vývoje VTI automaticky do grafu | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít plně automatické vyhodnocení B-linií na plicní tkáni | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít záznam vyšetření počtu B-linií v jednotlivých sektorech hrudníku do standardizovaného LUNG protokolu měření | ANO |  | Ano |  | ANO
přístroj musí mít integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta se záznamem vyšetření do eFAST protokolu | ANO |  | Ano |  | ANO
Zobrazovací módy
Přístroj musí mít B-mód s automatickou optimalizací obrazu | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít barevný směrový rychlostní Doppler | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít harmonické zobrazení na všech sondách | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít tkáňový Doppler (TDI) | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít nastavitelnou hloubku zobrazení minimálně 36cm | ANO |  | Ano |  | ANO
Sondy
Přístroj musí mít tyto typy sond:
- lineární multifrekvenční sonda, min. 3,5 – 12 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků | ANO |  | Ano |  | ANO
- konvexní multifrekvenční sonda, min. 1,5 - 5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači | ANO |  | Ano |  | ANO
- sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, min. 1,6 – 4,5 MHz, sonda výlučně s technologií polarizovaných krystalů | ANO |  | Ano |  | ANO
- mikrokonvexní multifrekvenční sonda, min. 3,5 – 10 MHz, max. velikost hlavice sondy 12 x 22 mm pro snadnou manipulaci a vyšetření, šíře sektoru min. 130° | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít podpora dalších typů sond, min.: endokavitální, jícnová, lineární sonda s programovatelnými tlačítky | ANO |  | Ano |  | ANO
Přístroj musí mít dostupné bioptické kity pro sondy | ANO |  | Ano |  | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | Ano |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | Ano |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | Ano |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | 24 měsíců | Ano | 24 měsíců | ANO | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | Ano |  | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 1396694.2149 |  | 1427272.7273 |  | 1421487.6033
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1690000 |  | 1727000 |  | 1720000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 27000 |  | 54000 |  | 57000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 32670 |  | 65340 |  | 68970

## EMS
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Mobilní ultrazvukový systém pro urgentní příjem
Obchodní firma nebo název:
Electric Medical Service, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Jaroslav Haluzík |  | 543524381 |  | haluzik@emsbrno.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 1396694.2 | 293305.782 | 1689999.982
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 1396694.2 | 293305.782 | 1689999.982
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 4500 | 945 | 5445
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 27000 | 5670 | 32670
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 27000 | 5670 | 32670
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 900 | 189 | 1089
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1920 | 403.2 | 2323.2
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 16920 | 3553.2 | 20473.2
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 1000 | 210 | 1210
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 1441614.2 | 302738.982 | 1744353.182
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## ExRay
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Systém pro urgentní příjem
Obchodní firma nebo název:
Exray s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí IČ: 01647580
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Václav Uhlíř |  | 777252002 |  | vaclav.uhlir@exray.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 1427272.7273 | 299727.2727 | 1727000
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 1427272.7273 | 299727.2727 | 1727000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 9000 | 1890 | 10890
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 54000 | 11340 | 65340
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 54000 | 11340 | 65340
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1200 | 252 | 1452
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 6200 | 1302 | 7502
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 44400 | 9324 | 53724
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 1500 | 315 | 1815
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 1527172.7273 | 320706.2727 | 1847879
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## NorthMed
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Ultrazvukový systém pro urgentní příjem
Obchodní firma nebo název:
NORTH MED spol. s r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Martin Ramajzl |  | 777788191 |  | mr@northmed.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 1421487.6033 | 298512.3967 | 1720000
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 1421487.6033 | 298512.3967 | 1720000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 9500 | 1995 | 11495
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 57000 | 11970 | 68970
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 57000 | 11970 | 68970
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1100 | 231 | 1331
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 7000 | 1470 | 8470
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 48600 | 10206 | 58806
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 2000 | 420 | 2420
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 1529087.6033 | 321108.3967 | 1850196
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.