## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks ultrazvukového systému pro oddělení urgentního příjmu včetně provedení zaškolení personálu.
Základní vlastnosti | ANO / NE | poznámky
1ks mobilního ultrazvukového systému pro oddělení urgentního příjmu včetně vozíku s brzdou, na kterém bude systém umístěn
Přístroj musí být plně funkční do 100 vteřin (ze sleep módu musí být plně funkční do 20 vteřin)
Přístroj musí být ovládán přes dotyková ovládací panel s uhlopříčkou minimálně 19 palců. Rameno na kterém bude monitor umístěn musí být všesměrové. Monitor musí být možné zaaretovat, kvůli bezpečnému transportu.
Přístroj musí mít sondy umístěné na takovém místě, aby se zabránilo nechtěnému přejetí kabeláže sond
Přístroj musí být schopen kontinuálního provozu na baterii minimálně 4 hodiny
Přístroj musí mít možnost výměny sond za provozu
Přístroj musí mít možnost připojení minimálně 4 sond současně
Přístroj musí mít minimálně tyto výstupy (2x USB minimálně 2.0, 1x LAN a 1x HDMI)
Přístroj musí mít funkci pro uživatelsky nastavitelné presety
Přístroj musí mít automatickou opratimalizaci obrazu pro B-mód, PW a CW doppler
Přístroj musí mít interní uložiště o velikosti minimálně 100GB
Přístroj musí mít integrovanou pacienstkou databázi s možnosti vyhledávání, ukládání snímků a smyček do této databáze
Přístroj musí mít funknci exportu dat do standardních formátů (např. AVI, JPEG, atd.)
Přístroj musí mít podporu Wi-Fi přenosu dat, musí mít možnost rozšíření o termotiskárnu, musí mít možnost rozšíření o modul pro intervenční zákroky vedené z libovolného směru s prezentací na diagnostickém obraze a musí mít možnost rozšíření o kompletní DICOM 3.0
Kalkulace
Přístroj musí mít standardní výpočty, měření vzdálenosti, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální
Přístroj musí mít automatické online i offline trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty (min. hodnoty S, D, S/D, PI, RI, HR)
Přístroj musí mít kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví (min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL a EFW)
Přístroj musí mít funkci pro vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
Přístroj musí mít plně automatický výpočet pro VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání VLOT (left ventricular outflow tract) a dále automatický výpočet CO (cardiac output)
Přístroj musí mít záznam trendu vývoje VTI automaticky do grafu
Přístroj musí mít plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
Přístroj musí mít plně automatické vyhodnocení B-linií na plicní tkáni
Přístroj musí mít záznam vyšetření počtu B-linií v jednotlivých sektorech hrudníku do standardizovaného LUNG protokolu měření
přístroj musí mít integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta se záznamem vyšetření do eFAST protokolu
Zobrazovací módy
Přístroj musí mít B-mód s automatickou optimalizací obrazu
Přístroj musí mít M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód
Přístroj musí mít barevný směrový rychlostní Doppler
Přístroj musí mít citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler
Přístroj musí mít spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra
Přístroj musí mít harmonické zobrazení na všech sondách
Přístroj musí mít nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích
Přístroj musí mít nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích
Přístroj musí mít funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Přístroj musí mít tkáňový Doppler (TDI)
Přístroj musí mít nastavitelnou hloubku zobrazení minimálně 36cm
Sondy
Přístroj musí mít tyto typy sond:
- lineární multifrekvenční sonda, min. 3,5 – 12 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků
- konvexní multifrekvenční sonda, min. 1,5 - 5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači
- sektorová multifrekvenční kardiologická sonda, min. 1,6 – 4,5 MHz, sonda výlučně s technologií polarizovaných krystalů
- mikrokonvexní multifrekvenční sonda, min. 3,5 – 10 MHz, max. velikost hlavice sondy 12 x 22 mm pro snadnou manipulaci a vyšetření, šíře sektoru min. 130°
Přístroj musí mít podpora dalších typů sond, min.: endokavitální, jícnová, lineární sonda s programovatelnými tlačítky
Přístroj musí mít dostupné bioptické kity pro sondy
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.