## technická specifikace
Název veřejné zakázky :
Uveďte typ, výrobce: | E-CUBE i7, ALPINION
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu ultrazvukového systému pro DK včetně provedení zaškolení personálu. | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj | ano
Ultrazvukový systém musí umožnit kardiologická vyšetření vyšetření dětských i dospělých pacientů včetně všech měření | ano
Ultrazvukový systém musí mít dynamický rozsah minimálně 170 dB | ano
Ultrazvukový systém musí mít LCD monitor velikosti minimálně 15" | ano
Ultrazvukový systém musí umožňovat provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení po dobu min. 45 minut | ano
Ultrazvukový systém musí umožnit archivaci dat na interním uložišti s kapacitou minimálně 500 GB | ano
Ultrazvukový systém musí umožňovat export dat v DICOM, AVI, JPEG formátu včetně anonymizace dat | ano
Ultrazvukový systém musí být ovládán přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní numerické klávesnice | ano
Ultrazvukový systém musí mít ovládán přes standardní trackball | ano
Ultrazvukový systém musí mít přepínání připojených sond pomocí jednoho tlačítka | ano
Ultrazvukový systém musí mít sw vybavení pro kardiologii | ano
Ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní | ano
Ultrazvukový systém musí být při předání na náklady dodavatele (licence) obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0) | ano
Zobrazení | ano
Ultrazvukový systém musí mít B-mód s možností automatické optimalizace obrazu | ano
Ultrazvukový systém musí mít M-mód, anatomický M-mód | ano
Ultrazvukový systém musí mít možnost porovnání aktivního B-módu a barevného i výkonového Dopplera | ano
Ultrazvukový systém musí mít spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace, možnost změny poměru zobrazení referenčního obrazu a spektra | ano
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle | ano
Ultrazvukový systém musí mít harmonické (THI) zobrazení na libovolné sondě | ano
Postprocessing | ano
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové artefakty nastavitelné v někoilika úrovních | ano
Ultrazvukový systém musí mít compaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné ve více úrovních | ano
Ultrazvukový systém musí mít upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích | ano
Součást dodávky
V rámci dodávky musí být transportní vozík pro uchycení a přepravu systému | ano
vozík musí mít antistatická kolečka pro použití na op. sálech a JIP | ano
vozík musí obsahovat držák pro minimálně tři sondy | ano
vozík musí mít odkládací prosotr pro spotřební materiál | ano
odpojení ultrazvukového systému od vozíku musí jít bez použití nástrojů | ano
V rámci dodávky musí být 1 kus sektorové sondy pro vyšetření dětských pacientů s minimálním frekvenčním rozsahem 4-8MHz s FOV minimálně 70° a s minimálně 96 elementy | ano
V rámci dodávky musí být 1 kus sektorové monokrystalové sondy pro vyšetření větších dětí a dospělých s minimálním frekvenčním rozsahem 1,5-5MHz s FOV minimálně 90° a s minimálně 80 elementy | ano
V rámci dodávky musí být 1 kus EKG kabelu | ano
V rámci dodávky musí být držáky kabelů sond | ano
V rámci dodávky musí být ultrazvukový gel | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 870000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1052700
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (výsledná položka v Rozpisu cen) - cena investice včetně následných pravidelných BTK a pravidelného servisu, spotřebního materiálu během celé životnosti přístroje 8let (v záruční lhůtě jsou BTK a pravidelný servis poskytovány zdarma) a dále včetně modelových servisních nákladů | 920000
Celková nabídková cena v Kč s DPH (výsledná položka v Rozpisu cen) - cena investice včetně následných pravidelných BTK a pravidelného servisu, spotřebního materiálu během celé životnosti přístroje 8let (v záruční lhůtě jsou BTK a pravidelný servis poskytovány zdarma) a dále včetně modelových servisních nákladů | 1113200