## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Ultrazvukový systém přenosný pro DK
Uveďte typ, výrobce: | Philips CX50 POC |  | UZV přístroj Canon Viamo c100, výrobce Canon Japonsko
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu ultrazvukového systému pro DK včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Specifikace ultrazvukového systému
UZ systém musí mít dynamický rozsah minimálně 170 dB | ANO |  | ANO
UZ systém musí umožňovat provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení po dobu min. 45 minut | ANO |  | ANO
UZ systém musí umožnit archivaci dat na interním uložišti s kapacitou minimálně 500 GB | ANO |  | ANO
UZ systém musí umožňovat export dat v DICOM, AVI, JPEG formátu včetně anonymizace dat | ANO |  | ANO
UZ musí umožnit kardiologická vyšetření vyšetření dětských i dospělých pacientů včetně všech měření | ANO |  | ANO
UZ musí být ovládán přes klasický ovládací panel s mechanickými obládacími prvky a tlačítky, včetně standardní numerické klávesnice | ANO |  | ANO
UZ systém musí mít ovládán přes standardní trackball | ANO |  | ANO
UZ musí mít přepínání připojených sond pomocí jednoho tlačítka | ANO |  | ANO
UZ systém mít sw vybavení pro kardiologii | ANO |  | ANO
Zobrazení
- B-mód s možností automatické optoimalizace obrazu | ANO |  | ANO
- M-mód, anatomický M-mód | ANO |  | ANO
- Možnost porovnání aktivního B-módu a barevného i výkonového Dopplera | ANO |  | ANO
- Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace, možnost změny poměru zobrazení referenčního obrazu a spektra | ANO |  | ANO
- UZ systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle | ANO |  | ANO
- Harmonické (THI) zobrazení na libovolné sondě | ANO |  | ANO
Postprocessing
UZ systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové artefakty nastavitelné v někoilika úrovních | ANO |  | ANO
UZ systém musí umožňovat compaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné ve více úrovních | ANO |  | ANO
UZ systém musí umožňit upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích | ANO |  | ANO
Součást dodávky
- transportní vozík pro uchycení a přepravu UZ systému, který | ANO |  | ANO
* musí mít antistatická kolečka pro použití na op. sálech a JIP | ANO |  | ANO
* musí mít držák pro min. tři sondy | ANO |  | ANO
* má odkládací prostor pro spotřební materiál | ANO |  | ANO
* odpojení UZ systému od vozíku musí být možné bez použití jakýchkoliv nástrojů | ANO |  | ANO
- jedna sektorová sonda pro vyšetření dětských pacientů, která splňuje: | ANO |  | ANO
* minimální frekvenční rozsah sondy je 4-8 MHz | ANO | 4 - 12 MHz | ANO | rozsah 2 - 8 MHz
* velikost FOV sondy min. 70°, počet elementů min. 96 | ANO |  | ANO
- jedna sektorová monokrystalová sonda pro vyšetření větších dětí a dopsělých | ANO |  | ANO
* minimální frekvenční rozsah sondy je 1,5-5 MHz, | ANO |  | ANO
* velikost FOV sondy min. 90°, počet elementů min. 80 | ANO |  | ANO
| ANO |  | ANO
- minimální velkost monitoru ultrazvukového systému musí být 15" | ANO |  | ANO
- EKG kabel | ANO |  | ANO
- gumové držáky kabelů sond | ANO |  | ANO
- ultrazvukový gel | ANO |  | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců případně uveďte jinou delší | ANO |  | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 850000 |  | 920000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1028500 |  | 1113200
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (výsledná položka v Rozpisu cen) - cena investice včetně následných pravidelných BTK a pravidelného servisu, spotřebního materiálu během celé životnosti přístroje 8let (v záruční lhůtě jsou BTK a pravidelný servis poskytovány zdarma) a dále včetně modelových servisních nákladů | 876460 |  | 969200
Celková nabídková cena v Kč s DPH (výsledná položka v Rozpisu cen) - cena investice včetně následných pravidelných BTK a pravidelného servisu, spotřebního materiálu během celé životnosti přístroje 8let (v záruční lhůtě jsou BTK a pravidelný servis poskytovány zdarma) a dále včetně modelových servisních nákladů | 1060516.6 |  | 1172732

## Philips
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název: | S&T Plus s.r.o.
Kontaktní osoba Petr Hrbáček |  | telefon na kontaktní osobu 602 219 442 |  | e-mail na kontaktní osobu petr.hrbacek@sntplus.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 850000 | 178500 | 1028500
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 850000 |  | 1028500
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 3200 | 672 | 3872
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 19200 | 4032 | 23232
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 19200 | 4032 | 23232
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 690 | 144.9 | 834.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 520 | 109.2 | 629.2
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 7260 | 1524.6 | 8784.6
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 876460 | 5556.6 | 1060516.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Canon
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
AURA Medical s.r.o.
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Boris Kaleta | 604220684 |  | boris.kaleta@auramedical.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 920000 |  | 1113200
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 920000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 4500
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 27000
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 1000
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 27000 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 0
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 1300
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 2400
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 22200 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 969200 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.