## technická specifikace
Název veřejné zakázky :
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu ultrazvukového systému pro DK včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj
Ultrazvukový systém musí umožnit kardiologická vyšetření vyšetření dětských i dospělých pacientů včetně všech měření
Ultrazvukový systém musí mít dynamický rozsah minimálně 170 dB
Ultrazvukový systém musí mít LCD monitor velikosti minimálně 15"
Ultrazvukový systém musí umožňovat provozu /vyšetření/ bez nutnosti dobíjet zařízení po dobu min. 45 minut
Ultrazvukový systém musí umožnit archivaci dat na interním uložišti s kapacitou minimálně 500 GB
Ultrazvukový systém musí umožňovat export dat v DICOM, AVI, JPEG formátu včetně anonymizace dat
Ultrazvukový systém musí být ovládán přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní numerické klávesnice
Ultrazvukový systém musí mít ovládán přes standardní trackball
Ultrazvukový systém musí mít přepínání připojených sond pomocí jednoho tlačítka
Ultrazvukový systém musí mít sw vybavení pro kardiologii
Ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní
Ultrazvukový systém musí být při předání na náklady dodavatele (licence) obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0)
Zobrazení
Ultrazvukový systém musí mít B-mód s možností automatické optimalizace obrazu
Ultrazvukový systém musí mít M-mód, anatomický M-mód
Ultrazvukový systém musí mít možnost porovnání aktivního B-módu a barevného i výkonového Dopplera
Ultrazvukový systém musí mít spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace, možnost změny poměru zobrazení referenčního obrazu a spektra
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle
Ultrazvukový systém musí mít harmonické (THI) zobrazení na libovolné sondě
Postprocessing
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové artefakty nastavitelné v někoilika úrovních
Ultrazvukový systém musí mít compaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné ve více úrovních
Ultrazvukový systém musí mít upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích
Součást dodávky
V rámci dodávky musí být transportní vozík pro uchycení a přepravu systému
vozík musí mít antistatická kolečka pro použití na op. sálech a JIP
vozík musí obsahovat držák pro minimálně tři sondy
vozík musí mít odkládací prosotr pro spotřební materiál
odpojení ultrazvukového systému od vozíku musí jít bez použití nástrojů
V rámci dodávky musí být 1 kus sektorové sondy pro vyšetření dětských pacientů s minimálním frekvenčním rozsahem 4-8MHz s FOV minimálně 70° a s minimálně 96 elementy
V rámci dodávky musí být 1 kus sektorové monokrystalové sondy pro vyšetření větších dětí a dospělých s minimálním frekvenčním rozsahem 1,5-5MHz s FOV minimálně 90° a s minimálně 80 elementy
V rámci dodávky musí být 1 kus EKG kabelu
V rámci dodávky musí být držáky kabelů sond
V rámci dodávky musí být ultrazvukový gel
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (výsledná položka v Rozpisu cen) - cena investice včetně následných pravidelných BTK a pravidelného servisu, spotřebního materiálu během celé životnosti přístroje 8let (v záruční lhůtě jsou BTK a pravidelný servis poskytovány zdarma) a dále včetně modelových servisních nákladů
Celková nabídková cena v Kč s DPH (výsledná položka v Rozpisu cen) - cena investice včetně následných pravidelných BTK a pravidelného servisu, spotřebního materiálu během celé životnosti přístroje 8let (v záruční lhůtě jsou BTK a pravidelný servis poskytovány zdarma) a dále včetně modelových servisních nákladů