## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Přístroj pro perfuzi dárcovské ledviny
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 ks přístroje pro perfuzi dárcovské ledviny pro II. Chirurgickou kliniku FNOL, včetně provedení zaškolení personálu. | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj je možné použít u transplantace ledviny při nefrektomii u dárce a transplantaci u příjemce | ANO
Přístroj musí umožňovat okysličenou a izolovanou perfuzi ledviny, která musí být teplotně kontrolovatelná | ANO
Přístroj se musí skládat z čerpací a tepelné jednotky, vozíku a příslušenství pro jeho použití | ANO
Přístroj musí umožňovat perfuzi dárcovské ledviny po dobu minimálně 5 hodin | ANO
Přístroj musí mít rotační čerpadlo | ANO
Přístroj musí mít nastavitelné perfuzní proudění do monimálně 1000 ml/min | ANO
Přístroj musí mít nastavitelný perfůzní tlak v závislosti na teplotě a to minimálně 50 mmHg při teplotě 12°C a minimálně 110 mmHg při teplote 37°C | ANO
Přístroj musí umožňovat nastavení teploty v rozsahu minimálně 12-37°C | ANO
Přístroj musí fungovat s přesností minimálně: | ANO
• 1 mmHg u tlaku | ANO
• ± 0,07 l/min u proudění | ANO
• ± 1°C u teploty | ANO
Přístroj musí zobrazovat minimálně údaje o době perfuze, proudění, tlaku, teplotě, teplotě nádrže a vaskulártní resistence | ANO
Přístroj musí mít zvukový alarm | ANO
Přístroj musí mít baterii, která umožňuje provoz přístroje po dobu minimálně 20 min | ANO
Součástí dodváky musí být: napájecí kabel telepné jednotky, napájecí kabel mezi čerpací a tepelnou jednotkou, datový kabel, kabel tlakového čidla, 2 ks teplotního čidla, čidlo proudění, vodní hadičky pro tepelnou část a minimálně 2 ks spojek vodních hadiček | ANO
Součástí dodváky musí být transportní vozík, který má 4 brzděná kolečka a je kompatibilní se všemi komponenty přístroje | ANO
Součástí dodvávky musí být příslušenství nutné pro provoz přístroje | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | NE | 7 let
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2034900
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 2462229
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 39900 | Servis provádí výrobce 1x ročně
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 48279 | Servis provádí výrobce 1x ročně

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Přístroj pro perfuzi dárcovské ledviny
Obchodní firma nebo název:
Reg-Pharm s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Martin Hošek |  | 420736769123 |  | m.hosek@regpharm.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 2034900 | 42732900% | 2462229
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 + 3x adapter | 2061234 | 43285914% | 2494093.14
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 39900 | 8379 | 48279
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 239400 | 50274 | 289674
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 6650 | 1396.5 | 8046.5
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 39900 | 8379 | 48279
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.