## průzkum trhu - specifikace
Název veřejné zakázky: Systém ohřevu pacienta
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 14ks systémů ohřevu pacienta včetně příslušenství pro COSS včetně zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém ohřevu pacienta se skládá z řídící jednotky a současně připojené vyhřívací podložky a vyhřívací přikrývky, které jsou řízeny na sobě naprosto nezávisle
Podložka a přikrývka musí pracovat na principu odporového drátu – průchodu elektrického proudu
Na řídící jednotce se musí nastavovat teploty minimálně v rozsahu 35°C - 39°C po 1°C pro každý výstup zvlášť
Systém musí dosáhnout cílové nastavené teploty maximálně do 8 min
Na řídící jednotce musí být graficky uvedeny aktuální teploty a nastavené cílové teploty obou výstupů
Systém musí mít zpětnou kontrolu teplot obou výstupů
Řídící jednotka musí mít akustické a vizuální alarmy
Systém musí být RTG transparentní a odolný proti defibrilačnímu výboji
Řídící jednotka musí mít možnost připevnění na infuzní stojan i na euro lištu (v případě, že není možno připevnit jednotku na infuzní stojan, musí být kompatibilní stojan dodán jako součást dodávky ke každé jednotce)
Systém musí být vhodný pro použití na operačních sálech včetně příslušenství
Součást dodávky
V rámci dodávky musí být 14ks výhřevných podložek o rozměrech minimálně 120 x 50 cm a maximálně 150 x 50 cm v případě délky nad 135 cm musí být možné podložku provozovat přehnutou . Vše s připojovacím kabelem minimálně 1,5m.
V rámci dodávky musí být 14ks přikrývek kompatibilních s řídící jednotkou (4ks přikrývek na dolní končetiny, 4ks přikrývek na horní končetiny, 4ks přikrývek na horní část těla a 2ks přikrývek pediatrických). Vše s připojovacím kabelem minimálně 1,5m.
Vyžaduje li to výrobce, musí být ke každé podložce/přikrývce 1ks opakovatelně použitelných návleků pro ochranu před znečištěním a protržením
V rámci dodávky musí být kompatibilní stojan ke každé jednotce (nebude vyžadováno, bude li možné řídící jednotku uchytit na infuzní stojan)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let