Příloha č. 1

Technická specifikace přístroje

Projekt:

FN Olomouc – pořízení nového 3D mapovacího systému

(1 ks)

Přístroj:

3D mapovací systém - kardiologický

Technická specifikace

Technická specifikace

• Elektroanatomický 3D mapovací systém je určen ke komplexní léčbě poruch srdečního rytmu.

Specifikace 3D mapovacího systému

• Nefluoroskopický elektroanatomický kontaktní 3D navigační systém pro tvorbu anatomických a aktivačních map za pomoci orientace katétru v magnetickém poli

• Přesná lokalizace katétru (s přesností min. 1mm) v jednotlivých srdečních oddílech a tím i rekonstrukce jednotlivých anatomických struktur (síně, komory, plicní žíly), funkce měření velikosti jednotlivých srdečních oddílů

• Zapojení min. 80 IC kanálů

• Referenční elektrody - sada 6 jednorázových elektrod umožňuje snadnou konverzi z nenavigačního výkonu na navigační

• Patient Interface Unit (PIU) - přenáší signály s větší kvalitou a zvyšuje rozlišení elektrogramu díky přímému propojení všech katétrů s PIU

• Podpora katétrů vybavených Auto ID technologií a jejich automatické rozpoznání

Moduly a funkce

• Rychlé mapování pomocí ablačního i multielektrodového katétru

• Zobrazení elektrické aktivace jednotlivých srdečních buněk

• Integrace CT obrazu do reálné anatomie ve 3D

• Zobrazení všech katétrů umístěných během procedury v srdci

• Měření a zobrazení tlaku hrotu katétru na srdeční tkáň

• Vizuální indikace na základě integrálu parametrů napětí, přítlačné síly a času

• Automatická akvizice ablačních bodů

• Mapování s vysokou hustotou bodů

• Automatické zobrazení bipolárních elektrogramů na elektroanatomické mapě

• Zpětné zobrazení EKG v místě konkrétního bodu na elektroanatomické mapě

• Současné zobrazení 3D elektroanatomické mapy a RTG obrazu

• Automatické porovnání stimulovaného QRS komplexu s morfologií komorové tachykardie včetně procentuální shody

HW a SW

• Řídící PC dle doporučení výrobce ZP

• Náhledový dualmonitor do ovladovny

• Plná integrace s RTG systémem

• Propojení s náhledovým dualmonitorem v ovladovně

• Propojení s náhledovým monitorem na sále

• Rozdělení přístupových práv: min. User, Admin

• Aplikace musí fungovat pod právy User

• OS dle doporučení výrobce ZP

• Veškerý SW bude dodán včetně instalačních médií, licenčních klíčů atd. při předání

Další popožadavky

• Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

• Napájení 230V / 50 Hz