## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název: Ablační RF generátor s proplachovou pumpou
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Ablačního RF generátoru s proplachovou pumpou pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Jedná se o pořízení ablačního přístroje pro léčbu arytmií a s ním kompatibilní proplachové pumpy řízené z centrálního pultu. Součástí dodávky musí být ablační generátor, proplachová pumpa, dálkové ovládání a ostatní hardwarové součásti nezbytné pro správnou funkci systému (např. propojovací optika a kabely….).
Specifikace ablačního generátoru
• Výkonový rozsah: min. 1 - 100 W.
• Nastavitelná strmost nárůstu energie.
• Funkce ukládání nastavení parametrů pro opakované použití.
• Funkce plynulé změna ablačních parametrů i během ablace.
• Funkce přednastavení ablačních katétrů do paměti přístroje a uložení jejich nastavení pro opakované použití.
• Volba preferované řídící veličiny.
• Manuálně řízená ablace.
• Unipolární ablace.
• Generátor podporuje dělenou i nedělenou indiferentní elektrodu.
• Připojení nožního pedálu ke generátoru i k dálkovému ovládání.
• Vizualizace ablačních parametrů.
• Force time power integral - automatické hodnocení transmurality ablační léze dle integrace údajů síly kontaktu, velikosti a doby aplikace radiofrekvenční energie.
• Generátor komunikuje s 3D mapovacím systémem (včetně dodání veškerých propojovacích kabelů).
Specifikace proplachové pumpy
• Ovládání proplachové pumpy z dálkového ovladače i manuálně.
• Rozsah proplachu: min. 1- 100 ml/min.
• Sledování objemu proplachu proplachovou pumpou.
• Alarm při poklesu objemu proplachu pod přednastavenou hodnotu.
• Alarm při detekci bublin v proplachovém setu.
• Alarm při omezení průtoku proplachovým setem.
• Diagnostika připojeného HW.
Součást dodávky
• 2x nožní spínač (1x ovladovna, 1x sál).
• Dálkový ovládací pult (do ovladovny).
• Propojovací kabel k dálkovému ovládání v minimální délce 15m.
• Propojovací kabel k 3D mapovacímu systému v minimální délce 15m.
• Propojovací kabel k EP systému v minimální délce 15m.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let