## technická specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Obnova angiografického systému pro elektrofyziologii
Uveďte typ, výrobce: | ALPHENIX SKY, Canon Medical Systems (AURA MEDICAL) |  | Azurion, PHILIPS |  | Artis Q ceiling, SIEMENS
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu kardioangiografického systému pro elektrofyziologii na I.interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu, variantně:
Zařízení musí být nové nerepasované
Součástí dodávky bude demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému, včetně dodání protokolu o likvidaci
Součástí dodávky bude provedení přejímací zkoušky a měření rozptýleného záření
V souladu s Atomovým zákonem bude dodané zařízení vybaveno příslušenstvím, schopným dokumentovat radiační zátěž pacienta
Součástí dodávky budou nutné stavební úpravy pro instalaci kardioangiografického systému - (požadavky budou doplněny, nejsou předmětem tohoto průzkumu trhu)
Součástí dodávky budou nutné stavební úpravy pro instalaci kardioangiografického systému - navrhované nutné stavební úpravy jsou v Příloze č.1 - Popis stavebně-technických úprav, popis současného objektu budovy je uvedeno v Příloze č.2 - Popis stávajícího stavu objektu, zakreslení stávající situace budovy je v Příloze č.3 - Stávající stav - půdorys, řez současným stavem budovy je v Příloze č.4 - Stávající stav - řez, zakreslení budoucího umístění přístroje je v Příloze č.5 - Budoucí umístění přístroje - půdorys 1.PP, umístění současných rozvaděčů je v Příloze č.6 - Umístění rozvaděčů. |  | text z minulé zakázky, sladit s investičním odd.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Univerzální kardioangiografické zařízení s C/G-ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro provádění elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur, především elektrofyziologické vyšetření, radiofrekvenční ablace, zavádění dočasné/trvalé kardiostimulace, laserové extrakce, pravostrnné katetrizace.
Zařízení bude vybaveno nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření pro pacienta i personál při dodržení principu ALARA, zahrnující hardwarové a softwarové prvky: mřížkou řízená pulzní skiaskopie, clonění bez záření, změny nastavení clon, dodatečná filtrace, snímkovací frekvence, velikosti aktivního pole detektoru nebo vzdálenosti SID a ochranné štíty a závěsy z Pb gumy
Požadovaná je plná kompatibilita systému s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc
C/G-rameno
C/G rameno umístěné na plnohodnotném stropním závěsu bez kontaktu s podlahou | [5 empty] | varianta "ceiling"
Rozsah napětí minimálně 60-125 kV |  |  |  | 40-125 kV |  | 40-125 kV
Kolimace pomocí primárních a polopropustných clon
Maximální proud min 900 mA při 100kV |  |  |  | 1000mA při 100kV |  | 1000 mA při 100 kV
Rychlé motorické pohyby C/G-ramene (maximální rychlost min. 25°/s ) s rotací v rozsahu min. +/-100° (LAO/RAO), (maximální rychlost min. 18°/s) (CRAN/CAUD) a angulace min. +/-45° (CRAN/CAUD) |  |  |  | 25°/s pro +/-120°, 18°/s pro +/-45° |  | 25°/s pro +/-165° LAO/RAO, pro +/-100°CRAN/CAUD
Rotační angiografie s rychlostí pohybu C/G ramene min. 45°/s |  |  |  | až 55°/s |  | 55°/s
Parkovací poloha C/G-ramene mimo vyšetřovací stůl pro umožnění snadného přístupu k pacientovi ze všech stran (motorizované ovládání), včetně přístupu k hlavě pacienta při intubaci
Možnost motorického 3D posuvu a manuálního minimálně kolem svislé osy
Ovládání všech funkci C/G-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny
Možnost naprogramování a vyvolání min. 10 paměťových pozic C-ramene a vyšetřovacího stolu
Antikolizní systém
Zvuková signalizace při překročení limitu skiaskopického času
Vyšetřovací stůl
Vyšetřovací stůl uchycený na podlaze s nosností min. 300 kg (váha pacienta + CPR + příslušenství) |  |  |  | 250+50+25 kg | ano | 340 kg
Motorické plynulé výškové nastavení v rozsahu min. 78 – 100 cm |  |  |  | 74 - 102 cm |  | 77,5 - 110 cm
RTG transparentní stůl vhodný pro elektrofyziologické zákroky o velikosti minimálně 45 x 280 cm |  |  |  | 50 x 319 cm |  | 45 x 281,5 cm
Univerzální plovoucí deska včetně matrace a kompletního příslušenství s podélným posunem min. 110 cm a příčným posunem min. 35cm |  |  |  | 120 cm a ±18cm | ano | 125 cm, ±17,5cm
Podélné (trendelenburg/antitrendelenburg) naklápění desky stolu v rozsahu min. ±15° s motorickým posunem desky |  |  |  | ±17° |  | ±15° | Požadujeme ? ANO
RTG generátor a RTG lampa
Invertorový vysokofrekvenční RTG generátor s maximálním výkonem min. 100 kW |  |  |  | 100 kW | ano | 100 kW
Pulsní skiaskopický provoz s volbou alespoň 4 různých frekvencí pulsů v rozsahu od 3 P/s do maximální frekvence min. 30 P/s (možnost volby pulsní rychlosti a dávky přímo od stolu) |  |  |  | 0,5 - 30 P/s | ano | min. 4 ano, 0,5-30 p/s
Automatický expoziční režim s volbou orgánových programů a s volbou snímkovacích frekvencí v rozsahu od 3 obr./s do maximální snímkovací frekvence min. 30 obr./s |  |  |  | 0,5 - 30 obr/s | ano | 0,5-30 obr./s
Vysokoobrátková RTG trubice s minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu, vysoký skiaskopický výkon (pro 10 minut min. 4 kW, pro 20 minut min. 3,5 kW), vysoká tepelná kapacita anody (min. 5 MHU) s efektivním chlazením (min. 1,5 MHU/min.) pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek | ne | 10 min 3 kW, 20 min 3 kW kapacita anody 3MHU chlazení 1,35MHU/min |  | 2 ohniska, 4,5 kW pro 10 min, 3,5 kW pro 20 min, 6,4MHU anoda, 1,75MHU/min. chlazení | ano | 3 ohniska, kontinuální 3,5kW (stálý 4kW) pro 20min., 5,2MHU, 1,52MUH/min. | Artis Q.zen ceiling Data Sheet 10 min.: 4500 W 20 min.: 4000 W > 30 min.: 3500 W
Plně automatická volba přídavné spektrální filtrace v reálném čase v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu minimálně ve třech stupních v min. rozsahu 0,2 – 0,9 mm Cu pro snížení celkové dávky záření | ne | max. 0,5 mm Cu |  | 0,2-1,0 mm Cu | ano | CAREfilter 0,1-0,9 Cu | Filtrace ovlivňuje rtg spektrum kvantitativně i kvalitativně, protože odstraňuje ze spektra nízkoenergetické fotony. Tím se snižuje počet fotonů ve spektru (kvantitativní změna), ale mění se i střední energie spektra, která je vyšší (kvalitativní změna). Dochází k tzv. tvrdnutí svazku (beam hardening). Přídavná filtrace se používá zejména z toho důvodu, že odfiltrováním nízkoenergetických fotonů dochází ke snížení dávky na kůži pacienta. Tyto nízkoenergetické fotony by pouze zvýšily dávku na kůži pacienta, ale téměř by nepřispěly k tvorbě obrazu, protože by byla většina z nich pohlcena kůží pacienta. Přídavná filtrace má velký význam při intervenčních výkonech, kdy je určitá oblast kůže pacienta exponována mnoha expozicemi a může tedy dojít ke vzniku deterministických účinků, v tomto případě poškození kůže.
Měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona, s možností archivace v DICOM formátu na libovolný DICOM server
Optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně a doložení výsledků testu únikového rtg záření a izodozy rozptýleného rtg záření | [6 empty] | Izodózní mapy rozptýleného záření jsou nedílnou součástí technické specifikace každého rtg zařízení, resp. jeho návodu k obsluze. Měření rozptýleného záření přímo na pracovišti, kde je zařízení umístěno,je nedílnou součástí přejímací zkoušky, jejíž zajištění je vždy požadováno při koupi nového zařízení.
Možnost dalšího Zpracování informace o ozáření pacienta - kompletní informace o průběhu ozáření ve formátu RSDR (napětí, proudy, náklony gantry, pozice pacienta, …), odeslatelná na libovolný DICOM server
Obrazová část a software
Digitální „flat panel" detektor se vstupním polem o velikosti úhlopříčky v rozsahu min. 11" - max.20" |  |  |  | 12" |  | 20x20 nebo 26,1x28,7 (tj. úhlopříčka 39cm) | ok (požadavek 12"-15" byl z důvodu optimální velikosti pro účel použití, tedy zobrazení celého srdečního stínu (ne míň a zároveň ne zbytečně víc))
Digitální detektor má možnost volby minimálně 4 dalších formátů (ZOOM), maximální rychlost snímání minimálně 30 obr./s, velikost obrazového bodu maximálně 160 um, rozlišovací schopnost minimálně 3,25Lp/mm s výstupem v matrici minimálně 1024x1024/ při 16 bitové hloubce | ne | 194 um, 2,6 lp/mm |  | 4 další formáty, 30 obr./s, 154 um, 3,25 lP/cm, 1344 x 1344, 16 bit |  | 154 um
Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit se všemi moderními mody provozu, s možnosti jednotlivého snímku a scén se snímkovací frekvenci od 3 do maximální frekvence min. 30 obr./s a pulsní skiaskopii s volbou min. 3 různých frekvencí pulsů v rozsahu od 3 P/s do min. 30 P/s se zobrazením ve všech modech v matrici min.1024x1024/12 bit a záznamovou kapacitou min. 100.000 obrázků v rozlišeni min.1024x1024 se standardním software pro úpravu obrazu navíc s možností digitální optimalizace density obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod. |  |  |  | 1024 x 1024/16 bit, 0,5 - 30 p/s, 100 000obr. v 1024 1024
Použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření při dodržení principu ALARA, zahrnující hardwarové a softwarové prvky: mřížkou řízená pulsní skiaskopie, dodatečná filtrace, změny nastavení clon, snímkovací frekvence, velikosti aktivního pole detektoru nebo vzdálenosti SID |  |  |  | Clarity IQ |  | CARE + CLEAR
DSA v reálném čase s volbou různých frekvencí
Rotační sken s rychlostí pohybu C-ramene min. 45°/s s nativním a LIVE DSA zobrazením s 3D efektem a maximální snímkovací frekvencí min. 30 obr/sec při rozlišení min. 1024x1024/12 bit |  |  |  | až 55°/s, 1024 x 1024, 30 obr./s |  |  | ? Nepoužívá se - ANO, požadujeme
Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na HARDdisk v délce až 20 s |  |  |  | 20 s
Ovládání funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak přímo od vyšetřovacího stolu tak i z ovladovny
Výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Store, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, Print, Send.
Software pro kvantitativní analýzu levé srdeční komory (LVA) | [6 empty] | ? Nepoužívá se - ANO, požadujeme
Nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření
Vizualizace jemných detailů při akvizici zvětšením formátu detektoru digitálně bez zvýšení dávky záření
Digitální optimalizace density obrazu v reálném čase
Nahrávání obrazových scén a jednotlivých obrázků na CD/DVD v normě DICOM 3 s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně
Podpora EP řešení
Systém bude připraven pro instalaci elektrofyziologických přístrojů (Elektroanatomický 3D mapovací systém, Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů, Klinický stimulátor, RF generátor, ultrazvukový přístroj), specifikace viz níže. Propojovací kebely k EP přístrojům (mezi vyšetřovnou a ovladovnou) budou vedeny stropem.
Plná integrace EP přístrojů (Elektroanatomický 3D mapovací systém, Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů) do angiografického systému. Ovládání přístrojů přes modul angiolinky pomocí společné myši a klávesnice, zobrazení na velkoplošném LCD monitoru ve vyšetřovně a na LCD monitorech v ovladovně
Velkoplošný LCD monitor min. 55“, s rozlišením min. 8 MPx na pojízdném stropním závěsu stativu s otočným ramenem na sále, výškově stavitelný. Monitor bude umožňovat současné připojení až min. 15 12 videosignálů a současné zobrazení až min. 8 signálů. Rozložení a velikost oken s jednotlivými signály bude volitelně nastavitelná z ovládacího modulu angiolinky jak z vyšetřovny tak i z ovladovny |  |  |  | 58", 8 MPx, 15 vstupních signálů, zobrazení 8 |  | 55", 56"s?, 60"s?
2ks min. 27" medicínských LCD monitorů, s rozlišením min. 3 MPx do ovladovny umožňující současné zobrazení min. 8 videosignálů (z RTG i EP přístrojů) a možností různých konfigurací obrazovek. Rozložení a velikost oken s jednotlivými videosignály bude volitelně nastavitelná. Ovládání jednotlivých obrazovek (i z EP přístrojů) bude přes společnou myš a klávesnici. |  |  |  | 27" |  | 30"
Na uživatelském rozhraní ve vyšetřovně i ovladovně musí být zobrazeny hodnoty expozičních parametrů, DAP, kumulativní skiaskopický čas, teplotní stav rentgenky a další parametry nastavení: pozice gantry, SID, výška stolu, náklony stolu, velikost pole detektoru
Systémový stůl Nábytek do ovladovny v rozsahu současného vybavení pro umístění monitorů, ovládacích modulů a dokumentace
Nábytek na sál v rozsahu současného vybavení pro uložení léčiv a zdravotnického materiálu
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou -INTERKOM
Závěsný systém s policemi na umístění elektrofyziologických přístrojů na sále, včetně ZIS/VDO, uzemnění, datových zásuvek
Postprocesingová pracovní stanice
Vysoce výkonná rozšiřitelná multimodalitní postprocesingová pracovní stanice pro zpracování a zobrazení 3D obrazu na bázi PC s DICOM 3.0 připojením, min. konfigurace HW: |  |  |  | stanice je integrovaná do systému |  | konfigurovaná jako plně samostatná stanice
• operační paměť min.16 GB |  |  |  | max. 16 GB |  | i 32 GB
• HDD min. 1TB (včetně obrazových dat)
• grafická karta pro 3D zobrazení
• uložení na USB, čtecí a vypalovací zařízení na CD/DVD/BD
Zobrazení obrazu z pracovní stanice na monitorech v ovladovně a vyšetřovně
Automatické využití SW pro úpravu obrazu – základní postprocessing: min. redukce šumu, zvýraznění hran, zvýraznění detailů, zlepšení kontrastu, redukce pohybových artefaktů
3D (případně i CT, MR) zobrazení zaměřeno na elektrofyziologická vyšetření | [6 empty] | ? - ANO, požadujeme
SW umožňující export jednotlivých snímků do JPEG, celých nálezů do AVI
Připojení a kompatibilita s PACS a NIS ve FNOL
SW a HW
SW a HW vybavení pro podporu a zjednodušení veškerých ablačních procedur, umožňující akvizici 3D anatomických dat srdce a fůzi vytvořené 3D mapy s “live“ obrazem v průběhu procedury. Bude splňovat následující požadavky: | [6 empty] | ? - ANO, požadujeme
• SW musí pro tvorbu 3D map umožňovat využití CT dat, dat získaných pomocí magnetické rezonance (MR) i dat získaných přímo na sále kontrastní rotační angiografií (RA)
• SW bude umožňovat fúzi získaných 3D obrazů (jak z CT, tak i z rotační angiografie srdce či MR) a „live“ RTG obrazu a zobrazení na jednom barevném LCD monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně
• SW bude umožňovat on-line „pohled zevnitř“ do segmentovaného a fúzovaného obrazu v průběhu procedury
• SW bude umožňovat „fůzi“ anatomického RTG obrazu a obrazu z elektrofyziologického SW včetně vyobrazení již provedených ablačních bodů
• Segmentovaný a fúzovaný obraz musí být v reálném čase schopen „následovat“ pohyby C/G-ramene pro lepší lokalizaci katetru v průběhu procedury a zároveň musí být toto C/G-rameno schopno najet do požadované ideální polohy v reálném čase vyhodnocené SW nástrojem – oboustranné řízení
• SW pro kvantitativní analýzu cév v 2D i 3D obrazu – měření průměru a stenóz s automatickou kalibrací a rozpoznáním kontur
Podpora dalších systémů
Systém bude připraven pro budoucí instalaci a integraci IVUS (intrakoronární ultrazvuk), FFR (frakční průtoková rezerva) a OCT (optická koherentní tomografie) včetně možnosti zobrazení na velkoplošném LCD monitoru ve vyšetřovně a monitorech v ovladovně
Další požadavky a příslušenství
Bodové světlo ("chirurgické min. 140 000 lux") min 55 000lux, s 10ks vyměnitelné sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem
• operační světlo s LED technologií upevněné spolu s horní ochranou proti záření na pojízdném otočném výškově stavitelném stropním stativu se svítivostí min. 100.000 Luxů ve vzdálenosti 1 m, Ra min. 95, oteplení operačního pole max. 2 oC, velikost pole min. 18-25 cm, sterilizovatelná ovládací rukojeť, ovládání na tělese svítidla, | [6 empty] | Dr. Mach LED 2SC operační světlo (cena 202.000 bez DPH)
Držák infuzních lahví, podpěra ruky pacienta jednoduše uchytitelné na lištu stolu
Ochranný štít (ekvivalent 0,5 mm Pb) na pohyblivém otočném stropním stativu (plexisklo v kombinaci s gumovými zástěrkami)
Ochranný závěs z Pb gumy (ekvivalent 0,5 mm Pb) s uchycením na stůl a možností naklopit 1/2 stínění směrem vzhůru ke snížení rozptýleného záření z pacienta
Sterilní kryti pro ovládací a technické prvky, clonu, detektor, nožní a ruční spínače pro minimálně 10 vyšetření
Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu proudu
Záložní zdroj UPS na uchování dat v případě výpadku el. proudu po dobu minimálně 15minut
Umístění světelných návěstidel nad vstupy do vyšetřovny upozorňující na přítomnost záření při spuštěném rtg svazku
Nožní spínač umožňující několik funkcí snímání příp. ukládání snímků
Zařízení pro udržování konstantní teploty v místnosti (zařízení pro odvod tepla vyzářeného přístrojem mimo pracoviště)
Kompletní sada pomůcek pro kontrolu kvality přístroje dle doporučení výrobce a SÚJB
• pomůcky pro kontrolu angiolinky – ETR1, TOR 18FG, TO DSA | [6 empty] | Pomůcky určené pro standardní měření Zkoušek provozní stálosti žádná z dodavatelských firem neprodukuje, avšak na trhu jsou běžně k dostání. Všichni dodavatelé je tudíž musí získat od třetí strany. Výrobce by však měl dodávat resp. mít k dispozici své vlastní pomůcky, pokud po uživateli požaduje kromě standardních testů ještě další specifické testy
• pomůcky pro kontrolu „rotačních skenů“ - 3D módu – TO DSA nebo CBCT test object (CBCT-161)
• pomůcky pro kontrolu rtg systému - Volný detektor o minimálním rozměru 40*40 cm, s vnitřní pamětí min 50 snímků, včetně dokovací stanice (nabíjení i přenos dat), potřebného softwarového vybavení umožňujícího přenos dat do PACS a ochranného obalu
Samostatný modul pro ruční řízení geometrie (odaretace stolu) umístěný na stole pro operujícího lékaře (pouze "hříbek")
Součástí dodávky bude technologicky projekt
Hodnocené parametry
Digitální „flat panel" detektor se vstupním polem o velikosti úhlopříčky v rozsahu min. 12" - max.15" |  | formulace požadavku Brno |  | 12", 25x25 |  | 20x20, 26x30 | (požadavek 12"-15" je z důvodu optimální velikosti pro účel použití, tedy zobrazení celého srdečního stínu (ne míň a zároveň ne zbytečně víc))
Digitální plochý detektor o velikosti aktivní plochy detektoru min. 20x20 cm a velikost krytu detektoru max. 40x40 cm |  | formulace požadavku Hradec Králové |  |  |  | 287x261mm, 406x398mm | požadavek z VřZ Hradec Králové, přihlásil se Philips a Siemens
SW a HW technologie umožňující další redukci dávky alespoň o 50% během kardiologických intervencí při zachování stejné kvality obrazu v porovnání se stávajícím vybavením pracoviště (technologie/vybavení na úrovni AlluraXper FD10). Uchazeč doloží alespoň 2 nezávislé klinické studie svých angiologických přístrojů, které prokazují požadovanou efektivitu této technologie |  |  |  | Clarity IQ |  |  | Požadujeme technologii, která je schopná snížit dávku min. o 1/2 při zachování stejné kvality obrazu ve srovnání s technologiemi dodávanými před >10lety
3D elektrofyziologické zobrazení v reálném čase. Možnost 3D zobrazení v reálném čase, možnost 3D rekonstrukce srdečních oddílu na podkladě integrace obrazů s dalšími zobrazovacími modalitami | [6 empty] | ?
SW a HW vybavení umožňující uživateli přímo ze sálu nebo z ovladovny zakreslovat barevné značky do klinického obrazu skiaskopického + angiografického záznamu a referenčního obrazu. Zakreslené značky zůstanou viditelné i na všech následujících, nově pořízených, rtg snímcích. Značky zmizí, pouze pokud se významným způsobem změní geometrie systému. Při změně zoom se měřítko značek musí automaticky upravit
Systém pro online sledování radiační zátěže personálu se zobrazením výstupu na monitoru ve vyšetřovně, včetně 4ks personálních dozimetrů (např. systém RaySafe i3) | [6 empty] | Pokud firma nedisponuje vlastním softwarem pro monitorování dávky personálu, má možnost zajistit sw přes subdodavatele. Na trhu se vyskytuje několik společností, které tento software nabízí externě (např. BluePanther apod)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 10 let
Nabídková cena bez DPH za Kardioangiografický systém pro elektrofyziologii | 16880000 |  | 17300000 | (záruka 24 měsíců)
Nabídková cena s DPH za Kardioangiografický systém pro elektrofyziologii | 20424800 |  | 20933000
Nabídková cena bez DPH za sadu pomůcek pro kontrolu kvality přístroje dle doporučení výrobce a SÚJB | neuvedeno |  | 1850000
Nabídková cena online sledování a centrální monitoring dávky u personálu | neuvedeno |  | 3000000
Cena celkem bez DPH | 16880000 |  | 22150000
Cena celkem s DPH | 20424800 |  | 26801500
Nabídková cena bez DPH za pozáruční FULL SERVIS* kardioangiografického systému pro elektrofyziologii po dobu předpokládané životností přístroje | 10400000 |  | 12 000 000,- Kč
Nabídková cena s DPH za pozáruční FULL SERVIS* kardioangiografického systému pro elektrofyziologii po dobu předpokládané životností přístroje | 12584000 |  | 14 530 000,- Kč
*FULL SERVIS: jedná se o plné servisní pokrytí včetně dodávek všech náhradních dílů prováděný po dobu dalších 8 let po ukončení 2-leté záruční doby