## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název: Klinický stimulátor
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Klinického stimulátoru pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Klinického stimulátoru
• Minimálně 2 nezávislé stimulační kanály
• Schopnost provádění rutinních stimulačních protokolů (SNRT, PSK apod)
• Samočinný test při zapnutí
• Ovládací část stimulátoru umístěná v ovladovně
• Ovládání dotykovým displejem (touchscreen) - min. 7", nebo klávesnicí
• Akustické signály (možnost regulace hlasitosti a úplného vypnutí)
Parametry stimulace
• Stimulační proud nastavitelný v rozmezí min. 0,1mA-20mA po krocích 0,1mA, nebo nastavitelná amplituda stimulace v rozmezí min. 0,1 - 10V po krocích 0,1V
• Šířka stimulačního impulzu nastavitelná v rozsahu min. 0,5 – 2ms
• Nastavitelný interval mezi stimulačními impulzy v rozsahu min. 200-2000ms s krokem 1ms, nebo nastavitelná frekvence stimulace v rozsahu min. 30-300 bpm
• Funkce „sensovaných“ a „paceovaných“ extrastimulů pro programovou stimulaci
• Indikace vysoké impedance během stimulace
• ATP režim
Programové parametry
• Měření intervalu vlastního rytmu snímaného signálu
• Měření SNRT
• Refrakterní perioda 150-600ms
• Nastavitelné prahové hodnoty
• Režimy stimulace: Fixed, Sensed, Inhibited
• Nastavení počtu opakování základního intervalu - min. rozsah 0-10 opakování
• Minimálně 3 uživatelsky definované intervaly
• Automatické prodlužování, resp. zkracování intervalů
• Pauza mezi stimulačními frekvencemi v intervalu min. 0 – 10s
• Režim High Rate stimulace v rozsahu min. 150 – 600 bpm
• Zastavení stimulace při vyvolání tachyarytmie
• Detekce ektopických stahů
• Adaptabilní snímání podle morfologie signálu + jeho grafické znázornění v reálném čase
• Zobrazování odezvy tkáně na stimulaci (post pacing interval)
Součást dodávky
• Stimulační jednotka
• Ovládací jednotka do ovladovny
• Modul na vzájemné propojení stimulačních kanálů
• Kabel na připojení k EP záznamovému systému
• Propojovací kabel k dálkovému ovládání (v ovladovně) v minimální délce 15m
• Napájecí kabel
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let