## technická specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název: Klinický stimulátor
Uveďte typ, výrobce: | Micropace EPS-320
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Klinického stimulátoru pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu. | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Klinického stimulátoru
• Minimálně 2 nezávislé stimulační kanály | ano | 2 kanály
• Schopnost provádění rutinních stimulačních protokolů (SNRT, PSK apod) | ano
• Samočinný test při zapnutí | ano
• Ovládací část stimulátoru umístěná v ovladovně | ano
• Ovládání dotykovým displejem (touchscreen) - min. 7", nebo klávesnicí | ano | 15“
• Akustické signály (možnost regulace hlasitosti a úplného vypnutí) | ano
Parametry stimulace
• Stimulační proud nastavitelný v rozmezí min. 0,1mA-20mA po krocích 0,1mA, nebo nastavitelná amplituda stimulace v rozmezí min. 0,1 - 10V po krocích 0,1V | ano | 0,1 – 25 mA
• Šířka stimulačního impulzu nastavitelná v rozsahu min. 0,5 – 2ms | ano | 0,5 – 10 ms
• Nastavitelný interval mezi stimulačními impulzy v rozsahu min. 200-2000ms s krokem 1ms, nebo nastavitelná frekvence stimulace v rozsahu min. 30-300 bpm | ano | 30 – 9990 ms
• Funkce „sensovaných“ a „paceovaných“ extrastimulů pro programovou stimulaci | ano
• Indikace vysoké impedance během stimulace | ano
• ATP režim | ano
Programové parametry
• Měření intervalu vlastního rytmu snímaného signálu | ano
• Měření SNRT | ano
• Refrakterní perioda 150-600ms | ano | 30 – 9990 ms
• Nastavitelné prahové hodnoty | ano | proudová
• Režimy stimulace: Fixed, Sensed, Inhibited | ano | Async, P/R, Inhb
• Nastavení počtu opakování základního intervalu - min. rozsah 0-10 opakování | ano | vypnuto, 1 – 98
• Minimálně 3 uživatelsky definované intervaly | ano | 6
• Automatické prodlužování, resp. zkracování intervalů | ano
• Pauza mezi stimulačními frekvencemi v intervalu min. 0 – 10s | ano | vypnuto, 500 – 9990 ms + S1 (30 – 9990 ms)
• Režim High Rate stimulace v rozsahu min. 150 – 600 bpm | ano | 6,1 (2000/333) – 2000 bpm
• Zastavení stimulace při vyvolání tachyarytmie | ano
• Detekce ektopických stahů | ano
• Adaptabilní snímání podle morfologie signálu + jeho grafické znázornění v reálném čase | ano
• Zobrazování odezvy tkáně na stimulaci (post pacing interval) | ano
Součást dodávky
• Stimulační jednotka | ano
• Ovládací jednotka do ovladovny | ano
• Modul na vzájemné propojení stimulačních kanálů | ano
• Kabel na připojení k EP záznamovému systému | ano
• Propojovací kabel k dálkovému ovládání (v ovladovně) v minimální délce 15m | ano | 27 m + 2 m
• Napájecí kabel | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 690000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 834900
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 11900
cena 1 BTK/rok v Kč bez DPH | 11900
jiné pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem v Kč bez DPH | 0
školení v Kč bez DPH | 100
cestovné v Kč bez DPH | 6500
hodinová sazba technika v Kč bez DPH | 1000